Антенна измерительная активная магнитного поля

П6-119

Паспорт

КНПР.____________

Заводской номер ________________

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

| Общие указания Назначение изделия Технические характеристики Состав изделия и комплектность Устройство Эксплуатационные ограничения, меры безопасности, подготовка изделия к работе и порядок работы Техническое обслуживание Первичная и периодическая поверки антенны Возможные неисправности и способы их устранения Свидетельство о приемке Гарантии изготовителя Свидетельство об упаковывании Приложение 1 | 3 3 3 4 4 5 6 7 7 7 8 8 9 |
| --- | --- |

14. Приложение 2                                                                          10

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Настоящий паспорт (ПС) является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики антенны измерительной активной магнитного поля П6-119 (далее - антенны).

1.2 Документ позволяет ознакомиться с устройством и принципом работы антенны и устанавливает правила её эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание антенны в постоянной работоспособности.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Антенна совместно с измерительными приемными устройствами  предназначена для измерения плотности потока энергии электромагнитного  поля, параметров антенных устройств, радиопомех при решении задач электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств  в  диапазоне частот от 9 кГц до 30 МГц. Антенна может использоваться для работы в лабораторных, заводских и полевых условиях на открытом воздухе.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Наименование параметров | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих частот, МГц Коэффициент калибровки антенны в диапазоне рабочих частот, дБ/мкВм-1, не более 1 Пределы погрешности коэффициента калибровки антенны, дБ, не более Тип СВЧ соединителя Тип разъёма питания 2 Масса антенны, кг, не более Габаритные размеры (длина× ширина×высота), мм, не более | От 0,009 до 30 22 1,5 2,5 84×599×683 |

П р и м е ч а н и я: 1.  Коэффициент калибровки  антенны для заданной частоты определяется по графику (Приложение 1), придаваемом к антенне,  и может уточняться в процессе эксплуатации по результатам первичной и периодической поверок.

2. Схема разъёма питания приведена в Приложении 2.

Рабочие условия эксплуатации:

- температура воздуха, °С……………………….…от  минус 10 до +50;

- относительная влажность при температуре 25°С, %,

не  более………………………………………………………………..70;

- атмосферное давление, мм рт. ст .………………………...от 630 до 795.

4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Антенна П6-119 – 1шт.

- Блок питания БП-220/±15В-0,5А – 1шт.

3. Паспорт  – 1шт.

5. УСТРОЙСТВО

Антенна состоит  из рамки диаметром 600 мм и корпуса, в котором установлены соединители  и согласующий усилитель. Питание антенны производится от  внешнего сетевого блока  питания, входящего в комплект антенны.

Антенна имеет коаксиальный ВЧ-вход с волновым сопротивлением 50 Ом - соединитель __________________.  Напряжения питания подаются на разъём ___________________.

Конструкция антенны предусматривает возможность её крепления на опору любого типа с присоединительным размером ¼”.

Общий вид антенны П6-119 представлен на рисунке.

6. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, Меры безопасности, подготовка изделия к работе и порядок работы

  - Эксплуатационные ограничения и меры безопасности.

    - Перед началом эксплуатации антенны необходимо изучить настоящий Паспорт.

6.1.2  При работе с антенной  персонал должен владеть основами работы с антенно-фидерной техникой. В процессе работы с антенной запрещается её использование для  решения нефункциональных задач.

6.1.3 Персонал обязан строго выполнять правила техники электробезопасности.

6.1.4  При выполнении работ по монтажу антенны и в процессе использования  ЗАПРЕЩАЕТСЯ оказывать механические воздействия, приводящие к изменению габаритных размеров, а также целостности и исправности антенны.

6.1.5 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование измерительных кабелей,  оборудованных соединителями, имеющими несовместимый стандарт резьбового и канального соединения с антенной.

6.2  Подготовка к работе и порядок работы

Произведите монтаж антенны  в следующей последовательности:

-  установите антенну  на опору и зафиксируйте её в требуемом положении (опора в комплект антенны не входит);

-  присоедините к СВЧ-соединителю антенны измерительный кабель;

-  присоедините свободный разъем измерительного кабеля  к входному разъему вашего измерительного прибора (в случае несоответствия сечений разъемов кабеля и измерительного прибора используйте прецизионный СВЧ переход из состава комплекта вашего измерительного прибора).

- подключите блок питания  к разъёму питания антенны;

- подключите блок питания к сети 220В/50Гц.

Изделие готово к работе.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 В зависимости от этапов эксплуатации проводят следующие виды технического обслуживания:

-   контрольный осмотр;

-   техническое обслуживание №1.

  - Контрольный осмотр (КО) проводят перед и после использования антенны по назначению и после транспортирования.

  - При контрольном осмотре проведите  визуальную проверку:

-  состояния разъёмов антенны и кабелей;

-  отсутствия механических повреждений  изделий комплекта антенны.

  - Техническое обслуживание №1 (ТО1) проводится один раз в год перед проведением поверки антенны, а так же вне очереди при постановке антенны на хранение и снятии с хранения.

    - При ТО1 выполните следующие  работы:

      - Работы по пункту 7.3  (КО).

      - Произведите очистку поверхностей изделий ветошью.

      - Произведите смазку трущихся  деталей  крепления антенны  смазкой  ОКБ 122-7 ГОСТ 18179-72.  Излишки смазки удалите ветошью.

- ПЕРВИЧНАЯ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПОВЕРКИ АНТЕННЫ

8.1  Заказчикам поставляются антенны, прошедшие первичную поверку.

8.2  Периодическую поверку антенны  рекомендуется проводить не реже 1 раза в год при эксплуатации в полевых условиях; не реже 1 раза за 2 года при эксплуатации в лабораторных условиях; вне очереди после ремонта и снятии с долгосрочного хранения.

8.3 Периодическая поверка антенны проводится по требованию  заказчика.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет сигнала на выходе измерительного кабеля | Неисправен измерительный кабель 2. Отсутствует напряжение питания. | Проверить измерительный кабель Проверить напряжения питания |

Неработающая антенна подлежит отправке на ремонт на предприятие- изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Антенна измерительная активная магнитного поля П6-119 заводской номер _____________ соответствует КД

| Место для штампа ОТК Подпись представителя ОТК ____________ | Дата приемки ___________ |
| --- | --- |

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие антенны измерительной активной магнитного поля П6-119  КНПР._________ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода антенны в эксплуатацию.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Антенна измерительная активная магнитного поля П6-119 заводской номер _________________ упакована согласно КД.

Дата упаковки ___________

Упаковку произвел____________(подпись)

Упаковку приняли:	М.П.

Представитель ОТК ___________(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

График

значения коэффициента калибровки антенны для заданной частоты

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Схема  разъёма питания РС-4ТВ антенны П6-119

| № контакта | Цепь |
| --- | --- |
| 1 | Минус 15±0,75В |
| 2 | +15±0,75В |
| 3 | Корпус |
| 4 | Не задействован |