# ПРОБНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ Я6-122

Зав.№____

## Руководство по эксплуатации

# ИУШЯ.418131.001 РЭ

ОКП 6688160122

Утвержден

ИУШЯ.418131.001 РЭ-ЛУ

# Пробники напряжения Я6-122

Зав.№____

## Руководство по эксплуатации

# ИУШЯ.418131.001 РЭ

Согласовано

Главный конструктор

___________А.В.Мальцев

# “___”______200  г.

# Нормоконтролер

# __________Е.Л.Киселева

# “___”______200  г.

Содержание

лист

1 Нормативные ссылки ………………………………………....3

# 2 Определения, обозначения и сокращения …………………..4

3 Требования безопасности ………………………………….....4

# 4 Описание пробника и принципов его работы ………………5

4.1 Назначение …………………………………………………..5

4.2 Условия окружающей среды ……………………………….5

4.3 Состав комплекта пробника .……………………………….6

4.4 Технические характеристики ………………………………7

4.5 Устройство и работа пробника …………………………….9

5 Подготовка пробника к работе ……………………………....10

6 Порядок работы …...………………………………………….11

7 Поверка пробника……………………………………………..14

8 Техническое обслуживание ……………………………..…...19

9 Текущий ремонт…………………………..……………..….....20

10 Хранение……………………………………………….……..22

# 11 Транспортирование…………………………………………..23

# 12 Тара и упаковка………………………………………………23

# 13 Маркирование и пломбирование…………………………....23

Приложение А Общий вид пробника напряжения Я6-122__

ИУШЯ.418131.001 …...……………………….25

# Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на пробник напряжения Я6-122, ГОСТ Р 51319, тип 1 (далее по тексту пробник) и содержит описание его устройства, принцип действия, технические характеристики, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации (использования, транспортирования, хранения, технического обслуживания) и поддержания в готовности к применению.

Перед работой с пробником внимательно ознакомьтесь с требованиями безопасности, правилами эксплуатации и расположением органов подключения.

1 Нормативные ссылки

ГОСТ Р 51319-99 – Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы для измерения индустриальных радиопомех. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51350-99 – Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования

ГОСТ 14192-96 – Маркировка тары

ГОСТ 22261-94 – Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 14777-76 - Радиопомехи индустриальные. Термины и определения

2 Определения, обозначения и сокращения

Пробник – пробник напряжения по ГОСТ 30372 / ГОСТ Р 50397

ИРП – индустриальная радиопомеха по ГОСТ 14777

ЭД – эксплуатационная документация

ТУ – технические условия

РЭ – руководство по эксплуатации

ФО – формуляр

ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП – по ГОСТ 14777

Коэффициент калибровки пробника – выраженный в децибелах коэффициент, с помощью которого определяется результат измерения величины ИРП (напряжения) путем прибавления к показанию измерителя ИРП.

3 Требования безопасности

3.1 По требованиям безопасности пробник соответствует

ГОСТ Р 51350, для приборов класса защиты 1.

3.2 К работе с пробниками допускаются лица со специальным техническим образованием, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроизмерительными приборами и изучившие настоящее руководство по эксплуатации и формуляр.

3.3 ВНИМАНИЕ! Перед любым подключением пробника необходимо шину пробника               подключить к клемме шины защитного заземления.

3.4 При измерении уровня радиопомех в сети электропитания внимательно следите за тем, чтобы зажим измерительного заземления пробника был подключен к нулевому проводу, а вход ИСТОЧНИК РАДИОПОМЕХ – к фазному проводу.

3.5 В высоковольтных цепях постоянного тока зажим измерительного заземления пробника подключают к шине измерительного заземления, вход ИСТОЧНИК РАДИОПОМЕХ – к точке контроля радиопомех с высоким (относительно шины измерительного заземления) потенциалом.

3.6 Вскрытие пробника производят только после отключения его от всех электрических цепей, от входа измерителя радиопомех и после разрядки встроенного в него разделительного конденсатора путем закорачивания зажима измерительного заземления и входа ИСТОЧНИК РАДИОПОМЕХ.

3.7 В целях исключения случайного попадания под опасное напряжение рекомендуется работы с пробником производить в диэлектрических перчатках.

4 Описание пробника и принципов его работы

4.1 Назначение

4.1.1 Пробник предназначен для измерения напряжения индустриальных радиопомех в электрических цепях. Пробник выполняется в двух вариантах исполнения на разный диапазон частот.

4.1.2 Пример обозначения пробников  в документации:

- пробник напряжения Я6-122 ИУШЯ.418131.001;

- пробник напряжения Я6-122/1 ИУШЯ.418131.001-01.

4.2 Условия окружающей среды

4.2.1 По рабочим условиям применения и предельным условиям транспортирования пробник относится к средствам измерения группы 3 по ГОСТ 22261.

4.2.2 Нормальные условия применения

- температура окружающего воздуха, °С		20 +5;

-  относительная влажность воздуха, %			30-80;

- атмосферное давление, кПа (мм.рт.ст.)		84-106 (630-795).

4.2.3 Рабочие условия применения

- температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С;

- относительная влажность воздуха до 90 % при температуре плюс 25°С;

- атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от 630 до 795 мм.рт.ст.).

4.2.4 Предельные условия транспортирования пробника

- температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °C;

- относительная влажность воздуха 95 % при температуре плюс 25 °С;

- атмосферное давление 537-800 мм.рт.ст.;

- транспортная тряска: число ударов в минуту 80-120;

максимальное ускорение 30 м/с2;

продолжительность воздействия 1 ч.

4.3 Состав комплекта пробника

4.3.1 Состав комплекта пробника Я6-122 приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование, тип | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Пробник напряжения Я6-122 | ИУШЯ.418131.001 | 1 |  |
| 2 Нагрузка согласованная 50 Ом* | ЕЭ2.243.970 | 1 |  |
| 3 Зажим | НГВ4.835.009 Сп | 1 |  |
| 4 Переход * | ЯНТИ.434541.003 | 1 |  |
| 5 Переход * | ИУШЯ.434449.002 | 1 |  |
| 6 Наконечник | ИУШЯ.714141.004 | 1 |  |
| 7 Наконечник | ИУШЯ.714141.007 | 1 |  |
| 8 Руководство по эксплуатации | ИУШЯ.418131.001 РЭ | 1 |  |
| 9 Формуляр | ИУШЯ.418131.001 ФО | 1 |  |
| 10 Футляр | ИУШЯ.323365.010 | 1 |  |

4.3.2 Состав комплекта пробника Я6-122/1 приведен в таблице 2.

### Таблица 2

| Наименование, тип | Обозначение | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Пробник напряжения Я6-122/1 | ИУШЯ.418131.001- 01 | 1 |  |
| 2 Нагрузка согласованная 50 Ом * | ЕЭ2.243.970 | 1 |  |
| 3 Зажим | НГВ4.835.009 Сп | 1 |  |
| 4 Переход * | ЯНТИ.434541.003 | 1 | ЕЭ2.236.462 |
| 5 Переход * | ИУШЯ.434449.002 | 1 |  |
| 6 Наконечник | ИУШЯ.714141.004 | 1 |  |
| 7 Наконечник | ИУШЯ.714141.007 | 1 |  |
| 8 Хомут * | ИУШЯ.754464.005 | 1 |  |
| 9 Хомут * | ИУШЯ.754464.006 | 1 |  |
| 10 Руководство по эксплуатации | ИУШЯ.418131.001 РЭ | 1 |  |
| 11 Формуляр | ИУШЯ.418131.001ФО | 1 |  |
| 12 Футляр | ИУШЯ.323365.010 | 1 |  |

* поставляется при отдельном заказе

4.4 Технические характеристики

Технические характеристики пробников приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
|  | Я6-122 | Я6-122/1 |
| 1 Модуль полного входного сопротивления Z , Ом, в диапазоне частот: - от 9 до 150 кГц - от 0,15 до 30 МГц - от 30,0 до 110 МГц - от 110 до 300 МГц | 22,62 150 ( ____ + 1 ) + 20 % f2 где f – частота, кГц; 150 + 20 150 + 30 |
|  | - | +50 150 – 30 |
| 2 Фазовый угол в диапазоне частот, град: - от 0,15 до 30 МГц - от 30 до 110 МГц - от 110 до 300 МГц | от минус 30 до плюс 30 от минус 40 до плюс 10 |
|  | - | от минус 40 до плюс 40 |
| 3 Максимальное напряжение провод-земля, В: - постоянное - переменное, частоты 50 Гц - переменное, частоты 400 Гц | 500 250 250 |

# Продолжение таблицы 3

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
|  | Я6-122 | Я6-122/1 |
| 4 Коэффициент калибровки в диапазоне частот, дБ: - от 0,15 до 100 МГц - от 100 до 200 МГц - от 200 до 300 МГц | 15,4 |
|  | - - | 15,8 16,5 |
| 5 Пределы допускаемой относительной погрешности коэффициента калибровки в диапазоне частот, дБ: - от 0,15 до 100 МГц - от 100 до 300 МГц | + 1 |
|  | - | + 1,2 |
| 6 Габаритные размеры пробника, мм, не более | 29 х 152 |
| 7 Масса пробника, кг, не более Масса пробника в укладке кг, не более | 0,5 3 |
| 8 Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 15000 |

Примечание  - При измерениях    в      диапазоне частот  от 9 до    150 кГц рекомендуется рассчитывать  коэффициент калибровки для конкретной частоты по формуле                                Z

К =    20  lg   ________ ,                                                        (4.1)

25 Ом

где  Z – модуль полного входного сопротивления в диапазоне частот от    9    до 150 кГц, Ом.

4.5 Устройство и работа пробника

Пробник представляет собой RC-фильтр верхних частот.

5 Подготовка пробника к работе

5.1 Эксплуатационные ограничения

5.1.1 Во избежание повреждения пробника запрещается подавать на пробник напряжение, превышающее 500 В постоянного тока и 250 В переменного тока.

5.2 Распаковывание и упаковывание

5.2.1 Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и формуляром. Проверьте комплектность пробника на соответствие п. 4.3 руководства по эксплуатации. Убедитесь в отсутствии повреждений корпуса (трещин, сколов, царапин и т.д), сохранности маркировки.

5.2.2 Упаковывание производите в порядке, обратном распаковыванию.

5.3 Порядок установки

5.3.1 Путем навинчивания по часовой стрелке установите на корпусе проб-ника наконечники и кабель измерительного заземления (в отверстие с маркиров-кой        ).

5.4 Подготовка к работе

5.4.1 Подсоедините кабель защитного заземления пробника (желто-зеленого цвета) к зажиму на шине защитного заземления.

5.4.2 Подсоедините пробник к входному разъему измерителя ИРП.

5.4.3 Внесите в формуляр дату ввода пробника в эксплуатацию.

6 Порядок работы

6.1 Меры безопасности при работе с пробником

6.1.1 Проверьте подключение пробника и измерителя ИРП к клеммам защитного заземления.

6.1.2 Включите измеритель ИРП и прогрейте его согласно ЭД.

6.1.3 При работе в электрических цепях с высоким напряжением предварительно отключите источник этого напряжения от цепи, к которой предполагается подключение пробника для измерения уровня ИРП. Проконтролируйте с помощью вольтметра отсутствие высокого напряжения.

6.1.4 Если отключение высокого напряжения невозможно, то подключение пробника производите, строго соблюдая правила электробезопасности, используя проверенные средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, диэлектрический коврик, инструменты с изолированными ручками).

6.2 Расположение органов подключения пробника

6.2.1 Расположение органов подключения пробника приведено в

таблице 3.

Таблица 3

| Номер позиции | Маркировка | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | (кабель желто-зеленого цвета с наконечником) | Для подключения пробника к шине защитного заземления |
| 2 |  | Для подключения провода измерительного заземления |
| 3 | ИСТОЧНИК ИРП | Для подключения к источнику ИРП |
| 4 | ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП | Для подключения пробника к измерителю ИРП |

6.3.1 Подсоедините зажим измерительного заземления пробника к точке измерительного заземления, возможно ближе к точке контроля напряжения ИРП.

6.3.2 Включите высокое напряжение (если оно было предварительно отключено).

6.3.3 Проконтролируйте с помощью вольтметра отсутствие напряжения между корпусом измерителя ИРП и корпусом разъема на конце кабеля пробника.

Если провод           пробника, клемма 	  на измерителе ИРП, зажим измерительного заземления и вход ИСТОЧНИК ИРП подключены правильно, то напряжение между указанными точками отсутствует.

ВНИМАНИЕ! При наличии напряжения между указанными точками прикосновение к корпусу разъема без средств защиты (диэлектрические    перчатки, инструменты с изолированными ручками),   а    также     подключение     выхода ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП пробника к измерительному входу измерителя ИРП категорически запрещается.

6.3.4 Убедившись в отсутствии напряжения согласно по п.6.3.3, подключите выход пробника ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП к измерительному входу измерителя ИРП.

6.4 Порядок проведения измерений

6.4.1 Выполните измерение уровня радиопомех в контролируемой цепи. Отсчет показаний по индикатору измерителя ИРП производите в децибеллах.

6.4.2 Уровень ИРП Uх, дБ, вычислите по формуле

Uх = Uип + К							(6.1)

где Uип – отсчет по индикатору измерителя ИРП, дБ;

К – коэффициент калибровки пробника, дБ.

7 Поверка пробника

7.1 Настоящий раздел распространяется на пробник напряжения Я6-122 и устанавливает методы и средства  его первичной и периодической поверки.

Пробник подлежит государственному метрологическому контролю и надзору.

Поверка пробника осуществляется органами Государственной метрологической службы или аккредитованными метрологическими службами юридических лиц.

Межповерочный интервал 3 года.

При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции:

а)  проверка прочности изоляции;

б) определение погрешности коэффициента калибровки.

7.2  Средства поверки

Перечень средств поверки, рекомендуемых для использования при поверке пробника, приведен в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование | Тип СИ или обозначение ТУ | Используемые основные технические характеристики СИ | Пункт методики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генератор сигналов | Г4-176 | (0,15-300) МГц, -7 δ = + 1,5х10 | 7.6.3 |  |
| Измеритель разности фаз и отношений уровней | ФК2-39 | Диапазон частот (0,15-300) МГц U от 1 до 1000 мВ, | 7.6.3 |  |

Продолжение таблицы 4

| Наименование | Тип СИ или обозначение ТУ | Используемые основные технические характеристики СИ | Пункт методики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Универсальная пробойная установка | УПУ-1М | До 1000 МОм; 500 В | 7.6.2 |  |
| Нагрузка согласованная | ЕЭ2.243.970 | 50 Ом | 7.6.3 |  |
| Тройник коаксиальный | Э2-116/2 | 50 Ом | 7.6.3 |  |
| Переход | Э2-112/2 |  | 7.6.3 |  |
| Аттенюатор | ЕЭ2.260.118-02 | 10 дБ | 7.6.3 |  |

Примечания

- Допускается применение средств, не указанных в таблице 4, но обеспе-

чивающих определение и контроль метрологических характеристик пробников с

требуемой точностью.

2   Средства поверки должны быть поверены органами Государственной метрологической службы и иметь действующие свидетельства о поверке.

7.3 Требования безопасности

При проведении операций поверки должны соблюдаться меры безопасности,   установленные   в        разделе      3         руководства   по      эксплуатации ИУШЯ.418131.001 РЭ.

7.4 Условия поверки и подготовки к ней

7.4.1 При проведении поверки должны соблюдаться нормальные условия:

- температура окружающего воздуха, °С		20 +5;

- относительная влажность воздуха, %			30-80

- атмосферное давление, кПа (мм.рт.ст.)		84-106 (630-795)

-    напряжение сети питания, В                                      220+4;

-   частота сети питания, Гц					50+0,2.

7.5 Подготовка к поверке

Перед проведением операций поверки необходимо выполнить подготови-

тельные работы,  приведенные в разделах   “Подготовка к работе”  эксплуатационной документации  на используемые средства поверки,  проверить наличие действующих свидетельств о поверке используемых средств измерений и наличие эксплутационной документации на пробник.

Перед началом поверки пробник выдерживают в нормальных условиях не менее 8 ч.

7.6 Проведение поверки

7.6.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре устанавливают соответствие поверяемого пробника следующим требованиям:

- комплектность соответствует указанной в формуляре;

- маркировка пробника соответствует требованиям ГОСТ Р 51319, ГОСТ 22261, ГОСТ Р 51350 и руководства по эксплуатации;

- на корпусе отсутствуют трещины, сколы и иные повреждения;

- разъем кабеля, провод защитного заземления, зажим измерительного заземления и вход источника ИРП исправны.

7.6.2 Проверка прочности изоляции

Проверка производится следующим образом:

На корпус пробника надевается металлический экран и подается испытательное напряжение 1,5 кВ  в течение 1 мин между металлическим и защитным экраном пробника.

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если  пробоя изоляции не произошло (ток утечки отсутствует).

7.6.3 Определение  погрешности коэффициента калибровки пробника проводят по схеме, приведенной на рисунке 7.1, на частотах 0,15; 0,5; 1; 3; 10; 30; 50; 100 МГц  для пробников Я6-122 и Я6-122/1  и на частотах     110; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 240; 260; 280; 300 МГц    для   пробника Я6-122/1.   При проведении измерений установите ФК2-39 в режим измерения отношения напряжений. Для этого кнопку “Z”  отключить (лампочка гаснет), включить кнопки ОТН, ЛОГ, А/Б. В этом случае ФК2-39  результатом измерений будет величина 20 lg U1/U2, т.е. непосредственно величина калибровки пробника К, дБ.

На генераторе установите уровень сигнала 100 мВ и частоту 0,15 МГц. Установите требуемый диапазон частот на ФК2-39. Показатель нормальной работы измерителя – лампочки “> А > ” и  “> Б >” не горят. Результат измерений Кизм зафиксировать. Вычислить погрешность коэффициента калибровки δк кал , дБ, по формуле

δк кал   = Кизм  - К                                       (7.1)

Повторить измерения на всех рекомендуемых частотах.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если погрешность коэффициента калибровки  в диапазоне частот от 0,15 до 100 МГц   находится в пределах  (1 дБ,  в   диапазоне частот от 100 до 300 МГц  - в   пределах    (1,2 дБ.

7.7 Оформление результатов поверки

7.7.1 Результаты поверки оформляются в соответствии с ПР50.2.006 “Порядок проведения поверки средств измерений”.

7.7.2 Запрещается выпуск в обращение пробников, имеющих отрицательные результаты поверки.

“Источник

ИРП”	      “Измеритель ИРП”

U1	        U2

1 - генератор сигналов Г4-176;

2 - аттенюатор 10 дБ;

3, 12 – тройник 2.246.117 (из комплекта ФК2-39);

4, 11 – пробник ФК2-39;

5, 10 – переход Э2-112/2;

6 - тройник коаксиальный 50 Ом Э2-116/2;

7 - измеритель ФК2-39;

8, 13 -  нагрузка согласованная 50 Ом 2.250.147 (из комплекта ФК2-39);

9 - пробник напряжения Я6-122.

Рисунок 7.1 - Схема для определения коэффициента калибровки и погрешности коэффициента калибровки пробника в диапазоне частот от 0,15 до 300 МГц

8 Техническое обслуживание

8.1 К работам по техническому обслуживанию пробников допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу не ниже III  для электроустановок  до 1000 В.

8.2 Меры безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации пробника, приведены в разделе 8 настоящего руководства по эксплуатации.

8.2 Виды технического обслуживания:

- контрольный осмотр, который состоит в проведении внешнего осмотра и опробования;

- техническое обслуживание №1, которое состоит в проведении внешнего осмотра, опробования, проверки работоспособности пробника;

- техническое обслуживание №2, которое состоит в проведении внутреннего и внешнего осмотра, опробования, проверки работоспособности пробника.

При внешнем осмотре проверяется:

- состояние корпуса пробника (отсутствие трещин, сколов, царапин);

- исправность кабелей и шнуров, придаваемых к пробнику;

- комплектность пробника.

Внешний осмотр проводится один раз в год совместно с другими видами профилактических работ.

При внутреннем осмотре проверяется:

- целостность контактов и проводников;

- состояние лакокрасочных и гальванических покрытий.

Внутренний осмотр проводится при проведеннии технического обслуживания № 2 в процессе ремонта пробника.

8.3 Порядок и проведение технического обслуживания

8.3.1 При непосредственном использовании пробника по назначению:

- контрольный осмотр производится перед и после использования пробника по назначению и после транспортирования. Если пробник не использовался, контрольный осмотр производится один раз в квартал;

- техническое обслуживание №1 производится один раз в год, а также при постановке на длительное хранение.

8.3.2 При кратковременном хранении (до 1 года) производится контрольный осмотр с периодичностью один раз в 6 мес.

8.3.3 При длительном хранении (более 1 года) производится техническое обслуживание № 1 один раз в год.

9 Текущий ремонт

9.1 Ремонт пробника осуществляется юридическими и физическими лицами, имеющими лицензию на проведение ремонта данного прибора.

9.2 Ремонт пробника необходимо производить с соблюдением требований электробезопасности согласно раздела 3 настоящего РЭ.

Перечень возможных неисправностей при проведении текущего ремонта приведен в таблице 5.

Таблица 5

| Перечень возможных неисправностей | Методы обнаружения |
| --- | --- |
| Обрыв кабеля измерительного заземления | Определить исправность кабеля с помощью омметра |
| Обрыв кабеля защитного заземления либо нарушение паяных соединений внутри корпуса пробника | Определить исправность цепи экран* - крючкообразный наконечник кабеля |
| Обрыв в цепи экранирующей обмотки коаксиального кабеля | Определить исправность цепи экран* - корпус коаксиального разъема |
| Обрыв центральной жилы коаксиального кабеля, резистора R2 (рисунок 1), нарушение паяных соединений внутри пробника либо внутри корпуса коаксиального разъема | Измерить омметром сопротивление в цепи центральный штырь коаксиального разъема – экран*. В исправном пробнике сопротивление должно быть 51 Ом + 5 % |
| Пробой разделительного конденсатора С2 (рисунок 1) внутри пробника | Измерить сопротивление цепи вход ИСТОЧНИК ИРП – центральный штырь коаксиального разъема. В исправном пробнике – цепь оборвана; в случае пробоя конденсатора сопротивление составит порядка 120 Ом. |
| Короткое замыкание центрального проводника с экраном коаксиального кабеля | Подключить омметр к цепи централь-ной – штырь – корпус коаксиального разъема и убедиться в отсутствии короткого замыкания |
| 7 Выход из строя электрорадиоэлементов, распаянных на печатной плате внутри корпуса пробника | Проверить соответствие технических характеристик пробника требованиям подраздела 4.4 настоящего РЭ |

Примечание - Доступ к экрану* осуществляется через отверстие в корпусе пробника после вывинчивания кабеля подключения зажима измерительного заземления пробника к цепи сигнального заземления.

9.4 Ремонт кабеля подключения зажима измерительного заземления пробника, восстановление паяных соединений внутри коаксиального разъема производится без разборки пробника. Замена кабеля подключения пробника к шине защитного заземления и коаксиального кабеля, ЭРЭ, восстановление паяных соединений на печатной плате производится после полной разборки пробника.

10.5 После проведения ремонта пробник должен быть подвергнут поверке в соответствии с разделом 7 ИУШЯ.418131.001 РЭ.

10 Хранение

10.1 Пробник обеспечивает хранение в течение 12 мес, и также должен допускать длительное хранение до 15 лет.

10.2 Пробник должен храниться в упакованном виде в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;

- относительная влажность до 98 % при температуре плюс 25 С°.

- среднегодовая влажность окружающего воздуха 70%  при температуре окружающего воздуха 27˚С;

- предельное верхнее значение влажности окружающего воздуха 98 % при температуре окружающего воздуха 35˚С.

10.3 В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот

и щелочей, вызывающих коррозию.

11 Транспортирование

11.1 Пробник должен транспортироваться в укладке.

11.2 Пробник должен транспортироваться в условиях, не превышающих заданных предельных условий:

- температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;

- относительная влажность до 95 % при температуре плюс 25 С°.

11.3 Пробник может транспортироваться всеми видами транспорта в укладке при условии защиты от прямого воздействия осадков.

12 Тара и упаковка

12.1 Комплект пробника размещается в укладке.

12.2 Укладка упаковывается  в полиэтиленовый пакет.

13 Маркирование и пломбирование

13.1 На пробнике нанесены:

- наименование и условное обозначение пробника;

- порядковый номер и год изготовления;

- изображение знака Государственного реестра;

- органы подключения в соответствии с таблицей 4;

- предупреждающие знаки по ГОСТ 51350.

13.2 На упаковочной таре нанесены:

- товарный знак предприятия – изготовителя;

- наименование и условное обозначение изделия;

- номер технических условий;

- предупреждающие знаки по ГОСТ 14192;

- порядковый номер и год изготовления.

13.3 Пломбирование мастикой производится на задней стороне пробника под навинчиваемой крышкой; укладка пломбируется навесной пломбой.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

|  | Номера листов (страниц) | Всего листов |  | Входящий № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Изме-нен-ных | Заме-нен-ных | Новых | Анну-лиро-ван-ных | (стра-ниц) в докум. | № докум. | сопро-води-тельно-го докум. и дата | Подп. | Дата |

# Text boxes

6

1

3

13

А    7    Б

11

2

4

5

9

12

10

8