Антенна измерительная рупорная, широкополосная, прецизионная

П6-127

Паспорт

КНПР._____________

Заводской номер  ____________

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

| Общие указания Назначение изделия Технические характеристики Состав изделия и комплектность Устройство Эксплуатационные ограничения, меры безопасности, подготовка изделия к работе и порядок работы Техническое обслуживание Первичная и периодическая поверка Возможные неисправности и способы их устранения Свидетельство о приемке Гарантии изготовителя Свидетельство об упаковывании | 3 3 3 4 4 6 7 8 8 8 9 9 |
| --- | --- |

13. Приложение 1                                                                          10

14. Приложение 2                                                                          11

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Настоящий паспорт (ПС) является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики антенны измерительной рупорной широкополосной, прецизионной  П6-127.

1.2 Документ позволяет ознакомиться с устройством и принципом работы антенны и устанавливает правила её эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание антенны в постоянной работоспособности.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Антенна измерительная рупорная, широкополосная, прецизионная П6-127 (далее – антенна) предназначена для измерения плотности потока энергии электромагнитного поля совместно с измерительными приемными устройствами, а с генераторами – для возбуждения электромагнитного поля с заданной плотностью потока энергии в диапазоне частот от 8 до 18 ГГц.  Антенна применяется для измерения параметров антенных устройств и параметров электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств.  Антенна может использоваться для работы в лабораторных, заводских и полевых условиях.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Техническая характеристика | Значение технической характеристики П6-126 |
| --- | --- |
| Диапазон частот, ГГц | от 8,0 до 18,0 |
| Коэффициент усиления антенны, дБ, не менее | 17,0 |
| Пределы погрешности коэффициента усиления антенны дБ | ± 0,7 |
| КСВН входа, не более | 2,0 |
| Уровень кроссполяризационной составляющей антенны, дБ, не менее | минус 18 |
| Тип СВЧ соединителя |  |
| Масса антенны, кг, не более | 2,0 |
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм | 437×136×91 |

П р и м е ч а н и е: Коэффициент усиления  антенны для заданной частоты определяется по графику (приложение 1),  либо по таблице (приложение 2), придаваемым к антенне,  и может уточняться в процессе эксплуатации по результатам периодических  поверок комплекта.

Рабочие условия эксплуатации:

- температура воздуха, °С……………………………от минус 10 до +50;

- относительная влажность при температуре 25°С, %,

не  более………………………………………………………………..70;

- атмосферное давление, мм рт. ст .………………………...от 630 до 795.

4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Антенна П6-127 – 1шт.

2.  Паспорт  – 1шт.

- УСТРОЙСТВО

Антенна представляет собой пирамидальный рупор, обеспечивающий работу в диапазоне частот от 8,0 до 18,0 ГГц.

Антенна выполнена на базе биортогонального Н-образного волновода и пирамидального квадратного рупора с ножевыми пластинами экспоненциальной формы, являющимися продолжением выступов Н-образного волновода. Антенна имеет коаксиальный СВЧ-вход с волновым сопротивлением 50 Ом (соединитель ______________).

Конструкция антенны предусматривает возможность её крепления на диэлектрическую треногу КНПР._____________.

Общий вид антенны П6-127    представлен на рисунке.

6. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, Меры безопасности, подготовка изделия к работе и порядок работы

  - Эксплуатационные ограничения и меры безопасности.

    - Перед началом эксплуатации антенны необходимо изучить настоящий Паспорт.

6.1.2  При работе с антенной  персонал должен владеть основами работы с антенно-фидерной техникой. В процессе работы с антенной запрещается её использование для  решения нефункциональных задач.

6.1.3 Персонал обязан строго выполнять правила техники электробезопасности.

6.1.4 При проведении измерений или использовании антенны в качестве передающей соблюдайте правила техники безопасности при работе с СВЧ-излучениями. СВЧ-излучения могут представлять опасность для жизни и здоровья человека.

6.1.5  При выполнении работ по монтажу антенны и в процессе использования  ЗАПРЕЩАЕТСЯ оказывать механические воздействия, приводящие к изменению габаритных размеров, а также целостности и исправности антенны.

6.1.6 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование измерительных кабелей,  оборудованных соединителями, имеющими несовместимый стандарт резьбового и канального соединения с антенной.

6.2  Подготовка к работе и порядок работы

Произведите монтаж антенны  в следующей последовательности:

-  установите антенну  на опору и зафиксируйте её (опора в комплект антенны не входит);

-  присоедините измерительный кабель к входному  разъёму  антенны;

- вращением антенны вокруг продольной оси установите необходимый угол наклона поляризации;

-  присоедините свободный разъем измерительного кабеля  к входному разъему вашего измерительного прибора (в случае несоответствия сечений разъемов кабеля и измерительного прибора используйте прецизионный СВЧ переход из состава комплекта антенны или вашего измерительного прибора).

Изделие готово к работе.

П р и м е ч а н и е: Значения коэффициента усиления антенны, взятые из таблицы,   справедливы только в том случае, если измерения проводятся в дальней зоне антенны.

Для использования П6-127 в качестве передающей антенны присоедините свободный разъем измерительного кабеля к входному разъему вашего измерительного генератора (в случае несоответствия сечений разъемов кабеля и измерительного прибора используйте прецизионный СВЧ переход из состава вашего измерительного генератора).

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 В зависимости от этапов эксплуатации проводят следующие виды технического обслуживания:

-   контрольный осмотр;

-   техническое обслуживание №1.

  - Контрольный осмотр (КО) проводят перед и после использования антенны по назначению и после транспортирования.

  - При контрольном осмотре проведите  визуальную проверку:

-  состояния разъёмов антенны и кабеля;

-  отсутствия механических повреждений  изделий комплекта антенны.

  - Техническое обслуживание №1 (ТО1) проводится один раз в год перед проведением поверки антенны, а так же вне очереди при постановке антенны на хранение и снятии с хранения.

    - При ТО1 выполните следующие  работы:

      - Работы по пункту 7.3  (КО).

      - Произведите очистку поверхностей изделий ветошью.

      - Произведите смазку трущихся  деталей  крепления антенны  смазкой  ОКБ 122-7 ГОСТ 18179-72.  Излишки смазки удалите ветошью.

- ПЕРВИЧНАЯ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА АНТЕННЫ

8.1  Заказчикам поставляются антенны, прошедшие первичную поверку.

8.2  Периодическую поверку антенны  рекомендуется проводить не реже 1 раза в год при эксплуатации в полевых условиях; не реже 1 раза за 2 года при эксплуатации в лабораторных условиях; вне очереди после ремонта и снятии с долгосрочного хранения.

8.3 Периодическая поверка антенны проводится по требованию заказчика.

9  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет сигнала на выходе измерительного кабеля | Неисправен измерительный кабель | Проверить измерительный кабель |

Неработающая антенна подлежит отправке на ремонт на предприятие- изготовитель.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Антенна измерительная рупорная, широкополосная, прецизионная П6-127 заводской номер  _____________ соответствует КД

| Место для штампа ОТК Подпись представителя ОТК ____________ | Дата приемки ___________ |
| --- | --- |

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие антенны измерительной рупорной, широкополосной, прецизионной П6-127 КНПР._______________ заявленным требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода антенны в эксплуатацию.

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Антенна измерительная рупорная, широкополосная, прецизионная П6-127 заводской номер  _____________  упакована согласно КД.

Дата упаковки ___________

Упаковку произвел____________(подпись)

Упаковку приняли:	М.П.

Представитель ОТК ___________(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

График коэффициента усиления антенны П6-127

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица

значения коэффициента усиления  антенны П6-127 зав.№ __________

для заданной частоты

| Частота, ГГц | Коэффициент усиления |
| --- | --- |
| 8,0 |  |
| 8,5 |  |
| 9,0 |  |
| 9,5 |  |
| 10,0 |  |
| 10,5 |  |
| 11,0 |  |
| 11,5 |  |
| 12,0 |  |
| 12,5 |  |
| 13,0 |  |
| 13,5 |  |
| 14,0 |  |
| 14,5 |  |
| 15,0 |  |
| 15,5 |  |
| 16,0 |  |
| 16,5 |  |
| 17,0 |  |
| 17,5 |  |
| 18,0 |  |