АНАЛИЗАТОР АКУСТИЧЕСКОГО ШУМА МАНОМ-4

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУВИ.411236.001 РЭ

на 33 листах

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4

1.1 Назначение изделия	4

1.2 Основные технические характеристики шумомера-анализатора	4

1.3 Состав изделия	6

1.4 Устройство и работа	7

1.5 Маркировка и пломбирование	7

1.6 Упаковка	8

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	8

2.1 Меры предосторожности	8

2.2 Подготовка шумомера-анализатора к работе	8

2.3 Работа с шумомером-анализатором	9

Органы управления	9

Включение прибора	9

Работа в режиме шумомера	10

Работа в режиме октавного/третьоктавного анализатора	11

Общие правила работы с меню	12

Меню режима шумомера	12

Меню октавного/третьоктавного анализатора	13

Калибровка	14

Классификация спектров	14

Редактирование классификационных характеристик	15

Дистанционное управление через интерфейс RS-232	15

Действия в экстремальных ситуациях	16

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	17

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	17

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	17

6 УТИЛИЗАЦИЯ	18

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	18

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	19

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	19

10 РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	20

10.1 Учет эксплуатации	20

10.2 Поверка	20

10.3 Сведения о рекламациях	20

Приложение А. Частотные характеристики по ГОСТ 17187-2010	22

Приложение Б. Содержание драгоценных и цветных металлов в изделии	23

Приложение В. Методика проверки уровня шума выпуска отработавших газов транспортных средств (ТС) при проведении государственного технического осмотра………………………………………………………………………………………………………………….24

Приложение Г. Порядок оформления результатов проверки уровня шума выпуска отработавших газов транспортных средств…………………………………………........................27

Приложение Д. Форма листка отзыва потребителя	28

Приложение Е. Перечень предприятий, производящих гарантийное и техническое обслуживание	29

Приложение Ж. Форма уведомления о вызове представителя поставщика	30

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначено для ознакомления лиц, эксплуатирующих анализатор акустического шума МАНОМ-4, МАНОМ-4/1, МАНОМ-4/2 (далее шумомер-анализатор), с устройством и принципом работы, основными правилами эксплуатации, обслуживания, простейшего ремонта и транспортирования.

РЭ должно постоянно находиться рядом с шумомером-анализатором. Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с содержанием настоящего документа.

Все записи в разделах, подлежащих заполнению, должны производиться шариковой ручкой или чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

Сведения в разделы 8, 9 заносят на предприятии-изготовителе, в раздел 10 - во время эксплуатации. При вводе шумомера-анализатора в эксплуатацию в подразделе 10.1 необходимо отметить дату начала его эксплуатации. Отсутствие отметки даты ввода в эксплуатацию является нарушением правил эксплуатации.

Изготовитель просит заполнить и прислать листок отзыва потребителя по форме приложения В.

К сведению потребителя

Система менеджмента качества по проектированию и производству бытовых электрических приборов, медицинской техники и радиоизмерительной аппаратуры сертифицирована в национальной системе сертификации по СТБ ИСО 9001-2001, что подтверждено сертификатом № ВУ/112 05.0.0.0449, выданным Госстандартом РБ.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Назначение изделия

Шумомер-анализатор МАНОМ-4, МАНОМ-4/1, МАНОМ-4/2 предназначен для измерения уровня звука с частотными характеристиками А, В и С, уровня звукового давления (характеристика Лин) в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц, уровня звукового давления в октавных и третьоктавных полосах в диапазоне частот от 20 Гц до 16 кГц.

Области возможного использования шумомера-анализатора – измерение уровня шума при работе промышленного и бытового оборудования и механизмов, оценка спектрального состава измеряемого постоянного шума и проведение экспресс-диагностики исследуемых механизмов в промышленности при разработке и контроле качества изделий.

Шумомер-анализатор обеспечивает возможность подключения четырех измерительных конденсаторных микрофона для МАНОМ-4 (один – для МАНОМ-4/1, два – для

МАНОМ-4/2) для измерения параметров акустического шума. Измерительный микрофон состоит из предусилителя микрофонного ВПМ-101 и капсюля микрофонного конденсаторного М-101.

Степень защиты оболочки шумомера-анализатора – по ГОСТ 14254-96 – IP 30.

Устойчивость шумомера-анализатора к климатическим и механическим воздействиям при эксплуатации соответствует требованиям группы 3 ГОСТ 22261-94.

По электробезопасности шумомер-анализатор соответствует требованиям ГОСТ 12.2.091-2002. Класс защиты шумомера-анализатора- III, адаптера питания - II.

Рабочие климатические условия применения шумомера-анализатора не должны выходить за рамки:

температура окружающего воздуха: от плюс 5 до плюс 40 (С;

относительная влажность воздуха: до 90 % при температуре плюс 25 (С;

напряжение питания основного модуля шумомера-анализатора: 12 В±10 %

напряжение сети переменного тока 230 В±10 % (при питании через сетевой адаптер).

Основные технические характеристики шумомера-анализатора

Шумомер-анализатор соответствует требованиям ГОСТ 17187-2010 для класса точности 1, октавные и третьоктавные фильтры соответствуют ГОСТ 17168-82 для класса точности 2.

Показания шумомера-анализатора выражаются в децибелах относительно опорного звукового давления 20 мкПа. Опорный диапазон шумомера-анализатора – 90-130 дБ, опорный уровень – 94 дБ, опорная частота – 1000 Гц, опорное направление совпадает с нормалью к звукоприемной поверхности микрофона.

Пределы допускаемой основной погрешности измерения уровня звукового давления шумомером-анализатором в опорных условиях, то есть на частоте 1 кГц и уровне 94 дБ (ЛИН), после акустической калибровки не превышают (0,7 дБ.

Шумомер-анализатор имеет частотные характеристики А, B, С и Лин. Частотные характеристики и максимально допустимые отклонения от частотных характеристик соответствуют значениям, указанным в приложении А.

Шумомер-анализатор обеспечивает измерение уровня звукового давления в диапазоне 25-140 дБ по частотной характеристике “А”, 30-140 дБ по частотной характеристике “B”, 35-140 дБ по частотной характеристике “C”, и в диапазоне 50-140 дБ по частотной характеристике “ЛИН”.

Предельные отклонения показаний шумомера-анализатора для разных углов падения звуковой волны относительно значения при опорном направлении находится в пределах, приведенных в таблице 1.

Таблица 1.

| Частота, Гц | Предельное отклонение, дБ |
| --- | --- |
|  | Угол падения ± 30 º | Угол падения ± 90 º |
| 1000 | ± 1,0 | ± 1,5 |
| 2000 | ± 1,0 | ± 2,0 |
| 4000 | ± 1,5 | ± 4,0 |
| 8000 | ± 2,5 | ± 8,0 |
| 12500 | ± 4,0 | ± 16,0 |

Нелинейность амплитудной характеристики шумомера-анализатора относительно опорного уровня звука во всем диапазоне измерений не превышает ±0,7 дБ, для разности уровней 10 дБ - ±0,4 дБ, а для разностей уровней 1 дБ - ±0,2 дБ.

Шумомер-анализатор имеет временные характеристики F (быстро) и S (медленно), имеющие постоянные времени усреднения 125 и 1000 мс соответственно.

Шумомер-анализатор имеет временную характеристику I (импульс), имеющую постоянную времени усреднения 35 мс и схему блокировки с постоянной времени спада 1,5 с.

Шумомер-анализатор обеспечивает измерение эквивалентного уровня звукового давления (LEQ) с момента запуска по одному из выбранных каналов.

Диапазон эквивалентного непрерывного уровня A-корректированного звукового давления – от 22 до 140 дБ.

Шумомер-анализатор обеспечивает возможность графического представления спектрального состава измеряемого шума в виде гистограммы.

Максимальное показание шумомера-анализатора на частотной характеристике ЛИН при воздействии на него механических колебаний в диапазоне частот от 20 до 1000 Гц с ускорением 1 м/с2 в направлении, дающем максимальное показание, не более 95 дБ.

Эквивалентные уровни звука, вызываемые воздействием магнитного поля напряженностью 80 А/м при частоте 50 Гц в направлении наибольшего действия поля не более 55 дБ для частотных характеристик A, B, C, и 65 дБ для частотной характеристики ЛИН.

В рабочем диапазоне температур от 5 до 40 ○С показания прибора на опорной частоте меняются не более чем на 0,5 дБ относительно показаний при 20 ○С.

Шумомер-анализатор обеспечивает акустическую калибровку с помощью калибраторов звука и пистонфонов.

Время установления рабочего режима – 10 мин.

Диапазон шкалы в режиме шумомера – от 0 до 199.9 дБ, в режиме третьоктавного/октавного анализа – от 0 до 140 дБ.

Время срабатывания автоматического переключателя диапазона – 2,1 мс.

Шумомер-анализатор сохраняет работоспособность в течение 8 ч непрерывной работы.

Средняя наработка на отказ шумомера-анализатора не менее 8000 ч.

Средний срок службы не менее 5 лет.

Электропитание шумомера-анализатора осуществляется от источника постоянного тока напряжением 12 В±10 %, а также через сетевой адаптер от источника переменного тока напряжением 230 В±10 %.

Мощность, потребляемая шумомером-анализатором: при питании от источника постоянного тока – не более 10 В·А, при питании через сетевой адаптер от источника переменного тока – не более 20 В·А.

Габаритные размеры шумомера-анализатора не более 315х270х105 мм.

Масса шумомера-анализатора не более 1,5 кг; масса предусилителя микрофонного не более 0,56 кг; масса капсюля микрофонного не более 0,035 кг.

Сведения о содержании драгоценных и цветных металлов в шумомере-анализаторе приведены в приложении Б.

Состав изделия

Состав комплекта поставки шумомера-анализатора указан в таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование | Обозначение | Количество на исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МАНОМ-4 | МАНОМ-4/1 | МАНОМ-4/2 |  |
| Анализатор акустического шума | РУВИ.411236.001 | 1 | - | - |  |
| Анализатор акустического шума | РУВИ.411236.001-01 | - | 1 | - |  |
| Анализатор акустического шума | РУВИ.411236.001-02 | - | - | 1 |  |
| Микрофон: |  |  |  |  |  |
| Капсюль микрофонный конденсаторный М-101 | 5Ф5.843.003 | 4 | 1 | 2 |  |
| Предусилитель микрофонный ВПМ-101 | 5Ф2.032.170 | 4 | 1 | 2 |  |
| Комплект принадлежностей, в нем: |  |  |  |  |  |
| Эквивалент капсюля микрофонного | 5Ф5.282.243 | 1 | 1 | 1 |  |
| Вилка | Тг6.605.030 | 1 | 1 | 1 |  |
| Сетевой адаптер питания L24D12M-P1J |  | 1 | 1 | 1 | Либо аналогичный |
| Разъем питания DJK-11A |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Калибратор звука «Брюль&Къер» тип 4231 |  | 1 | 1 | 1 | По отдельному договору |
| Программное обеспечение интерфейса (компакт-диск CD-R) |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | РУВИ.411236.001 РЭ | 1 | 1 | 1 |  |
| Методика поверки | МП.МН 1356 - 2004 | 1 | 1 | 1 |  |
| Коробка для комплекта принадлежностей | РУВИ.305646.112 РУВИ.305646.112-01 РУВИ.305646.112-02 | 1 - - | - 1 - | - - 1 |  |
| Коробка | РУВИ.305646.113 РУВИ.305646.113-01 РУВИ.305646.113-02 | 1 - - | - 1 - | - - 1 | Табельная упаковка |

Устройство и работа

Для измерения шума шумомер-анализатор использует измерительный микрофон, состоящий из микрофонного конденсаторного капсюля и микрофонного предусилителя. Электрическое переменное напряжение, поступающее с выхода измерительного микрофона, преобразующего при акустических измерениях звуковое давление в электрический сигнал, подается на вход измерительного канала шумомера-анализатора, в аналоговом тракте согласования и усиления которого приводится к входному диапазону встроенного аналого-цифрового преобразователя и преобразуется им в цифровую форму.

Цифровой сигнальный процессор, составляющий вычислительно–управляющее ядро шумомера-анализатора, с помощью программного обеспечения, хранящегося во встроенном постоянном запоминающем устройстве, накапливает во встроенной буферной памяти и обрабатывает поступающие от аналого-цифрового преобразователя измерительные данные, управляет заданными режимами и установками процесса измерения, обрабатывает команды с клавиатуры прибора и выводит результаты измерений на встроенный жидкокристаллический индикатор.

Конструктивно шумомер-анализатор реализован в металлическом корпусе с ручкой, на передней панели которого расположены разъёмы четырех унифицированных измерительных каналов для МАНОМ-4 (одного –для МАНОМ-4/1, двух – для МАНОМ-4/2)), к которым могут быть подсоединены до четырех измерительных микрофонов для МАНОМ-4 (один – для МАНОМ-4/1, два – для МАНОМ-4/2), жидкокристаллический индикатор с подсветкой, клавиатура и сетевой выключатель питания с подсветкой. На задней панели прибора расположен разъем питания и разъем интерфейса RS-232 для подключения шумомера-анализатора к компьютеру посредством стандартного интерфейсного кабеля.

Питание шумомера-анализатора осуществляется от источника постоянного тока напряжением 12 В. В комплекте прибора имеется сетевой адаптер питания, позволяющий подключать шумомер-анализатор к сети переменного тока напряжением 230 В.

Маркировка и пломбирование

1.5.1 На передней панели шумомера-анализатора нанесены:

-	наименование и условное обозначение типа шумомера-анализатора;

-	товарный знак предприятия-изготовителя;

-	обозначение класса шумомера-анализатора;

-	знак Государственного реестра Республики Беларусь (знак Государственного реестра наносят также на титульный лист руководства по эксплуатации).

На задней панели шумомера-анализатора нанесены:

-	порядковый номер по системе нумерации изготовителя и год изготовления;

-	вблизи разъема питания условное обозначение вида и номинальное значение напряжения питающей сети;

-	потребляемая мощность;

-	испытательное напряжение изоляции;

-	клеймо-наклейка органа аккредитации, проводившего первичную поверку.

1.5.2 Вблизи органов управления и присоединения нанесены надписи или обозначения, указывающие назначение этих органов.

1.5.3 Пломбирование шумомера-анализатора осуществлено с применением мастики. Место пломбирования – углубление для винтов на задней панели шумомера-анализатора.

1.5.4 На упаковке шумомера-анализатора находятся этикетки с надписями:

сверху: наименование шумомера-анализатора, порядковый номер по системе нумерации изготовителя и год изготовления, штамп ОТК;

на боковых поверхностях: манипуляционные знаки № 1, № 3, № 11, № 19 и масса брутто и нетто.

Упаковка

Для перевозок любым видом транспорта (кроме железнодорожного) мелкими отправками шумомер-анализатор упаковывается в коробку из картона, указанную в таблице 2. Принадлежности укладываются с применением амортизирующих прокладок в коробку, указанную в таблице 2.  Коробка для принадлежностей заклеивается липкой лентой. Основной блок шумомера-анализатора и коробка для принадлежностей укладываются с применением амортизирующих прокладок в коробку РУВИ.305646.113 (для МАНОМ-4), РУВИ.305646.113-01 (для МАНОМ-4/1 или РУВИ.305646.113-02 (для МАНОМ-4/2).  Коробка заклеивается липкой лентой. Масса грузового места при этом должна быть не более 4,5 кг, а размеры – не более, соответственно, 440х290х270 мм для всех исполнений.

Для железнодорожных перевозок шумомер-анализатор в коробке упаковывается в деревянный ящик.  Масса грузового места при этом должна быть не более 8 кг, размеры – не более 500х350х320 мм для всех исполнений.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Меры предосторожности

Приступая к работе с шумомером-анализатором, необходимо внимательно изучить все разделы настоящего руководства.

Микрофонный капсюль не допускает ударов и падений.

Запрещается дуть на микрофонный капсюль.

Центральный пружинный контакт микрофонного предусилителя чувствителен к статическому электричеству. Запрещается касаться его руками. В нерабочем положении на предусилитель вместо капсюля навинчивается заглушка.

Все соединения осуществлять на обесточенном приборе.

Подготовка шумомера-анализатора к работе

Установить микрофоны на штативах и присоединить их к шумомеру-анализатору.

Установить шумомер-анализатор, обеспечив хороший обзор графического дисплея, максимальное расстояние от микрофона и удобный доступ к клавиатуре.

Подсоединить источник питания к шумомеру-анализатору. Разъем питания находится на задней панели прибора. Выключатель питания при этом должен находиться в положении «(». При питании от источника постоянного тока 12 В подсоединить источник проводами через ответный разъем питания, входящий в комплект шумомера-анализатора. Минусовой контакт источника питания подключают к внешнему контакту разъема, а плюсовой – к внутреннему. В приборе предусмотрена защита от обратной полярности напряжения питания, в случае неправильного подключения шумомер-анализатор не будет реагировать на включение.

Перед началом измерений необходимо провести акустическую калибровку шумомера-анализатора с помощью калибраторов звука или пистонфонов.

ПРИМЕЧАНИЕ: При проведении измерений рекомендуется устанавливать микрофон на штативе и шумомер-анализатор таким образом, чтобы оператор и шумомер-анализатор находились как можно дальше от микрофона для минимизации искажения звукового поля около микрофона из-за отражений.

Работа с шумомером-анализатором

Органы управления

Расположение органов управления, индикации и подключения:

на лицевой панели основного модуля шумомера-анализатора (рисунок 1) расположена клавиатура, состоящая из десяти клавиш управления: “ПУСК/СТОП”, “ШУМ/СПЕКТР”, “T” , “F”, “ОТМЕНА”, “ВВОД”, и клавиши управления курсором “←”, “→”, “↑”, “↓”.

в левой части лицевой панели расположен матричный графический жидкокристаллический дисплей со светодиодной подсветкой.

в правой части лицевой панели сверху расположен тумблер включения питания.

в правой части лицевой панели снизу расположены 4 разъёма, к которым могут быть подсоединены микрофоны.

на задней панели (рисунок 2) расположены разъемы питания и интерфейса RS-232.

Рисунок  1

Рисунок  2

Включение прибора

Выполнить операции, изложенные в разделе 2.1 настоящего руководства.

Перед включением питания необходимо убедиться в правильности и надежности подключения микрофонных датчиков.

ВНИМАНИЕ! Обработка цифровых данных в измерительных каналах шумомера-анализатора происходит синхронно по парам: 1-й и 2-й каналы, или 3-й и 4-й каналы. В этой связи, рекомендуется подключать микрофоны к каналам последовательно, начиная с первого.

Включить прибор с помощью тумблера включения питания.

Прибор обеспечивает метрологические характеристики через 10 мин после включения.

При включении прибора, из встроенной энергонезависимой памяти загружаются установки последнего сохраненного режима и, в соответствии с ними, начинается процесс измерений.

Перед началом и после окончания измерений проводится калибровка шумомера-анализатора (по 2.3.48) согласно методикам измерений. Если за время измерений произошло значительное изменение чувствительности шумомера-анализатора, результаты измерений игнорируются.

Работа в режиме шумомера

Измеренное значение уровня шума, выраженное в децибелах относительно опорного звукового давления 20 мкПа, по двум каналам индицируется на экране (рисунок 3) в цифровом виде. Слева от значения уровня шума выводится номер канала («1», «2» или «3», «4»).

Рисунок  3

В нижней части индикатора выводятся следующая информация:

тип используемого цифрового фильтра (A, B, C, Лин);

тип детектора (S, F, I, Leq);

индикация накопления максимума, минимума или вывода текущего значения уровня шума (Max, Min, Тек);

индикатор процесса измерений (знак «» означает процесс измерений, знак «» – останов измерений);

время с момента запуска измерений.

Шумомер-анализатор имеет два входных измерительных диапазона, которые условно обозначаются “hi” и “lo”. После запуска шумомера-анализатора на измерение активизируется реализованная на аппаратно-программном уровне схема адаптивной подстройки входного измерительного диапазона с автоматическим переключением его на оптимальный. Обозначение текущего диапазона выводится слева от значения уровня шума под обозначением номера канала.

В случае, когда уровень измеряемого сигнала превышает верхнюю границу измерительного диапазона, под номером канала на индикаторе появляется знак перегрузки «», означающий, что вход перегружен, а выводимые результаты могут быть искаженными. В случае измерения эквивалентного уровня звукового давления индикатор перегрузки не пропадает до останова и запуска следующего измерения.

При использовании временных характеристик F, S или I шумомер-анализатор выводит текущее (Тек), максимальное (Max) или минимальное (Min) за период измерений значение уровня звукового давления. В режиме измерения эквивалентного уровня (Leq) выводится только накопленный за период измерений уровень звукового давления.

При нажатии клавиши “ПУСК/СТОП” измерения останавливаются. При этом отсчет времени прекращается, и на индикаторе остаются последние результаты измерений.

Повторным нажатием клавиши “ПУСК/СТОП” осуществляется запуск новых измерений и отсчет времени, начиная со значения 00:00:00.

При нажатии клавиши “T” происходит переключение временной характеристики.

При нажатии клавиши “F” происходит переключение частотной характеристики.

При нажатии клавиш управления курсором «(» или «(» происходит переключение пар измеряемых каналов.

При нажатии клавиши “ШУМ/СПЕКТР” происходит переключение шумомера-анализатора в режим октавного/третьоктавного анализатора спектра и обратно.

При нажатии клавиши “ВВОД” происходит вызов меню режима шумомера (по 2.3.32).

Работа в режиме октавного/третьоктавного анализатора

В режиме октавного/третьоктавного анализатора спектра на экране (рисунок 4) отображается спектр входного сигнала по одному из выбранных каналов в виде гистограммы.

Рисунок 4

В режиме октавного/третьоктавного анализатора шумомер-анализатор может работать в двух подрежимах: автоматического сканирования спектра и работы с отдельным фильтром. Переключение между подрежимами производится при нажатии клавиши “ПУСК/СТОП". В подрежиме автоматического сканирования в нижней части индикатора слева отображается бегущая шкала.

В левой части экрана сверху вниз располагаются следующие индикаторы:

частота фильтра, на который указывает курсор (тонкая вертикальная линия);

значение уровня шума для фильтра, на который указывает курсор;

значение уровня классификационной характеристики на частоте курсора (если режим редактирования включен, см.  2.3.54);

номер измеряемого канала;

частота фильтра, с которым проводятся измерения в данный момент;

результат классификации (если функция классификации включена, см.  2.3.50);

шкала автоматического сканирования.

При нажатии клавиши “F” происходит переключение между октавным и третьоктавным набором фильтров.

При нажатии клавиш управления курсором «(» или «(» происходит переключение измеряемых каналов.

При нажатии клавиш управления курсором «(» или «(» происходит перемещение курсора и выбор текущего фильтра.

При нажатии клавиши “ШУМ/СПЕКТР” происходит переключение шумомера-анализатора в режим шумомера и обратно.

При нажатии клавиши “ВВОД” происходит вызов меню анализатора спектра (см.  2.3.40).

Общие правила работы с меню

Перемещение по пунктам меню осуществляется с помощью клавиш управления курсором «(» и «(», и сопровождается перемещением курсора.

При нажатии клавиши “МЕНЮ/ВВОД” производится запуск выбранной команды, если выбранный пункт меню подразумевает это.

Значения пунктов меню изменяются с помощью клавиш управления курсором «(» и «(».

ПРИМЕЧАНИЕ: при продолжительном нажатии клавиш «(» или «(» включается режим автоповтора их нажатия.

При нажатии клавиши “ШУМ/СПЕКТР” происходит переключение между меню в режимах шумомера и анализатора.

При нажатии “ОТМЕНА” происходит выход из текущего меню, и запускаются измерения.

Меню режима шумомера

При входе в меню измерения останавливаются, и на экране высвечивается меню, состоящее из следующих пунктов:

Канал: 1;

Поправка: 0.0;

Калибровка: Нет (Да);

Вывод шума: Тек (Max, Min);

Част. хар-ка: Лин (A, B, C);

Врем. хар-ка: S (F, I, Leq);

Сохр. установки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Указаны установки по умолчанию. В скобках указаны возможные значения пунктов.

Пункт меню “Канал” позволяет выбрать канал для измерения или калибровки. Если выбран канал 1 или 2, происходит измерение по каналам 1 и 2 одновременно, если выбран канал 3 или 4, происходит измерение по каналам 3 и 4 одновременно. При включении режима калибровки (см. 2.3.48) значение, выбираемое в этом пункте, используется для задания калибруемого канала.

Пункт меню “Поправка” используется для ручного ввода калибровочной поправки  (см. 2.3.49) для канала, выбранного в предыдущем пункте.

Пункт меню “Калибровка” используется для включения режима калибровки (см. 2.3.48). Для калибровки используется канал, заданный в пункте 2.3.33.

Пункт меню “Вывод шума” используется для задания режима вывода уровня шума: Тек (текущее), Max, Min значение за период измерений.

Пункт меню “Част. хар-ка” используется для задания частотной характеристики из ряда: Лин, A, B, C.

Пункт меню “Врем. хар-ка” используется для задания временной характеристики из ряда: S, F, I, Leq.

Пункт меню “Сохр. установки” используется для сохранения всех установок в энергонезависимой памяти.

Меню октавного/третьоктавного анализатора

При входе в меню измерения останавливаются, и на экране высвечивается меню, состоящее из следующих пунктов:

Канал: 1;

Поправка: 0.0;

Фильтры: 1/3 окт (1/1 окт);

Разметка: Да (Нет);

Классиф.: Выкл. (1, 12, 123);

Редактир: Нет (1, 2, 3);

Сохр. установки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Указаны установки по умолчанию. В скобках указаны возможные значения пунктов.

Пункт меню “Канал” позволяет выбрать канал для измерения или калибровки.

Пункт меню “Поправка” используется для ручного ввода калибровочной поправки  (см. 2.3.49) для канала, выбранного в предыдущем пункте.

Пункт меню “Фильтры” используется для задания набора третьоктавных или октавных фильтров.

Пункт меню “Разметка” (рисунок 5) используется для включения разметки шкалы при выводе гистограммы спектра. Одно деление разметки соответствует 20 дБ.

Рисунок 5

Пункт меню “Классиф.” используется для задания режима классификации (см.  2.3.50). Классификация может быть выключена, включена для классификационной характеристики 1, для характеристик 1 и 2, а также для характеристик 1, 2 и 3 одновременно.

Пункт меню “Редактир.” (рисунок 6) используется для редактирования классификационных характеристик (см. п. 2.3.54). Режим редактирования может быть отключен или включен для одной их классификационных характеристик.

Рисунок  6

Пункт меню “Сохр. установки” используется для сохранения всех установок в энергонезависимой памяти.

Калибровка

Калибровка – процесс настройки чувствительности шумомера-анализатора для получения правильного результата при измерениях.

Для калибровки на микрофон подается стабильный калибровочный синусоидальный сигнал с известным уровнем. Для этой цели используются любые калибраторы звука и пистонфоны, имеющие диаметр входного отверстия, соответствующий диаметру микрофонного капсюля. Если отдельно не оговорено руководством по эксплуатации калибратора (пистонфона), то при испытаниях необходимо ориентировать калибратор (пистонфон) и микрофон шумомера-анализатора по вертикали. В шумомере-анализаторе включают частотную характеристику Лин, временную характеристику F. Выбирают канал, включают режим калибровки в меню шумомера (см.  2.3.35) и запускают измерения, нажав клавишу “ОТМЕНА”. Значение уровня шума для калибруемого канала отмечается звездочкой «*». Далее с помощью клавиш “(” и “(” выводимое на экран значение уровня шума подстраивается под известный уровень подаваемого калибровочного сигнала. При этом происходит изменение калибровочной поправки (см. 2.3.34, 2.3.42).

ВНИМАНИЕ! Запрещается вставлять микрофон во включенный калибратор.

ВНИМАНИЕ! При калибровке уровень сигнала должен превышать уровень фонового шума как минимум на 20 дБ и сигнал должен быть постоянным. Уровень фонового шума определяется по показаниям шумомера-анализатора при вставленном в выключенный калибратор (пистонфон) микрофоне.

ВНИМАНИЕ! После калибровки до выключения прибора необходимо сохранить установки, иначе при следующем включении прибора будут действовать старые установки.

Классификация спектров

В шумомере-анализаторе реализована классификация спектров постоянных сигналов по нескольким критериям, произвольно задаваемым пользователем. Результаты классификации могут быть использованы для автоматизированного принятия решений вида «годен – не годен» при проверке серийной продукции, а также отнесения продукции к одной из трех групп.

Спектр постоянного шума, измеренный для конкретного механизма, сравнивается с тремя классификационными характеристиками на каждой из измеряемых частот. Если уровень шума ни на одной частоте не превышает порог классификационной характеристики, спектр считается удовлетворяющим данной классификационной характеристике, и производится соответствующая индикация. Три группы обозначаются цифрами 1, 2 и 3. Если сигнал удовлетворяет классификационной характеристике, в соответствующей позиции индикатора (см. 2.3.21) выводится знак «o», в противном случае выводится знак «x».

В меню анализатора (см. 2.3.40) задается количество используемых классификационных характеристик от 0 (классификация выключена) до трех (характеристики 1, 2 и 3 одновременно).

ПРИМЕЧАНИЕ: Классификационные характеристики для третьоктавных и октавных спектров задаются, хранятся и обрабатываются независимо.

Простейшим примером использования функции классификации является разделение объектов на три группы качества и их отбраковку. Группа 1 принимается за высшую, 3 – за низшую, и классификационные характеристики строятся таким образом, чтобы график характеристики 1 был ниже графиков 2 и 3, а график характеристики 2 находился между 1 и 3. В этом случае в зависимости от качества (шумовых характеристик) продукции выводятся сообщения «ooo» (лучший результат), «xoo» (средние характеристики), «xxo» (худший

результат). Индикация «xxx» означает, что образец по шумовым характеристикам не проходит ни по одной группе, что соответствует браку.

Редактирование классификационных характеристик

Чтобы изменить одну из классификационных характеристик, выбирают ее в меню анализатора (см. 2.3.46) и переходят в режим измерений, нажав клавишу “ОТМЕНА”. Нажатием клавиш управления курсором «(» или «(» перемещается курсор частоты, представляющий собой вертикальную линию на гистограмме спектра. Нажатие клавиш управления курсором «(» или «(» приводит к изменению значения порога характеристики на частоте курсора с шагом в 1 дБ. При этом на гистограмме спектра для соответствующего фильтра и классификационной характеристики перемещается метка порога срабатывания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если порог срабатывания классификационной характеристики для данной частоты имеет нулевое значение, оно не учитывается при расчетах. Таким образом, имеется возможность игнорировать некоторые частоты сигнала при обработке и классификации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Классификационные характеристики для третьоктавных и октавных спектров задаются, сохраняются и обрабатываются независимо.

ВНИМАНИЕ! После изменения классификационных характеристик до выключения прибора необходимо сохранить установки, иначе при следующем включении прибора будут действовать старые установки.

Дистанционное управление через интерфейс RS-232

В шумомере-анализаторе имеется возможность удаленного управления работой, контроля и сохранения измеренных значений. При этом связь с компьютером осуществляется через интерфейс RS-232.

Для этого соединяют нуль-модемным кабелем соответствующий разъем компьютера и разъем с надписью «RS-232» на задней панели прибора. В компьютер с прилагаемого компакт диска копируют папку [M4RC] и запускают программу m4rc.exe. Виртуальная панель повторяет переднюю панель прибора (рисунок 7).

Рисунок 7

При необходимости изменяют порт компьютера, через которое происходит соединение, и нажимают кнопку «Соединить». Управление прибором с виртуальной панели полностью аналогично работе с самим прибором. При необходимости сохранить результаты измерения, необходимо выбрать канал (каналы) в окне «Протоколирование» и нажимают кнопку «Начать протоколирование». Справа появляется окно, в котором фиксируются режимы измерения, и ведется протоколирование измеренных значений (рисунок 8).

Рисунок 8

Прекращают запись значений, нажав кнопку «Остановить протоколирование». Для сохранения результатов нажимают кнопку «Сохранить протокол» и задают имя файла.

Действия в экстремальных ситуациях

В случае возникновения пожара:

вынуть сетевую вилку из розетки;

если горение не прекратилось, накрыть шумомер-анализатор тканью, предварительно смочив ее водой;

во избежание отравления продуктами горения немедленно удалить из помещения всех людей, не занятых ликвидацией загорания. Одновременно следует сообщить о загорании в пожарную службу.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Для обеспечения надежной работы шумомера-анализатора в течение длительного периода эксплуатации и хранения необходимо своевременно проводить его техническое обслуживание.

3.2 Во время выполнения работ по техническому обслуживанию необходимо выполнять указания, приведенные в разделе 2.1 настоящего руководства

Предусмотрены следующие виды технического обслуживания:

- профилактический осмотр (ПО);

- техническое обслуживание N1(ТО-1), совпадающее с периодической поверкой.

3.3 Профилактический осмотр следует проводить на месте эксплуатации шумомера-анализатора не реже одного раза в неделю с целью проверки работоспособности шумомера-анализатора.

При профилактическом осмотре следует проверить состояние крепления резьбовых соединений, надежность контактных соединений, отсутствие сколов и трещин на деталях корпуса основного блока и микрофонных датчиков, целостность соединительного кабеля. работоспособность шумомера-анализатора согласно разделу 2.3.

3.4 При ТО-1 необходимо выполнить работы, предусмотренные в ПО и провести поверку шумомера-анализатора согласно методике поверки МП.МН 1356-2004.

На ТО-1 шумомер-анализатор необходимо отправлять в комплекте, указанном в 1.3.

При обнаружении неисправности шумомер-анализатор подлежит ремонту на предприятии-изготовителе или в специализированных ремонтных мастерских.

Перечень предприятий, осуществляющих гарантийное и техническое обслуживание, приведен в приложении Г.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Ремонт шумомера-анализатора должен производиться в сервисных мастерских предприятия-изготовителя лицами, имеющими специальную подготовку. В схеме шумомера-анализатора использованы программируемые электронные компоненты, в случае отказа которых простая замена на исправные, без последующего их программирования, не восстанавливает работоспособность прибора. Поэтому, если требуется замена программируемых элементов, ремонт должен производится на предприятии-изготовителе.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Шумомер-анализатор должен транспортироваться всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

При транспортировании воздушным транспортом изделия в упаковке должны размещаться в отапливаемых герметизированных отсеках.

При транспортировании по железной дороге должны соблюдаться требования «Технических условий погрузки и крепления грузов министерства путей сообщения».

Климатические условия транспортирования не должны выходить за пределы заданных условий: температура от минус 50 до плюс 50 (С, относительная влажность окружающего воздуха до 95% при температуре плюс 30 (С.

Малотоннажные перевозки должны осуществляться в контейнерах. При этом шумомеры-анализаторы, упакованные в коробку, должны устанавливаться не более трех друг на друга.

5.2 Условия хранения шумомера-анализатора в упаковке изготовителя – по группе 3 ГОСТ 15150-69.

Шумомер-анализатор до введения в эксплуатацию должен храниться на складе в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 0 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре плюс 35 °С.

Без упаковки шумомер-анализатор следует хранить при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха 80  % при температуре плюс 25 °С.

В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150. Шумомеры-анализаторы должны храниться в ящиках на стеллажах на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов.

УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 Шумомер-анализатор не оказывает вредных воздействий на окружающую среду во время использования и утилизации, которая проводится в порядке, принятом на предприятии, использующем шумомер-анализатор или занимающимся утилизацией, и не требует специальных мер предосторожности.

Шумомер-анализатор является экологически безопасным.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие шумомера-анализатора всем требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента отгрузки изготовителем.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Действие гарантийных обязательств прекращается:

- при истечении гарантийного срока хранения, если шумомер-анализатор не введен в эксплуатацию до его истечения;

- при истечении гарантийного срока эксплуатации, если шумомер-анализатор введен в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период от подачи рекламации до введения шумомера-анализатора в эксплуатацию силами предприятия-изготовителя.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Анализатор акустического шума МАНОМ-4         РУВИ.411236.001        заводской номер_______________ упакован Унитарным предприятием «Завод СВТ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____________        ________________                 _____________________________

должность                личная подпись                           расшифровка подписи

___________________

число, месяц, год,

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Анализатор акустического шума МАНОМ-4     РУВИ.411236.001     заводской номер_______________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями технических условий ТУ РБ 100235722.127-2003, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП ________________                 _______________________

личная подпись                     расшифровка подписи

________________

число, месяц, год,

Первичная поверка при выпуске из производства проведена

МК _______________________________     _____________________

должность, личная подпись                 расшифровка подписи

________________

число, месяц, год

_____________________________________________________________________________

Первичная поверка после гарантийного ремонта проведена

МК _______________________________      ______________________

должность, личная подпись                       расшифровка подписи

________________

число, месяц, год

МК _______________________________          _____________________

должность, личная подпись                       расшифровка подписи

________________

число, месяц, год

РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Учет эксплуатации

Шумомер-анализатор введен в эксплуатацию	_____________________

число, месяц,  год,

_________  ______________				___________________

должность   личная подпись				расшифровка подписи

Поверка

Поверку шумомера-анализатора проводят организации, аккредитование в данном виде деятельности, в соответствии с методикой поверки МП.МН 1356-2004, входящей в комплект поставки шумомера-анализатора. Периодичность поверки – 12 мес.

Отметку о проведении поверки заносят в таблицу 3.

Отметку о проведении поверки после гарантийного ремонта заносят в раздел 9 настоящего РЭ.

Таблица 3.

| Дата поверки | Результаты поверки | Подпись и оттиск поверителя | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Сведения о рекламациях

В случае выявления неисправности в период гарантийного срока, а также обнаружения некомплектности (при распаковывании шумомера-анализатора) потребитель может предъявить рекламацию предприятию-изготовителю по адресу:

Республика Беларусь, 220005, г.Минск, пр. Независимости, 58

Унитарное предприятие «Завод СВТ».

Уведомление о вызове представителя предприятия-изготовителя для проверки качества и комплектности шумомера-анализатора, участия в составлении и подписании рекламационного акта, а также для восстановления шумомера-анализатора может быть оформлено в соответствии  с приложением Д.

Рекламацию на шумомер-анализатор не предъявляют:

по истечении гарантийных обязательств;

если обнаруженные дефекты явились результатом несоблюдения получателем условий и правил эксплуатации (применения), хранения и транспортирования.

О возникшей неисправности и всех работах по восстановлению шумомера-анализатора делают отметки в таблице 4 регистрации рекламаций.

Таблица 4.

| Номер и дата уведомления | Краткое содержание рекламации (номер и дата рекламационного акта) | Меры, принятые по устранению отказов и результаты гарантийного ремонта | Дата ввода прибора в эксплуатацию (номер и дата удовлетворения) | Время, на которое продлен гарантийный срок | Должность, фамилия и подпись лица, производившего гарантийный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение А

Частотные характеристики по ГОСТ 17187-2010

| Номинальная частота, Гц | Относительная частотная характеристика, дБ | Предельное отклонение от частотной характеристики, дБ |
| --- | --- | --- |
|  | A | B | C | ЛИН | по свободному звуковому полю | с эквивалентом капсюля |
| 16 | - | - | - | 0 | + 3,0; - ∞ | + 1,0; - ∞ |
| 20 | -50,5 | -24,2 | -6,2 | 0 | ( 3,0 | ( 1,0 |
| 25 | -44,7 | -20,4 | -4,4 | 0 | ( 2,0 | ( 1,0 |
| 31,5 | -39,4 | -17,1 | -3,0 | 0 | ( 1,5 | ( 0,5 |
| 40 | -34,6 | -14,2 | -2,0 | 0 | ( 1,5 | ( 0,5 |
| 50 | -30,2 | -11,6 | -1,3 | 0 | ( 1,5 | ( 0,5 |
| 63 | -26,2 | -9,3 | -0,8 | 0 | ( 1,5 | ( 0,5 |
| 80 | -22,5 | -7,4 | -0,5 | 0 | ( 1,5 | ( 0,5 |
| 100 | -19,1 | -5,6 | -0,3 | 0 | ( 1,0 | ( 0,4 |
| 125 | -16,1 | -4,2 | -0,2 | 0 | ( 1,0 | ( 0,4 |
| 160 | -13,4 | -3,0 | -0,1 | 0 | ( 1,0 | ( 0,4 |
| 200 | -10,9 | -2,0 | 0 | 0 | ( 1,0 | ( 0,4 |
| 250 | -8,6 | -1,3 | 0 | 0 | ( 1,0 | ( 0,4 |
| 315 | -6,6 | -0,8 | 0 | 0 | ( 1,0 | ( 0,4 |
| 400 | -4,8 | -0,5 | 0 | 0 | ( 1,0 | ( 0,4 |
| 500 | -3,2 | -0,3 | 0 | 0 | ( 1,0 | ( 0,3 |
| 630 | -1,9 | -0,1 | 0 | 0 | ( 1,0 | ( 0,3 |
| 800 | -0,8 | 0 | 0 | 0 | ( 1,0 | ( 0,3 |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ( 1,0 | ( 0,3 |
| 1250 | +0,6 | 0 | 0 | 0 | ( 1,0 | ( 0,3 |
| 1600 | +1,0 | 0 | -0,1 | 0 | ( 1,0 | ( 0,3 |
| 2000 | +1,2 | -0,1 | -0,2 | 0 | ( 1,0 | ( 0,3 |
| 2500 | +1,3 | -0,2 | -0,3 | 0 | ( 1,0 | ( 0,3 |
| 3150 | +1,2 | -0,4 | -0,5 | 0 | ( 1,0 | ( 0,3 |
| 4000 | +1,0 | -0,7 | -0,8 | 0 | ( 1,0 | ( 0,3 |
| 5000 | +0,5 | -1,2 | -1,3 | 0 | ( 1,5 | ( 0,3 |
| 6300 | -0,1 | -1,9 | -2,0 | 0 | +1,5; - 2,0 | ( 0,3 |
| 8000 | -1,1 | -2,9 | -3,0 | 0 | +1,5; - 3,0 | ( 0,3 |
| 10000 | -2,5 | -4,3 | -4,4 | 0 | +2,0; - 4,0 | ( 0,5 |
| 12500 | -4,3 | -6,1 | -6,2 | 0 | +3,0; - 6,0 | ( 1,0 |
| 16000 | - | - | - | 0 | + 3,0; - ∞ | + 1,0; - ∞ |
| 20000 | - | - | - | 0 | + 3,0; - ∞ | + 1,0; - ∞ |

Приложение Б

Содержание драгоценных и цветных металлов в изделии

Суммарная масса драгоценных материалов, содержащихся в шумомере-анализаторе:

золото				- 0,0389 г;

серебро				- 0,6031 г;

палладий		- 0,0020 г;

Суммарная масса цветных металлов, содержащихся в шумомере-анализаторе:

алюминиевый сплав АМЦ	- 0,3440 кг;

латунь Л63			- 0,123 кг;

латунь ЛС50			- 0,043 кг;

бронза БрБ2			- 0,145 кг;

медь				- 0,189 кг.

Приложение В

Методика проверки уровня шума выпуска отработавших газов транспортных средств (ТС)

при проведении государственного технического осмотра

В.1 Допустимые уровни шума

Допустимый уровень шума выпуска отработавших газов ТС не должен превышать более чем на 5 дБА контрольного значения, установленного в ЭД.

Если контрольные значения уровня шума не представляется возможным установить, то допустимый уровень шума не должен превышать значений, приведенных в таблице В.1.

Таблица В.1

| Категория ТС | Уровень шума, дБА |
| --- | --- |
| M1, N1, L | 96 |
| M2, N2 | 98 |
| M3, N3 | 100 |

В.2 Общие положения

Измерительный контроль уровня шума выпуска отработавших газов ТС проводится в соответствии с методами, установленными ТР ТС 018/2011 и технической документацией изготовителя средства технического диагностирования.

Для измерения уровня шума выпуска отработавших газов транспортных средств используют:

- шумомер-анализатор;

- тахометр либо, при отсутствии возможности подключения тахометра, штатный прибор ТС, измеряющий частоту вращения коленчатого вала;

- термометр;

- рулетка;

- секундомер;

- угломер.

Примечание – шумомер должен быть включен в Госреестр, поверен и иметь действующее свидетельство о поверке.

В.3 Условия проведения измерения

В.3.1 Измерение уровня шума проводят на неподвижном ТС.

Примечание – Для ТС двигатель которых не может работать на неподвижном ТС технический контроль шумового загрязнения не проводится.

В.3.2 Перед началом измерений двигатель ТС должен быть прогрет до рабочей температуры, рекомендованной изготовителем. При отсутствии этих данных температура охлаждающей жидкости (моторного масла) двигателя должна быть не ниже 60 ○С.

В.3.3 Минимальная частота вращения коленчатого вала nmin должна быть в пределах, установленных изготовителем.

В.3.4 Проверку проводят при метеорологических условиях, соответствующих техническим характеристикам шумомера-анализатора.

В.3.5 Площадки для испытаний должна иметь твердое покрытие. Расстояние от микрофона до шумоотражающих объектов должно быть не менее 3 м. Наличие снежного покрова на площадке не допускается.

Допускается проведение предварительных измерений в закрытом помещении при расстоянии от микрофона до крупных шумоотражающих объектов не менее 1,5 м. В случае превышения измеренных в помещении значений допустимого уровня шума испытания повторяют на открытой площадке.

В.3.6 Перед началом измерения проводят визуальный осмотр основных элементов автомобиля, влияющих на уровень шума.

Не подвергают измерениям ТС со следующими неисправностями:

- неполная комплектация системы впуска;

- повреждение или дефект монтажа системы впуска, вызывающие подсос воздуха;

- неполная комплектация системы выпуска;

- повреждение или дефект монтажа системы выпуска, вызывающие утечку отработавших газов и/или подсос воздуха.

В.4 Подготовка к измерениям

В.4.1 ТС устанавливают на испытательной площадке в соответствии с В.2.5.

В.4.2 Заглушают двигатель.

В.4.3 Рычаг переключения передач (избиратель передач – для ТС с автоматической коробкой передач) устанавливают в нейтральное положение, приводят в действие стояночную тормозную систему либо подкладывают противооткатные упоры под колеса ведущих мостов.

В.4.4 На ТС устанавливают тахометр в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

В.4.5 Устанавливают микрофон в соответствии с В.5.1.

В.4.6 Подготавливают шумомер-анализатор к работе в соответствии с РЭ и измеряют фоновый шум, который должен быть не менее, чем на 10 дБА ниже уровня измеряемого шума.

В.4.7 Запускают двигатель.

В.5 Измерение

В.5.1 Расположение микрофона

В.5.1.1 Микрофон шумомера размещают в соответствии со схемами, приведенными на рисунке В.1.

1-5 – установка микрофонов относительно выпускной трубы в горизонтальной плоскости; 6 – установка микрофонов относительно вертикально расположенной выпускной трубы; 7 – установка микрофонов относительно выпускной трубы в вертикальной плоскости

Рисунок В.1 – Схемы установки микрофонов при различном расположении выпускных труб

В.5.1.2 Микрофон устанавливают на высоте расположения выхлопной трубы глушителя, но не ниже 0,2 м над поверхностью площадки таким образом, чтоб расстояние от срезы выпускной трубы составляло (0,5 ± 0,05) м. Главная ось микрофона должна быть параллельна поверхности площадки с отклонением ±15○ и составлять угол 45○ ± 15○ с вертикальной плоскостью, проходящей через ось потока отработавших газов, выходящих из выпускной трубы глушителя.

В.5.1.3 Для ТС с двумя или более выпускными трубами, расстояние между которыми:

- не более 0,3 м, микрофон устанавливают у выпускной трубы, расположенной ближе к боковой стороне автомобиля или в более высокой точке над поверхностью площадки;

- более 0,3 м, микрофон устанавливают у каждой выпускной трубы.

В.5.1.4 Для автомобиля с вертикальным расположением выпускной трубы микрофон устанавливают на высоте среза выпускной трубы на расстоянии (0,5 ± 0,05) м в направлении к ближайшей стороне ТС. Ось микрофона направляют вертикально.

В.5.2 Испытательный цикл работы двигателя при проверке

При работе двигателя в режиме холостого хода с минимальной частотой вращения nmin нажимают на педаль управления подачей топлива (далее – педаль) и устанавливают повышенную частоту вращения nпов  с отклонением  не более ±100 об/мин. После работы двигателя в течении 5-7 с с повышенной частотой вращения nпов, снимают усилие с педали до установления минимальной частоты вращения nmin.

Данный испытательный цикл повторяют с интервалом 8-10 с не менее трех раз.

В.5.3 Последовательность измерения уровня шума

В.5.3.1 Измеряют максимальное значение уровня шума в каждом испытательном цикле. Измеренные значения уровня шума округляют до целого числа и считают достоверными при разнице в показаниях не более 2 дБА. При большей разнице показаний измерения повторяют.

В.5.3.2 Результатом измерения считают максимальное показание шумомера-анализатора, зафиксированное при выполнении испытательных циклов, которое сравнивают с допустимым уровнем шума, приведенном в разделе В.1.

Приложение Г

Порядок оформления результатов проверки уровня шума выпуска отработавших газов транспортных средств

Г.1 Результаты проверки уровня шума выпуска отработавших газов ТС регистрируются в виде соответствующих записей в электронной базе данных и диагностической карте ТС.

Г.2 Запись в электронной базе данных должна содержать информацию о значении измеренного параметра и о полученном заключении.

Примечание – При необходимости информация, содержащаяся в электронной базе данных, может быть оформлена документально в виде протокола измерений.

Приложение Д

(рекомендуемое)

Форма листка отзыва потребителя

1 Анализатор акустического шума МАНОМ-4___________________

2 Заводской номер_____________________________________________________________

3 Дата выпуска________________________________________________________________

4 Адрес покупателя и дата получения ____________________________________________

_____________________________________________________________________________

5 Были ли замечены при покупке или поступлении какие-либо дефекты по причине некачественной упаковки или изготовления____________________________________________

_____________________________________________________________________________

6 Когда и какой ремонт или регулировку потребовалось производить за время работы изделия ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

7 Какие элементы приходилось заменять__________________________________________

_____________________________________________________________________________

8 Результаты проверки технических характеристик изделия и соответствие их паспортным данным  __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

9 Предъявлялись ли рекламации поставщику_______________________________________

_____________________________________________________________________________

10 Сколько времени изделие  работало до первого  ремонта__________________________

_____________________________________________________________________________

11 Насколько удобно работать с  шумомером-анализатором__________________________

_____________________________________________________________________________

12 Ваши предложения о направлении дальнейшего совершенствования (модернизации) изделия_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Приложение Е

(информационное)

Перечень предприятий, производящих гарантийное и техническое обслуживание

1  620016, г. Екатеринбург, ул.Институтская 1А, а/я 233, ООО «БелВАР».

2  115211,  г. Москва, Каширское шоссе, 57 корп.5, ЗАО «Эликс», факс (095)344-84-76;

3  344006, г. Ростов-на-Дону, ул.Соколова д.52, офис 411, ТОО «Вебион»;

4  426000, г. Ижевск, ул. Пушкинская 268, ЗАО «Радио-Сервис», тел. (3412) 43-91-44;

5  г. Санкт-Петербург, Аптекарский пр-т 6, офис 717, ООО «Диполь», факс (812) 325-14-78;

6  г. Киев, ул. Зодчих 34, к. 82, ЧП Калина В.Н., факс 241-70-63;

7  220005, г.Минск, пр.Независимости, 58 «Сервис-центр “БелВАР”», факс +375(17) 284-41-23,

284-88-73, 231-41-97.

Приложение Ж

(рекомендуемое)

Форма уведомления о вызове представителя поставщика

___________________				_________________

штамп получателя					адресат

УВЕДОМЛЕНИЕ № __________

О ВЫЗОВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОСТАВЩИКА

от "_____" ______________20___	г.

1 Анализатор акустического шума МАНОМ-4___ заводской  № __________________

2 Получен________________________________________________________________

дата, номер транспортного или иного документа,

_________________________________________________________________________

по которому изделие получено

_________________________________________________________________________

дата поступления к получателю

3 Гарантийный срок _______________________________________

вид

______________      с    ________________________________________

продолжительность      указывают начальный момент исчисления

_____________________________________________________________

и использованную часть гарантийного срока

4  ___________________________________________________________

основные дефекты, обнаруженные в шумомере-анализаторе

,______________________________________________________________

наименование вышедшей из строя детали, прибора,

______________________ порядковый №_______________________

составной части, узла

5 Способ устранения    дефектов___________________________

силами поставщика,

____________________________________________________________

получателя,     необходимые средства - предположительно

6 Прочие сведения*________________________________________

______________________________________________________________

Прошу командировать представителей Унитарного предприятия «Завод СВТ» к «____» _____________20____

Для участия в определении причин возникновения дефектов, составления   и подписания   рекламационного акта, восстановления  шумомера-анализатора  (ненужное зачеркнуть)

Составлено в ______________ экземплярах

количество

Экз. № ____________ 	_____________________

адресат

____________________ 	   _________________________

____________________	   _________________________

должность, организация           подпись, инициалы, фамилия

* В том числе о дефектном комплектующем изделии (условное наименование, порядковый номер, дата изготовления, предприятие-изготовитель, гарантийные обязательства, адрес транспортирования груза).

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

на гарантийный ремонт

Изъят «__»____________г.

Механик ателье____________________________________________________

(фамилия, подпись)

Линия отреза

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Республика Беларусь,220005, г.Минск, пр.Независимости, 58

Унитарное предприятие «Завод СВТ»

а

ТАЛОН № 1

на гарантийный ремонт

изготовленного_________________________________________________________

(дата изготовления)

Заводской номер________________

Продан магазином ________________________________________________________

«__»______________г.

Штамп магазина

__________________

(личная подпись)

Владелец и его адрес___________________________________________________

(ФИО, личная подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей__________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Механик ателье_________________   Владелец___________________

(подпись, дата)                                        (подпись, дата)

УТВЕРЖДАЮ

Зав.ателье (ремонтного предприятия) ___________________

Штамп ателье «__» ____________  _____________________г.

(подпись)

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2

на гарантийный ремонт

Изъят «__»____________г.

Механик ателье____________________________________________________

(фамилия, подпись)

Линия отреза

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Республика Беларусь,220005, г.Минск, пр.Независимости,

Унитарное предприятие «Завод СВТ»

ТАЛОН № 2

на гарантийный ремонт

изготовленного_________________________________________________________

(дата изготовления)

Заводской номер________________

Продан магазином_____________________________________________________

«__»______________г.

Штамп магазина

__________________

(личная подпись)

Владелец и его адрес___________________________________________________

(ФИО, личная подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей__________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Механик ателье_________________   Владелец___________________

(подпись, дата)                                        (подпись, дата)

УТВЕРЖДАЮ

Зав.ателье(ремонтного предприятия)___________________

Штамп ателье «__»____________  _____________________г.

(подпись)

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № доку-мента | Входящий № сопрово- дительного докум. и дата | Подп | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изме- ненных | Заме-ненных | Новых | Анну- лиро-ванных |  |  |  |  |  |