# М3-56 Паспортные данные

основных электрических параметров преобразователя измерительного калориметрического

# (ПИТЕ) 5.439.002 зав. № 02387

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по ТУ, КД, ТД | измеренное |  |
| 1 | Диапазон рабочих частот (Δf), ГГц | 0,0 – 17,85 | Соотв. |  |
| 2 | Диапазон измеряемых мощностей (Р), Вт | 10-2 – 20 | Соотв. |  |
| 3 | Сопротивление входной цепи, Ом | 50 ± 5 | 46,7 |  |
| 4 | Сопротивление изоляции выходной цепи относительно корпуса, МОм | не менее 10 | Соотв. |  |
| 5 | Присоединительный размер СВЧ разъема (7/3,04) мм | 5,28 – min 5.44 – max | 5,38 |  |
| 7 | КСВН на f (ГГц): |  |  |  |
|  | 0,02 | не более 1,15 | 1,047 |  |
|  | 0,15 | не более 1,15 | 1,047 |  |
|  | 3,0 | не более 1,15 | 1,122 |  |
|  | 5,0 | не более 1,3 | 1,224 |  |
|  | 10,0 | не более 1,3 | 1,164 |  |
|  | 12,0 | не более 1,3 | 1,228 |  |
|  | 15,0 | не более 1,4 | 1,230 |  |
|  | 17,85 | не более 1,4 | 1,282 |  |
| 8 | Коэффициент эффективности (Кэ) на частотах: |  |  | МАХ 900 МIN 640 |
|  | 12 ГГц | 0,95 – 1,01 | 0,962 |  |
|  | 17,85 ГГц | 0,91 – 0,99 | 0,934 |  |

| № | Частота | КСВН | Частота | КСВН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,0 МГц | 1,047 | 9,5 ГГц | 1,138 |
| 2 | 150,0 МГц | 1,047 | 10,0 ГГц | 1,164 |
| 3 | 500,0 МГц | 1,061 | 10,5 ГГц | 1,102 |
| 4 | 2,0 ГГц | 1,091 | 11,0 ГГц | 1,203 |
| 5 | 2,5 ГГц | 1,132 | 11,5 ГГц | 1,226 |
| 6 | 3,0 ГГц | 1,122 | 12,0 ГГц | 1,228 |
| 7 | 3,5 ГГц | 1,136 | 12,5 ГГц | 1,054 |
| 8 | 4,0 ГГц | 1,182 | 13,0 ГГц | 1,091 |
| 9 | 4,5 ГГц | 1,134 | 13,5 ГГц | 1,215 |
| 10 | 5,0 ГГц | 1,224 | 14,0 ГГц | 1,102 |
| 11 | 5,5 ГГц | 1,263 | 14,5 ГГц | 1,090 |
| 12 | 6,0 ГГц | 1,092 | 15,0 ГГц | 1,230 |
| 13 | 6,5 ГГц | 1,132 | 15,5 ГГц | 1,182 |
| 14 | 7,0 ГГц | 1,144 | 16,0 ГГц | 1,074 |
| 15 | 7,5 ГГц | 1,209 | 16,5 ГГц | 1,252 |
| 16 | 8,0 ГГц | 1,215 | 17,0 ГГц | 1,362 |
| 17 | 8,5 ГГц | 1,189 | 17,5 ГГц | 1,225 |
| 18 | 9,0 ГГц | 1,065 | 18,0 ГГц | 1,072 |

07.06.2022г.