ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

Источники питания постоянного тока Б5-71КИП

Назначение средства измерений

Источники питания постоянного тока Б5-71КИП (далее Б5-71КИП) предназначены для питания радиотехнических устройств нормированным по характеристикам, стабилизированным напряжением постоянного тока или постоянным током.

Б5-71КИП может, применяется при производстве и ремонте радиоэлектронной аппаратуры различного назначения, при научных и экспериментальных исследованиях в лабораторных и цеховых условиях. Также Б5-71КИП может применяться при поверке измерительных приборов и аппаратуры.

Описание средства измерений

Б5-71КИП обеспечивает воспроизведение  стабилизированного напряжения постоянного тока от 0,01 до 50 В с дискретностью 10 мВ и силы тока от 0,01 до 10 А с дискретностью 10 мА, при этом максимальная выходная мощность автоматически ограничивается значением не более 300 Вт.

Б5-71КИП представляет собой комплексное устройство преобразования входного переменного сетевого напряжения в управляемое с помощью встроенной микро-ЭВМ  постоянное напряжение или постоянный ток.

Работа Б5-71КИП происходит следующим образом:

- сетевое напряжение через помехоподавляющий фильтр  подаётся на корректор коэффициента мощности, где преобразуется в постоянное пульсирующее напряжение специальной формы;

- далее это высокое постоянное напряжение преобразуется с помощью высокочастотного инвертора в пониженное напряжение необходимой величины для работы линейного регулятора;

- линейный регулятор преобразует входное пониженное напряжение в выходное напряжение/ток с параметрами, устанавливаемыми микро-ЭВМ;

- микро-ЭВМ выполняет измерение выходных параметров напряжения/тока с помощью делителя напряжения и токового датчика;

- микро-ЭВМ управляется с помощью инкрементального энкодера и тактовой кнопки;

- микро-ЭВМ отображает с помощью жидкокристаллического индикатора состояние и параметры установленных и измеряемых напряжения/тока.

Выбор режима стабилизации устанавливается автоматически в зависимости от отношения величины сигналов к установленным максимальным значениям напряжения или тока, при работе в режиме стабилизации тока, на передней панели светится светодиод индикатор красного цвета  "Стаб. тока" - стабилизация тока.

Предусмотрена автоматическая защита Б5-71КИП от превышения входной/выходной мощности, перегрузки и короткого замыкания.

Б5-71КИП снабжен системой активной вентиляции, с функцией автоматической регулировки скорости вращения вентилятора в зависимости от мощности и выходного тока.

В интерфейс Б5-71КИП встроена программная функция ограничения установки максимальных выходных значений тока, напряжения, мощности.

В интерфейс Б5-71КИП встроена программная функция калибровки абсолютных значений воспроизведения напряжения и тока и автоматической корректировки измеряемых значений тока и напряжения.

Рисунок 1. Внешний вид Б5-71КИП. Стрелкой отмечено место пломбирования.

Метрологические и технические характеристики

Основные характеристики Б5-71КИП указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Пределы воспроизведения напряжения постоянного тока, В | 0,01…50 |
| Пределы воспроизведения силы постоянного тока, А | 0,01…10 |
| Абсолютная погрешность воспроизведения напряжения, В | ±(0,001 Uуст + 0,02) |
| Абсолютная погрешность воспроизведения силы тока, А | ±(0,01 Iуст + 0,05) |
| Абсолютная погрешность измерения выходного напряжения | ±(0,002 Uизм + 0,1) |
| Абсолютная погрешность измерения выходного тока | ±(0,01 Iизм + 0,05) |
| Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки не более, В | ±0,05 |
| Нестабильность выходного тока при изменении напряжения на нагрузке, А | ±0,05 |
| Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения не более, мВ | 1 среднекв. 25 амплитудн. |
| Пульсации выходного тока в режиме стабилизации тока не более, мА | 10 среднекв. |
| Напряжение сети переменного тока, В | 220+22 |
| Частота сети с переменного тока, Гц | 50+5 |
| Мощность потребляемая от сети переменного тока, не превышает, VA | 400 |
| Электрическое сопротивление изоляции сетевой и выходной цепей относительно корпуса не менее, МОм | 20 |
| Время прогрева для обеспечения допустимой основной погрешности, мин | 15 |
| Границы рабочего температурного диапазона окружающей среды, ºC | +10 - +35 |
| Относительная влажность воздуха при 25 ºC, не более, % | 80 |
| Степень защиты по ГОСТ Р 14254-96 | IP20 |
| Условия транспортирования в упаковке по ГОСТ 15150-69 | 3 (ЖЗ) |
| Условия хранения источника питания в упаковке изготовителя по ГОСТ 15150-69 | 1(Л) |
| Габаритные размеры (ширина х глубина х высота), мм, не более | 140х220х70 |
| Масса, кг, не более | 1,5 |

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на переднюю панель Б5-71КИП методом трафаретной печати рядом с заводским знаком и наименованием типа, а также типографским способом на первой странице руководства по эксплуатации.

Комплектность средства измерений

Источник  питания  Б5-71КИП – 1 шт., руководство  по эксплуатации – 1 шт., методика поверки 49651170.411100.001 МП – 1 шт.

Поверка

Осуществляется по документу 49651170.411100.001 МП «Источник постоянного тока Б5-71КИП. Методика поверки», утвержденному __________________________ «___» _____ 2012 г.

Эталоны:

Вольтметр цифровой GDM-78251A:   		0...1000В	+ (0.012% х U + 5 е.м.р.);

0...10А      	 + (0.2% х I + 15 е.м.р.);

Катушка электрического сопротивления Р322: номинал 0,001 Ом, класс точности: 0,02

Нагрузка электронная программируемая модульная  АКИП-1302А:

- напряжение на нагрузке  0...60В   	±(0,05% х Uизм + 0,05% х Uконечн)

- ток в нагрузке 		0...60А 	±(0,2%хIуст+0,2%хI конечн)

Микровольметр В3-57: 				0,01мВ...300		±(1,5х10-2 х U)

Лабораторный автотрансформатор:	0...300В 10А

Межповерочный интервал 1 год.

Сведения о методиках (методах) измерений

Источник питания постоянного тока «Б5-71КИП». Руководство по эксплуатации 49651170.411100.001РЭ.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к источникам питания постоянного тока

1. ТУ 6659-001-49651170-2012. Источники питания постоянного тока Б5-71КИП. Технические условия.

2.  ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»

3. 49651170.411100.001 МП. «Источник постоянного тока Б5-71КИП. Методика поверки»

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов, установленных законодательством Российской Федерации, обязательным требованиям