УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО “ЭЛЕКТИС”

______________Е.С. Сизова

“____”________2020 г.

# ПРОБНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ Я6-124

Зав.№____

## Руководство по эксплуатации

# ЯТИР.418131.124 РЭ

ООО “ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ”

# ЯТИР.418131.124 РЭ

"___"______20   г.

Содержание

лист

1 Нормативные ссылки ………………………………………....3

# 2 Определения, обозначения и сокращения …………………..3

3 Требования безопасности ………………………………….....4

# 4 Описание пробника и принципов его работы ………………5

4.1 Назначение …………………………………………………..5

4.2 Условия окружающей среды ……………………………….5

4.3 Состав комплекта пробника .……………………………….5

4.4 Технические характеристики ………………………………6

4.5 Устройство и работа пробника …………………………….7

5 Подготовка пробника к работе ……………………………....7

6 Порядок работы …...………………………………………….7

7 Калибровка пробника…………………….…………………..9

8 Техническое обслуживание ……………………………..…...17

9 Текущий ремонт…………………………..……………..….....18

10 Хранение……………………………………………….……..20

# 11 Транспортирование…………………………………………..20

# 12 Тара и упаковка………………………………………………21

# 13 Маркирование и пломбирование…………………………....21

# Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на пробник напряжения Я6-124, ГОСТ Р 51319, тип 1 (далее по тексту пробник) и содержит описание его устройства, принцип действия, технические характеристики, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации (использования, транспортирования, хранения, технического обслуживания) и поддержания в готовности к применению.

Перед работой с пробником внимательно ознакомьтесь с требованиями безопасности, правилами эксплуатации и расположением органов подключения.

1 Нормативные ссылки

ГОСТ Р 51319-99 – Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы для измерения индустриальных радиопомех. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51350-99 – Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования

ГОСТ 14192-96 – Маркировка тары

ГОСТ 22261-94 – Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 14777-76 - Радиопомехи индустриальные. Термины и определения

2 Определения, обозначения и сокращения

Пробник – пробник напряжения по ГОСТ 30372 / ГОСТ Р 50397

ИРП – индустриальная радиопомеха по ГОСТ 14777

ЭД – эксплуатационная документация

ТУ – технические условия

РЭ – руководство по эксплуатации

ФО – формуляр

ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП – по ГОСТ 14777

Коэффициент калибровки пробника – выраженный в децибелах коэффициент, с помощью которого определяется результат измерения величины ИРП (напряжения) путем прибавления к показанию измерителя ИРП.

3 Требования безопасности

3.1 По требованиям безопасности пробник соответствует

ГОСТ Р 51350, для приборов класса защиты 1.

3.2 К работе с пробниками допускаются лица со специальным техническим образованием, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроизмерительными приборами и изучившие настоящее руководство по эксплуатации и формуляр.

3.3 ВНИМАНИЕ! Перед любым подключением пробника необходимо шину пробника               подключить к клемме шины защитного заземления.

3.4 При измерении уровня радиопомех в сети электропитания внимательно следите за тем, чтобы зажим измерительного заземления пробника был подключен к нулевому проводу, а вход ИСТОЧНИК РАДИОПОМЕХ – к фазному проводу.

3.5 В высоковольтных цепях постоянного тока зажим измерительного заземления пробника подключают к шине измерительного заземления, вход ИСТОЧНИК РАДИОПОМЕХ – к точке контроля радиопомех с высоким (относительно шины измерительного заземления) потенциалом.

3.6 Вскрытие пробника производят только после отключения его от всех электрических цепей, от входа измерителя радиопомех и после разрядки встроенного в него разделительного конденсатора путем закорачивания зажима измерительного заземления и входа ИСТОЧНИК РАДИОПОМЕХ.

3.7 В целях исключения случайного попадания под опасное напряжение рекомендуется работы с пробником производить в диэлектрических перчатках.

4 Описание пробника и принципов его работы

4.1 Назначение

4.1.1 Пробник предназначен для измерения напряжения индустриальных радиопомех в электрических цепях. Пробник выполняется в двух вариантах исполнения на разный диапазон частот.

4.1.2 Пример обозначения пробников  в документации:

# - пробник напряжения Я6-124 ЯТИР.418131.124 РЭ.

4.2 Условия окружающей среды

4.2.1 По рабочим условиям применения и предельным условиям транспортирования пробник относится к средствам измерения группы 3 по ГОСТ 22261.

4.2.2 Нормальные условия применения

- температура окружающего воздуха, °С		20 +5;

-  относительная влажность воздуха, %			30-80;

- атмосферное давление, кПа (мм.рт.ст.)		84-106 (630-795).

4.2.3 Рабочие условия применения

- температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С;

- относительная влажность воздуха до 90 % при температуре плюс 25°С;

- атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от 630 до 795 мм.рт.ст.).

4.2.4 Предельные условия транспортирования пробника

- температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °C;

- относительная влажность воздуха 95 % при температуре плюс 25 °С;

- атмосферное давление 537-800 мм.рт.ст.;

- транспортная тряска: число ударов в минуту 80-120;

максимальное ускорение 30 м/с2;

продолжительность воздействия 1 ч.

4.3 Состав комплекта пробника

4.3.1 Состав комплекта пробника Я6-124 приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование, тип | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 Пробник напряжения Я6-124 | 1 |  |
| 2 Зажим | 1 |  |
| 3 Наконечник | 1 |  |
| 4 Наконечник | 1 |  |
| 5 Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| 6 Формуляр | 1 |  |
| 7 Футляр | 1 |  |

4.4 Технические характеристики

Технические характеристики пробников приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| 1 Диапазон частот | 100 Гц - 400 МГц |
| 2 Максимальное напряжение провод-земля, В: - постоянное - переменное, частоты 50 Гц - переменное, частоты 400 Гц | 500 250 250 |
| 3 Коэффициент калибровки в диапазоне частот, дБ: - от 100 Гц до 9 кГц - от 9 кГц до 400 МГц | 25 – 65 23 – 27 |
| 4 Пределы допускаемой относительной погрешности коэффициента калибровки, дБ: | + 2,0 |
| 5 Номинальная нагрузка на выходе пробника, Ом | 50 |
| 6 Габаритные размеры пробника, мм, не более | 30 х 130 |
| 7 Масса пробника, кг, не более Масса пробника в укладке кг, не более | 0,5 3 |
| 8 Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 15000 |

4.5 Устройство и работа пробника

Пробник представляет собой RC-фильтр верхних частот.

5 Подготовка пробника к работе

5.1 Эксплуатационные ограничения

5.1.1 Во избежание повреждения пробника запрещается подавать на пробник напряжение, превышающее 500 В постоянного тока и 250 В переменного тока.

5.2 Распаковывание и упаковывание

5.2.1 Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и формуляром. Проверьте комплектность пробника на соответствие п. 4.3 руководства по эксплуатации. Убедитесь в отсутствии повреждений корпуса (трещин, сколов, царапин и т.д), сохранности маркировки.

5.2.2 Упаковывание производите в порядке, обратном распаковыванию.

5.3 Порядок установки

5.3.1 Путем навинчивания по часовой стрелке установите на корпусе проб-ника наконечники (при необходимости) и кабель измерительного заземления (в отверстие с маркировкой              ).

5.4 Подготовка к работе

5.4.1 Подсоедините кабель защитного заземления пробника к зажиму на шине защитного заземления.

5.4.2 Подсоедините пробник к входному разъему измерителя ИРП.

5.4.3 Внесите в формуляр дату ввода пробника в эксплуатацию.

6 Порядок работы

6.1 Меры безопасности при работе с пробником

6.1.1 Проверьте подключение пробника и измерителя ИРП к клеммам защитного заземления.

6.1.2 Включите измеритель ИРП и прогрейте его согласно ЭД.

6.1.3 При работе в электрических цепях с высоким напряжением предварительно отключите источник этого напряжения от цепи, к которой предполагается подключение пробника для измерения уровня ИРП. Проконтролируйте с помощью вольтметра отсутствие высокого напряжения.

6.1.4 Если отключение высокого напряжения невозможно, то подключение пробника производите, строго соблюдая правила электробезопасности, используя проверенные средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, диэлектрический коврик, инструменты с изолированными ручками).

6.2 Расположение органов подключения пробника

6.2.1 Расположение органов подключения пробника приведено в

таблице 3.

Таблица 3

| Номер позиции | Маркировка | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Для подключения пробника к шине защитного заземления |
| 2 | (кабель с наконечником) | Для подключения провода измерительного заземления |
| 3 | ИСТОЧНИК ИРП | Для подключения к источнику ИРП |
| 4 | ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП | Для подключения пробника к измерителю ИРП |

6.3.1 Подсоедините зажим измерительного заземления пробника к точке измерительного заземления, возможно ближе к точке контроля напряжения ИРП.

6.3.2 Включите высокое напряжение (если оно было предварительно отключено).

6.3.3 Проконтролируйте с помощью вольтметра отсутствие напряжения между корпусом измерителя ИРП и корпусом разъема на конце кабеля пробника.

Если провод           пробника, клемма 	  на измерителе ИРП, зажим измерительного заземления и вход ИСТОЧНИК ИРП подключены правильно, то напряжение между указанными точками отсутствует.

ВНИМАНИЕ! При наличии напряжения между указанными точками прикосновение к корпусу разъема без средств защиты (диэлектрические    перчатки, инструменты с изолированными ручками),   а    также     подключение     выхода ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП пробника к измерительному входу измерителя ИРП категорически запрещается.

6.3.4 Убедившись в отсутствии напряжения согласно по п.6.3.3, подключите выход пробника ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП к измерительному входу измерителя ИРП.

6.4 Порядок проведения измерений

6.4.1 Выполните измерение уровня радиопомех в контролируемой цепи. Отсчет показаний по индикатору измерителя ИРП производите в децибеллах.

6.4.2 Уровень ИРП Uх, дБ, вычислите по формуле

Uх = Uип + К							(6.1)

где Uип – отсчет по индикатору измерителя ИРП, дБ;

К – коэффициент калибровки пробника, дБ.

7 Калибровка пробника

7.1 Настоящий раздел распространяется на пробник напряжения Я6-124 и устанавливает методы и средства  его первичной и периодической калибровки.

Калибровка пробника осуществляется органами Государственной метрологической службы или аккредитованными метрологическими службами юридических лиц.

Межкалибровочный интервал 3 года.

При проведении калибровки должны быть выполнены следующие операции:

а) проверка прочности изоляции;

б) определение погрешности коэффициента калибровки.

7.2  Средства калибровки.

Перечень средств калибровки, рекомендуемых для использования при калибровке пробника, приведен в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование | Тип СИ или обозначение ТУ | Используемые основные технические характеристики СИ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализатор спектра со следящим генератором | FSP 40 | (0,009 – 1000) МГц, КСВН не более 1,5 |  |
| Универсальная пробойная установка | УПУ-1М | До 1000 МОм; 500 В |  |
| Генератор стандартного сигнала | Г3-122 | 100 Гц – 9 кГц |  |
| Вольтметр | В7-83 | 100 Гц – 9 кГц |  |
| Аттенюатор 10 dB | Д2-50 | Ослабление 10 dB в диапазоне 9 кГц – 400 МГц |  |
| Нагрузка согласованная | ЕЭ2.243.970 | 50 Ом, КСВН не более 1,1 в диапазоне частот до 400 МГц |  |
| Тройник коаксиальный | ПТ-127 | 50 Ом | Из комплекта вольтметра В7-83 |
| Кабель коаксиальный |  | 0,5 м; 50 Ом; КСВН не более 1,1 в диапазоне частот до 400 МГц |  |

Примечания:

- Допускается применение средств, не указанных в таблице 4, за исключением ПТ-127, но обеспечивающих определение и контроль метрологических характеристик пробников с требуемой точностью.

2   Средства калибровки должны быть поверены органами Государственной метрологической службы и иметь действующие свидетельства о поверке.

7.3 Требования безопасности

# При проведении операций калибровки должны соблюдаться меры безопасности,   установленные   в        разделе      3         руководства   по      эксплуатации ЯТИР.418131.124 РЭ.

7.4 Условия калибровки и подготовки к ней

7.4.1 При проведении калибровки должны соблюдаться нормальные условия:

- температура окружающего воздуха, °С		20 +5;

- относительная влажность воздуха, %			30-80

- атмосферное давление, кПа (мм.рт.ст.)		84-106 (630-795)

-    напряжение сети питания, В                                      220+4;

-   частота сети питания, Гц					50+0,2.

7.5 Подготовка к калибровке

Перед проведением операций калибровки необходимо выполнить подготовительные работы,  приведенные в разделах   “Подготовка к работе”  эксплуатационной документации  на используемые средства калибровки,  проверить наличие действующих свидетельств о поверке используемых средств измерений и наличие эксплутационной документации на пробник.

Перед началом калибровки пробник выдерживают в нормальных условиях не менее 8 ч.

7.6 Проведение калибровки

7.6.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре устанавливают соответствие калибруемого пробника следующим требованиям:

- комплектность соответствует указанной в формуляре;

- маркировка пробника соответствует требованиям ГОСТ Р 51319, ГОСТ 22261, ГОСТ Р 51350 и руководства по эксплуатации;

- на корпусе отсутствуют трещины, сколы и иные повреждения;

- разъем кабеля, провод защитного заземления, зажим измерительного заземления и вход источника ИРП исправны.

7.6.2 Проверка прочности изоляции

Проверка производится следующим образом:

На корпус пробника надевается металлический экран и подается испытательное напряжение 1,5 кВ  в течение 1 мин между металлическим и защитным экраном пробника.

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если  пробоя изоляции не произошло (ток утечки отсутствует).

7.6.3 Калибровка измерителя.

7.6.3.1 Определение коэффициента калибровки пробника проводят в диапазоне частот от 9 кГц до 400 МГц по схемам, приведенным на рисунках 7.1, 7.2.

Измерения производят на частотах 9 кГц, 50 кГц, 500 кГц, 1 МГц, 10 МГц, 50 МГц, 100 МГц, 200 МГц, 300 МГц, 400 МГц.

7.6.3.2 Собирают схему, приведенную на рисунке 7.1 и измеряют уровень сигналов на входе пробника на указанных частотах в dBm.

7.6.3.3 Анализатор спектра переводят в режим следящего генератора (шкала 2 dB, аттенюатор 15 dB, Ref = - 10 dBm, уровень сигнала следящего генератора равен -10 dBm).

7.6.3.4 Фиксируют показания с помощью маркера на указанных частотах.

7.6.3.5 Фиксируемые показания Аi  заносят в таблицу 5.

Таблица 5

| F, МГц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Аi дБ |  |  |  |
| Вi дБ |  |  |  |
| Кизм дБ |  |  |  |

2

Заземляющий контакт пробника

1 – анализатор спектра со следящим генератором FSP 40;

2 – кабель коаксиальный 0,5 метра, 50 Ом с КСВН не более 1,1 в диапозоне частот до 400 МГц;

3 – аттенюатор 10 dB;

4 – тройник ПТ-127 из комплекта вольтметра В7-83 (входы 1,2 – коаксиальные  разъемы,   вход  3 – разъем подключения пробника под измерительный щуп, вход 2 подключается к разъему RF IN анализатора спектра);

5 – хомут для заземляющего контакта пробника;

6 – пробник напряжения Я6-124;

7- нагрузка согласованная 50 Ом с КСВН не более 1,1 в диапазоне частот до 400 МГц.

Рисунок 7.1 – Схема измерения уровней сигналов на указанных частотах на входе пробника в dBm.

7.6.3.6 Собирают схему, приведенную на рисунке 7.2, и измеряют уровень сигнала на выходе пробника на указанных частотах в dBm.

Заземляющий контакт пробника

1 – анализатор спектра со следящим генератором FSP 40;

2 – аттенюатор 10 dB;

3 – тройник ПТ-127 из комплекта вольтметра В7-83 (входы 1,2 – коаксиальные  разъемы,   вход  3 – разъем подключения пробника под измерительный щуп);

4 – хомут для заземляющего контакта пробника;

5 – пробник напряжения Я6-124;

6 – нагрузка согласованная 50 Ом.

Рисунок 7.2 – Схема проверки коэффициента калибровки пробника.

7.6.3.7 Анализатор спектра переводят в режим следящего генератора (шкала 1 dB, аттенюатор 15 dB, Ref = - 40 dBm, уровень сигнала = - 10 dBm).

7.6.3.8 Фиксируют показания на указанных частотах с помощью маркера.

7.6.3.9 Фиксируемые показания Вi заносят в таблицу 5.

7.6.3.10 Коэффициент калибровки пробника рассчитывают по формуле:

Кизм = Вi - Аi  ,(дБ)

(значения Вi и Аi абсолютные величины)

7.6.3.11 Результаты расчетов заносят в таблицу 5.

Результаты калибровки считаются удовлетворительными, если погрешность коэффициента калибровки в диапазоне частот от 9 кГц до 400 МГц находится в допустимых пределах (Таблица 2).

7.6.3.12  Проверка коэффициента калибровки пробника в диапазоне частот от 100 Гц до 9 кГц производится по схеме приведенную на рисунке 7.3.

2

1 – генератор Г3-122;

2 – кабель;

3 – нагрузка согласованная 50 Ом;

4 – тройник ПТ-127 из комплекта вольтметра В7-83 (входы 1,2 – коаксиальные  разъемы,   вход  3 – разъем подключения пробника под измерительный щуп);

5 – хомут для заземляющего контакта пробника;

6 – вольтметр В7-83;

7 – пробник напряжения Я6-124;

8 – тройник;

9 – нагрузка 50 Ом.

Рисунок 7.3 – Схема проверки коэффициента калибровки пробника на частотах от 100 Гц до 9 кГц.

7.6.3.13 На выходе генератора устанавливают 1В (V1) и поочередно устанавливают частоты: 100, 150, 200, 300, 400, 500 Гц, 1 кГц, 3 кГц. Измеряют и фиксируют (V2i).

Коэффициент калибровки определяется по формуле:

Кизм = 20 lg

7.7 Оформление результатов калибровки.

7.7.1 Результаты калибровки оформляются в соответствии с Приказом Минпромторга № 1815.

7.7.2 Запрещается выпуск в обращение пробников, имеющих отрицательные результаты калибровки.

8 Техническое обслуживание

8.1 К работам по техническому обслуживанию пробников допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу не ниже III  для электроустановок  до 1000 В.

8.2 Меры безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации пробника, приведены в разделе 8 настоящего руководства по эксплуатации.

8.2 Виды технического обслуживания:

- контрольный осмотр, который состоит в проведении внешнего осмотра и опробования;

- техническое обслуживание №1, которое состоит в проведении внешнего осмотра, опробования, проверки работоспособности пробника;

- техническое обслуживание №2, которое состоит в проведении внутреннего и внешнего осмотра, опробования, проверки работоспособности пробника.

При внешнем осмотре проверяется:

- состояние корпуса пробника (отсутствие трещин, сколов, царапин);

- исправность кабелей и шнуров, придаваемых к пробнику;

- комплектность пробника.

Внешний осмотр проводится один раз в год совместно с другими видами профилактических работ.

При внутреннем осмотре проверяется:

- целостность контактов и проводников;

- состояние лакокрасочных и гальванических покрытий.

Внутренний осмотр проводится при проведеннии технического обслуживания № 2 в процессе ремонта пробника.

8.3 Порядок и проведение технического обслуживания

8.3.1 При непосредственном использовании пробника по назначению:

- контрольный осмотр производится перед и после использования пробника по назначению и после транспортирования. Если пробник не использовался, контрольный осмотр производится один раз в квартал;

- техническое обслуживание №1 производится один раз в год, а также при постановке на длительное хранение.

8.3.2 При кратковременном хранении (до 1 года) производится контрольный осмотр с периодичностью один раз в 6 мес.

8.3.3 При длительном хранении (более 1 года) производится техническое обслуживание № 1 один раз в год.

9 Текущий ремонт

9.1 Ремонт пробника осуществляется юридическими и физическими лицами, имеющими лицензию на проведение ремонта данного прибора.

9.2 Ремонт пробника необходимо производить с соблюдением требований электробезопасности согласно раздела 3 настоящего РЭ.

Перечень возможных неисправностей при проведении текущего ремонта приведен в таблице 5.

Таблица 5

| Перечень возможных неисправностей | Методы обнаружения |
| --- | --- |
| Обрыв кабеля измерительного заземления | Определить исправность кабеля с помощью омметра |
| Обрыв кабеля защитного заземления либо нарушение паяных соединений внутри корпуса пробника | Определить исправность цепи экран* - крючкообразный наконечник кабеля |
| Обрыв в цепи экранирующей обмотки коаксиального кабеля | Определить исправность цепи экран* - корпус коаксиального разъема |
| Обрыв центральной жилы коаксиального кабеля, нарушение паяных соединений внутри пробника либо внутри корпуса коаксиального разъема | Измерить омметром сопротивление в цепи центральный штырь коаксиального разъема – экран*. В исправном пробнике сопротивление должно быть 51 Ом + 5 % |
| Пробой разделительного конденсатора внутри пробника | Измерить сопротивление цепи вход ИСТОЧНИК ИРП – центральный штырь коаксиального разъема. В исправном пробнике – цепь оборвана; в случае пробоя конденсатора сопротивление составит порядка 120 Ом. |
| Короткое замыкание центрального проводника с экраном коаксиального кабеля | Подключить омметр к цепи централь-ной – штырь – корпус коаксиального разъема и убедиться в отсутствии короткого замыкания |
| 7 Выход из строя электрорадиоэлементов, распаянных на печатной плате внутри корпуса пробника | Проверить соответствие технических характеристик пробника требованиям подраздела 4.4 настоящего РЭ |

Примечание - Доступ к экрану* осуществляется через отверстие в корпусе пробника после вывинчивания кабеля подключения зажима измерительного заземления пробника к цепи сигнального заземления.

9.4 Ремонт кабеля подключения зажима измерительного заземления пробника, восстановление паяных соединений внутри коаксиального разъема производится без разборки пробника. Замена кабеля подключения пробника к шине защитного заземления и коаксиального кабеля, ЭРЭ, восстановление паяных соединений на печатной плате производится после полной разборки пробника.

# 9.5 После проведения ремонта пробник должен быть подвергнут калибровки в соответствии с разделом 7 ЯТИР.418131.124 РЭ.

10 Хранение

10.1 Гарантийный срок хранения:

- 6 мес. с момента изготовления пробника.

Гарантийный срок эксплуатации:

- 18 мес. со дня ввода пробника в эксплуатацию.

10.2 Пробник должен храниться в упакованном виде в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;

- относительная влажность до 98 % при температуре плюс 25 С°.

- среднегодовая влажность окружающего воздуха 70%  при температуре окружающего воздуха 27˚С;

- предельное верхнее значение влажности окружающего воздуха 98 % при температуре окружающего воздуха 35˚С.

10.3 В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот

и щелочей, вызывающих коррозию.

11 Транспортирование

11.1 Пробник должен транспортироваться в укладке.

11.2 Пробник должен транспортироваться в условиях, не превышающих заданных предельных условий:

- температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;

- относительная влажность до 95 % при температуре плюс 25 С°.

11.3 Пробник может транспортироваться всеми видами транспорта в укладке при условии защиты от прямого воздействия осадков.

12 Тара и упаковка

12.1 Комплект пробника размещается в укладке.

13 Маркирование и пломбирование

13.1 На пробнике нанесены:

- наименование и условное обозначение пробника;

- порядковый номер и год изготовления;

- органы подключения в соответствии с таблицей 4;

- предупреждающие знаки по ГОСТ 51350.

13.2 Пломбирование мастикой производится на задней стороне пробника.

# Text boxes

RF IN

Вх3

Вх2

Вх1

RF OUT

RF IN

7

5

6

Вх1

5

V2

4

3

Вх2

7

4

1

Вх3

1

3

V1

6

1

Вх3

Вх2

Вх1

RF OUT

6

5

3

2

4

9

8