Эквивалент сети Я6-127

Зав. №_______

Руководство по эксплуатации

ИУШЯ.411158.019 РЭ

Главный конструктор

___________А.В.Мальцев

“___”_________2007 г.

Нормоконтролер

___________Е.Л.Киселева

“____”_________2007 г.

Содержание

Лист

1 Нормативные ссылки	4

2 Обозначения, определения и сокращения	5

3 Требования безопасности	6

4 Описание эквивалента и принципов его работы	7

4.1 Назначение	7

4.2 Условия окружающей среды	7

4.3 Состав эквивалента	8

4.4 Технические характеристики	9

4.5 Устройство и работа эквивалента	10

5 Подготовка эквивалента к работе	14

6 Порядок работы	17

7  Поверка эквивалента	18

7.1 Общие положения	18

7.2 Операции по контролю метрологических параметров	18

7.3 Средства поверки	18

7.4 Требования безопасности при поверке	19

7.5 Условия поверки и подготовка к ней	19

7.6 Проведение поверки	19

7.7 Оформление результатов поверки	22

8 Техническое обслуживание	22

9 Текущий ремонт	23

10 Хранение	24

11 Транспортирование	24

12 Тара и упаковка	25

13 Маркирование и пломбирование	25

Приложение А – Общий вид передней панели эквивалента сети Я6-127	26

Приложение Б – Общий вид задней панели эквивалента сети Я6-127	27

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для обслуживающего персонала при эксплуатации однофазного двухпроводного V-образного эквивалента сети Я6-127 типа 5 по ГОСТ Р 51319 (далее по тексту эквивалент)  с расширенным диапазоном частот до 300 МГц и содержит сведения об устройстве и принципе действия эквивалента, технические характеристики, правила работы, поверку и обслуживание эквивалента.

Уровень специальной подготовки обслуживающего персонала при проведении всех операций в процессе эксплуатации эквивалента средне- технический.

# 1 Нормативные ссылки

| ГОСТ Р 51319-99 | Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы для измерения индустриальных радиопомех. Технические требования и методы испытаний |
| --- | --- |
| ГОСТ 22261-94 | Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия |
| ГОСТ Р 51350-99 | Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ Р 51522-99 | Совместимость технических средств электро-магнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний |
| ГОСТ Р 51317.4.2-99 | Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Технические требования и методы испытаний |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 14777-76 | Радиопомехи индустриальные. Термины и определения |
| ГОСТ 30372-95 / ГОСТ Р 50397-92 | Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения |
| ГОСТ 9.014-78 | ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования |

# 2 Обозначения, определения и сокращения

В настоящем руководстве используются термины, установленные в ГОСТ 30372 / ГОСТ Р 50397, а также следующие термины с соответствующими определениями:

- измеритель ИРП – по ГОСТ 14777;

- коэффициент калибровки измерительного устройства – выраженный в децибелах коэффициент, с помощью которого определяется результат измерения величины ИРП путем прибавления к показаниям измерителя ИРП;

- V-образный эквивалент сети – по ГОСТ 14777;

- ТУ – технические условия;

- ФО – формуляр;

- ИРП – индустриальная радиопомеха;

- РЭ – руководство по эксплуатации;

- ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина;

- ЭД – эксплуатационная документация;

- СИ – средство измерения;

- ВЧ – высокочастотный;

- ИТС – испытуемое техническое средство.

# 3 Требования безопасности

3.1 По безопасности эквивалент соответствует требованиям

ГОСТ Р 51350 для приборов класса защиты 1.

3.2 К работе с эквивалентом допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электрорадиоизмерительными приборами и изучившие настоящее РЭ.

3.3 ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается установка, подключение и работа с эквивалентом без подключения защитного заземления. Без подключения защитного заземления корпус эквивалента будет находиться под напряжением, опасным для жизни.

Перед подключением эквивалента к питающей электросети необходимо зажим защитного заземления 		  подключить к земляной шине; отсоединение зажима защитного заземления допускается только после всех отсоединений при отключенном эквиваленте.

3.4 Вскрытие эквивалента допускается производить только при отключении от сети соединительного и силового шнуров.

3.5 По устойчивости к электростатическим разрядам эквивалент соответствует требованиям ГОСТ Р 51317.4.2 степень жесткости 3, критерий качества функционирования С.

3.6 По уровню создаваемых индустриальных радиопомех эквивалент соответствует требованиям ГОСТ Р 51522   для  приборов оборудования класса В.

# 4 Описание эквивалента и принципов его работы

# 4.1 Назначение

4.1.1 Эквивалент предназначен для измерения напряжения индустриальных радиопомех в диапазоне частот от 0,15 до 300 МГц.

Эквивалент соответствует требованиям ГОСТ 22261 и ГОСТ Р 51319.

Основная область применения: измерение напряжения индустриальных радиопомех.

Пример записи эквивалента при его заказе и в документации аппаратуры, в которой он может быть применен, “Эквивалент сети Я6-127 ИУШЯ.411158.019 ТУ ”.

# 4.2 Условия окружающей среды

4.2.1 По условиям применения эквивалент соответствует требованиям ГОСТ 22261 для средств измерений группы 3.

4.2.2 Нормальные условия применения

- температура окружающего воздуха, ˚С		20 + 5

- относительная влажность воздуха, %		30-80

- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)		84-106 (630-795)

- частота питающей сети, Гц					50 + 0,5

- напряжение питающей сети переменного

тока, В										220 + 4,4

4.2.3 Рабочие условия применения

- температура окружающего воздуха, ˚С		5-40

- относительная влажность воздуха, %		90 при 25 ˚С

- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)		70-106,7 (537-800)

4.2.4 Предельные условия транспортирования

- температура окружающего воздуха, ˚С		от минус 25 до плюс 55

- относительная влажность воздуха, %		95 при 25˚С

- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)		70-106,7 (537-800)

Транспортная тряска

- число ударов в минуту						80-120

2

- максимальное ускорение, м/с				30

- продолжительность воздействия, ч			1

# 4.3 Состав эквивалента

4.3.1 Эквивалент поставляется в комплекте, указанном в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Наименование и обозначение изделия | Обозначение в конструкторской документации | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Эквивалент сети Я6-127 | ИУШЯ.411158.019 | 1 |  |
| 2 Шнур соединительный SCZ-10 |  | 1 | Для подклю-чения к пи-тающей сети 220 В, 50 Гц |
| 3 Шнур силовой | ИУШЯ.685631.035 | 1 | Для подклю-чения к сети 220 В, 10 А |
| 4 Кабель | ИУШЯ.685661.039 | 1 | Для подключе-ния к измери-телю радиопо-мех |
| 5 Нагрузка согласо-ванная 50 Ом* | ЕЭ2.243.970 | 1 | Для поверки |
| 6 Переход * | ИУШЯ.468567.006 | 1 | То же |
| 7 Переход * | ИУШЯ.468567.007 | 1 | -“- |
| 8 Предохранитель Т1А 16A |  | 2 | Для сети 250 В, 10 А |
| 9 Вставка плавкая ВП2Б-1В 1А 250 В | ОЮ0.481.005 ТУ-Р | 2 | Для сети 220 В, 50 Гц |
| 10 Руководство по эксплуатации | ИУШЯ.411158.019РЭ | 1 |  |
| 11 Формуляр | ИУШЯ.411158.019ФО | 1 |  |
| 12 Футляр |  | 1 | Покупное изделие |
| 13 Ящик | ИУШЯ.323229.031 | 1 |  |

* поставляется при отдельном заказе

# 4.4 Технические характеристики

4.4.1 Вид эквивалента: V-образный, двухпроводный, тип 5 по

ГОСТ Р 51319.

| 4.4.2 Диапазон рабочих частот | от 0,15 до 300 МГц. |
| --- | --- |
| 4.4.3 Максимальный рабочий ток | 10 А. |
| 4.4.4 Максимальное напряжение электропитания: |  |
| постоянное | 250 В; |
| переменное частоты 50 Гц переменное частоты 400 Гц | 250 В; 140 В. |
| Сеть электропитания должна соответствовать ГОСТ 13019 |  |
| 4.4.5 Падение напряжения электропитания на эквиваленте на частоте 50 Гц при максимальном рабочем токе 10 А | не более 5 В. |
| 4.4.6 Модуль полного входного сопротивления |  |
| в диапазоне частот: - от 0,15 до 10 МГц - от 10 до 100 МГц 4.4.6.1 КСВН входа в диапазоне частот от 100 до 300 МГц | 0,01 + f2 50 _______ Ом+20% 2,635+f2 где f- частота, МГц; (50 + 10) Ом. не более 1,5. |
| 4.4.7 Затухание фильтра эквивалента в диапазоне частот: - от 0,15 до 1 МГц - от 1 до 100 МГц - от 100 до 300 МГц | не менее 20 дБ; не менее 30 дБ; не менее 20 дБ. |
| 4.4.8 Переходное затухание эквивалента | не менее 20 дБ. |
| 4.4.9 Коэффициент калибровки в диапазоне частот: от 0,15 до 100 МГц от 100 до 300 МГц | 8 дБ; 8,2 дБ. |
| 4.4.10 Пределы допускаемой погрешности коэффициента калибровки в диапазоне частот: от 0,15 до 100 МГц - от 100 до 300 МГц | 1 дБ; 1,2 дБ. |
| 4.4.11 Время установления рабочего режима эквивалента | не более 5 мин. |
| 4.4.12 Время непрерывной работы эквивалента | не менее 16 ч. |
| 4.4.13 Мощность, потребляемая эквивалентом при номинальном напряжении | не более 4 ВА |
| 4.4.14 Габаритные размеры | не более 250х130х400мм |
| 4.4.15 Масса эквивалента | не более 4,5 кг |
| Масса эквивалента в транспортной таре | не более 8 кг |
| 4.4.16 Параметры надежности |  |
| 4.4.16.1 Средняя наработка на отказ | не мене 10000 ч |
| 4.4.16.2 Средний срок службы | не менее 10000 ч |
| 4.4.17 Сопротивление изоляции между корпусом и изолированными от корпуса цепями электропитания должно быть: в нормальных условиях не менее 20 МОм; при повышенной температуре окружающего воздуха 5 МОм; при повышенной влажности окружающего воздуха 2 МОм. |
| 4.4.18 Сопротивление защитного заземления | не более 0,1 Ом. |

# 4.5 Устройство и работа эквивалента

4.5.1 Эквивалент представляет собой фильтр нижних частот, через который подается электропитание на испытуемый прибор.

Одновременно фильтр предотвращает прохождение ИРП из сети электропитания к ИТС. ИРП по специальному тракту передачи, подключенному к любой из шин электропитания, поступают на выход эквивалента и далее на измеритель ИРП.

Структурная схема эквивалента приведена на рисунке 4.1.

Отдельные узлы эквивалента выполняют следующие функции:

- фильтры 2 и 3 включены в шины электропитания  и обеспечивают снижение ИРП в сети электропитания;

- коммутатор 5 подключает тракт передачи ИРП к одной из шин электропитания;

- схема управления 1 обеспечивает работу коммутатора с помощью кнопок, расположенных на передней панели прибора;

- блок питания 4 вырабатывает напряжение  12 В для питания блоков и узлов прибора.

“ИЗМЕРИТЕЛЬ

ИРП”

“ЭЛЕКТРО-

ПИТАНИЕ”														“ИСТОЧНИК

ИРП”

0…500 В =

0…250 В ~

0…10 А

220 В

~

50 Гц									    12 В

1 – схема управления;

2 и 3 – фильтры нижних частот;

4 – блок питания;

5 – коммутатор.

Рисунок 4.1 - Структурная схема эквивалента сети

4.5.2 Схема измерения напряжения радиопомех с помощью эквивалента сети приведена на рисунке 4.2.

“ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ”

“ИСТОЧНИК ИРП”

“ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП”

1 - эквивалент сети Я6-127;

Х1 - разъем “ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ”;

Х5 - разъем “ИСТОЧНИК ИРП”;

Х8 - разъем “ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП”;

2 - ИТС;

3 - измеритель ИРП.

Рисунок 4.2 - Схема измерения напряжения радиопомех

Источник ИРП (ИТС) подключается к сети электропитания через эквивалент. Фильтры нижних частот препятствуют прохождению ИРП от сети электропитания к ИТС.

Коммутатор подключает измеритель ИРП к любой из шин, осуществляя передачу ИРП от ИТС к измерителю ИРП. Коэффициент передачи ИРП от шины электропитания до ВЧ выхода на нагрузке 50 Ом (измерителя ИРП) является коэффициентом калибровки (К).

Напряжение ИРП, дБ, от источника ИТС определяют по формуле

М = U + K,										(4.1)

где К – коэффициент калибровки эквивалента, дБ;

U – показания измерителя ИРП, дБ.

С помощью схемы управления осуществляется управление и индикация режима работы эквивалента.

Кнопки на передней панели эквивалента выполняют следующие функции:

СБРОС	при нажатии кнопки ВЧ выход эквивалента отключается от всех шин;

при нажатии кнопки “L” или “N” (после нажатия кнопки        )

“ L”  “N”          выход эквивалента подключается к шинам L или N.

# 5 Подготовка эквивалента к работе

5.1 Эксплуатационные ограничения

5.1.1 ВНИМАНИЕ! Перед любым подключением зажим защитного заземления эквивалента должен быть подсоединен к шине защитного заземления.

5.1.2 Вскрытие эквивалента допускается только при отключенных от сети шнура питания 220 В 50 Гц и силовом шнуре сети электропитания.

5.2 Распаковывание и упаковывание

5.2.1 Произведите внешний осмотр тары, в которой упакован эквивалент.

Проверьте комплектность в соответствии с упаковочным листом и ЭД, убедитесь в отсутствии механических и других повреждений эквивалента и принадлежностей. Упаковочные материалы сохраните.

5.2.2 При упаковывании уложите эквивалент, ЭД и принадлежности согласно упаковочного листа в тару, используя упаковочные материалы.

5.3 Порядок установки

5.3.1 При установке эквивалента на рабочее место необходимо обеспечить свободный доступ к эквиваленту, органам его подключения и управления, свободную вентиляцию воздуха через крышки корпуса.

5.4 Подготовка к работе

5.4.1 Произведите внешний осмотр эквивалента и проверьте:

- сохранность пломб;

- комплектность в соответствии с ЭД;

- отсутствие механических повреждений;

- состояние органов управления;

- наличие вставок плавких в держателях предохранителей;

- чистоту контактов разъемов и клемм;

- состояние покрытий и маркировки.

Перед началом работы следует внимательно изучить РЭ и ФО, ознакомиться с расположением органов управления и контроля эквивалента.

5.4.2 Органы управления и подключения

Расположение органов управления и подключения и их исходное положение перед включением эквивалента в работу приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Номер позиции | Маркировка на корпусе эквивалента | Назначение | Исходное положение |
| --- | --- | --- | --- |
| Передняя панель |
| 1 | “ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ” | Индикатор включения электропитания | Не светится |
| 2 | “ВКЛ” | Тумблер и индикатор включения сети питания эквивалента | Выключен |
| 3 | “L” | Кнопка с индика-тором для подклю-чения к шине L | Не светится |
| 4 | “N” | Кнопка с индикатором для подключения к шине N | Не светится |
| 5 |  | Кнопка «сброс» |  |
| 6 | “Измеритель ИРП” | Коаксиальный разъем для подключения измерителя радиопомех |  |
| 7 | “L”,”N” | Индикаторы наличия напряжения сети электропитания на шинах | Не светятся |
| 8 |  | Клеммы измерительного заземления |  |

| Продолжение таблицы 5.1 |
| --- |
| Номер позиции | Маркировка на корпусе эквивалента | Назначение | Исходное положение |
| 9 | “ИСТОЧНИК ИРП” | Розетка для подключения источника радиопомех к сети электропитания |  |
| Задняя панель |
| 10 | “F1 16 А, F2 16 А” | Предохранители сети электропитания |  |
| 11 | “ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 10А” “L” “ ~ 220 V, 50 Нz “N” ~ 115 V, 400 Нz = 500 V” | Вилка для подключения сети электропитания |  |
| 12 |  | Клемма защитного заземления |  |
| 13 | “~ 220 V, 50 Hz” “F 1 А” | Вилка для подключения сети 220 В |  |

5.4.3 Подсоедините защитное заземление к клемме на задней панели эквивалента.

5.4.4 Подсоедините шнуры питания 220 В и  вилку “ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ” к эквиваленту и сетям питания.

Тумблер включения сети поставьте в положение “ВКЛ”, при этом загорается индикатор сети питания.

Прогрейте эквивалент в течение 5 мин.

Проверьте работу эквивалента в ручном режиме. Для этого необходимо

последовательно нажать кнопки “Х”, “L” и “Х”, “N”, при этом индикаторы в кнопках должны светиться при нажатии кнопок “L”, “N” и гаснуть при нажатии кнопки “X”.

При включении тумблера “ВКЛ” индикатор “ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ” около розетки “ИСТОЧНИК ИРП” должен светиться.

5.4.5 Подключите эквивалент к средствам измерений для измерения ИРП в соответствии с рисунком 6.1.

5.4.6 Занесите в формуляр эквивалента запись даты ввода эквивалента в эксплуатацию.

# 6 Порядок работы

6.1 ВНИМАНИЕ! Перед любым подключением зажим защитного заземления эквивалента должен быть подсоединен к шине защитного заземления.

Х1

Х2					            Х5

Х3					            Х6

Х4					            Х7

1 – измеритель ИРП;

2 – ИТС;

3 – эквивалент;

Х1 – разъем “ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП”;

Х2, Х5 – клеммы		     и 	         ;

Х3, Х4 – разъемы “ИСТОЧНИК ИРП”;

Х6, Х7 – разъемы “СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ”.

Рисунок 6.1 - Схема измерения ИРП

6.2 Нажимая кнопки “Х”, “L” или “Х”, “N”, подключите шины L или N электропитания к тракту измерения ИРП.

Напряжение ИРП от источника ИРП в сети электропитания - М, дБ, рассчитывают по формуле (4.1).

# 7  Поверка эквивалента

# 7.1 Общие положения

Настоящий подраздел распространяется на эквивалент сети Я6-127 и устанавливает методы и средства его первичной и периодической поверок. Поверку проводят аккредитованные  органы Государственной метрологической службы или аккредитованные метрологические службы юридических лиц.

Межповерочный интервал 24 мес.

Значения коэффициента калибровки в рабочем диапазоне частот приведены в приложении В настоящего РЭ.

# 7.2 Операции по контролю метрологических параметров

# При проведении поверки по контролю метрологических параметров должны быть выполнены следующие операции:

# внешний осмотр;

# опробование;

- поверка  погрешности коэффициента калибровки.

# 7.3 Средства поверки

Перечень средств измерений, используемых при поверке эквивалента, приведен в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Наименование | Тип СИ или обозначение ТУ | Используемые основные технические характеристики СИ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Генератор сигналов высокочастотный | Г4-176 | (0,1-300) МГц, -7 δ + 1,5х10 |  |
| Измеритель раз-ности фаз и отно-шений уровней | ФК2-39 | Диапазон частот (0,15-300) МГц |  |

Примечание - При контроле и испытаниях допускается использовать другие средства измерений, имеющие точность измерения не хуже рекомендуемых.

# 7.4 Требования безопасности при поверке

При проведении операций поверки должны соблюдаться меры безопасности, установленные в соответствующих разделах эксплуатационной документации к поверяемому эквиваленту и используемым средствам поверки.

# 7.5 Условия поверки и подготовка к ней

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, оС			20(5;

- относительная влажность воздуха, %			65(15;

- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)	   84-106(630-795);

- напряжение сети питания, В				220(4,4;

- частота сети питания, Гц					50(0,5.

Перед проведением операций поверки необходимо выполнить подготовительные работы, оговоренные в разделе "Подготовка к работе" в эксплуатационной документации на используемые средства поверки.

# 7.6 Проведение поверки

7.6.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра эквивалента должно быть проверено:

- отсутствие механических повреждений, влияющих на работу эквивалента;

- состояние лакокрасочных и гальванических покрытий;

- комплектность в соответствии с таблицей 4.1.

7.6.2 Опробование

Операция опробования проводится совместно с п.7.6.3.

7.6.3 Поверку коэффициента калибровки     (п.4.4.9)  и    погрешности коэффициента калибровки  (п.4.4.10) проводят в соответствии с ГОСТ Р 51319 по схемам, приведенным на рисунках 7.1  и 7.2 для каждой шины (L, N) электропитания эквивалента.

“Источник

ИРП”	             “Измеритель ИРП”

U1	                     U2

1 - генератор сигналов Г4-176;

2 - аттенюатор 10 дБ;

3, 9 - тройник 2.246.117 (из комплекта ФК2-39);

4, 8 - пробник (из комплекта ФК2-39);

5 - переход ИУШЯ.468567.006 (из комплекта эквивалента сети Я6-127);

6 - измеритель разности фаз и отношений уровней ФК2-39;

7 - эквивалент сети Я6-127;

10 -  нагрузка согласованная 50 Ом 2.250.147 (из комплекта ФК2-39).

Рисунок 7.1 - Схема поверки коэффициента калибровки, погрешности

коэффициента калибровки  в диапазоне частот от 0,15 до 10 МГц

Поверку проводят   на  частотах 0,15; 0,3; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 30; 50; 100; 125; 150; 175; 200; 220; 240; 260; 280; 300 МГц.

В исходном состоянии  эквивалент не включен.

Проверку коэффициента калибровки      и    погрешности коэффициента калибровки в диапазоне  частот от 0,15 до 10 МГц проводят по схеме, приведенной  на рисунке 7.1. При проведении измерений устанавливают ФК2-39 в режим измерения отношения напряжений. Для этого кнопку “Z”  отключают (лампочка гаснет), включают кнопки ОТН, ЛОГ, А/Б. В этом случае   результатом измерений будет величина 20 lg U1/U2, т.е. непосредственно величина калибровки эквивалента К, дБ.

На генераторе устанавливают уровень сигнала 500 мВ и частоту, на которой производится проверка. Устанавливают требуемый диапазон частот на ФК2-39. Показатель нормальной работы измерителя – лампочки “> А > ” и  “> Б >” не горят. Включают эквивалент и через 5 мин  производят измерение. Фиксируют результат измерений  Кизм. Рассчитывают погрешность коэффициента калибровки δк кал   , дБ, по формуле

δк кал   = Кизм  - 8                                       (7.1)

Измерения проводят на всех рекомендуемых частотах.

Поверку коэффициента калибровки      и    погрешности коэффициента калибровки в диапазоне  частот от 10 до 300 МГц проводят по схеме, приведенной  на рисунке 7.2.

“Источник

ИРП”	             “Измеритель ИРП”

U1	                     U2

1 - генератор сигналов Г4-176;

2 - аттенюатор 10 дБ;

3, 10 - тройник 2.246.117 (из комплекта ФК2-39);

4, 9 - пробник (из комплекта ФК2-39);

5 – аттенюатор (20(0,2) дБ;

6 - переход ИУШЯ.468567.006 (из комплекта эквивалента сети Я6-127);

7 - измеритель разности фаз и отношений уровней ФК2-39;

8 - эквивалент сети Я6-127;

11 -  нагрузка согласованная 50 Ом 2.250.147 (из комплекта ФК2-39).

Рисунок 7.2 - Схема поверки коэффициента калибровки, погрешности

коэффициента калибровки  в диапазоне частот от 10 до 300 МГц

На генераторе устанавливают уровень сигнала 500 мВ и частоту, на которой производится поверка. Устанавливают требуемый диапазон частот на ФК2-39 и производят измерение коэффициента передачи  (общего) аттенюатора 20 дБ и эквивалента  Кобщ, дБ.

Рассчитывают:

-  коэффициент калибровки Кк, дБ,  по формуле

Кк  = Кобщ  - 20                                                         (7.2)

- погрешность коэффициента калибровки (к.к., дБ,  по формуле

(к.к   = Кк  -  Кном,                                                    (7.3)

-  где  Кном  - 8 дБ в диапазоне частот от 0,15 до 100 МГц;

- 8,2 дБ в диапазоне частот  от 100 до 300 МГц.

Результаты поверки считают удовлетворительными, если значение коэффициента калибровки и погрешность коэффициента калибровки соответствуют пп.4.4.9, 4.4.10.

# 7.7 Оформление результатов поверки

7.7.1 Результаты поверки оформляются в соответствии с ПР50.2.006 “Порядок проведения поверки средств измерений”.

7.7.2 Запрещается выпуск в обращение эквивалентов, имеющих отрицательные результаты поверки.

# 8 Техническое обслуживание

8.1 К работам по техническому обслуживанию эквивалента допускаются лица эксплуатирующей организации, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок до 1000 В.

8.2 Перечень работ по техническому обслуживанию и периодичность технического обслуживания приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Перечень работ по техническому обслуживанию | Периодичность |
| --- | --- |
| 1 Удаление пыли с корпуса и лицевой панели эквивалента | * |
| 2 Проверка надежности подключения силовых и вспомогательных цепей эквивалента | * |
| 3 Проверка функционирования эквивалента | * |

* в соответствии с графиком планово-предупредительных работ эксплуатирующей организации.

ВНИМАНИЕ!

Работы проводить при обесточенной цепи!

8.3 Удаление пыли с поверхности эквивалента производится чистой технической замшей.

8.4 Для проверки функционирования эквивалента необходимо произвести действия согласно п.5.

8.5 По окончании технического обслуживания сделать отметку в формуляре.

# 9 Текущий ремонт

9.1 Ремонт эквивалента  осуществляет  предприятие – изготовитель,  а также юридические и физические лица, имеющие  лицензию на  ремонт  средств  измерений данного типа.

9.2 Меры безопасности при ремонте

ВНИМАНИЕ! Перед  любым  подключением  зажим  защитного  заземления  должен быть подсоединен  к  шине  защитного  заземления.

Изучите  расположение  проводников  и  узлов,  находящихся  под  опасным напряжением  сети  питания  и  сети  электропитания (250 В). Перед  ремонтом  силовой шнур  сети  электропитания  250 В  отсоединить.

Проверьте тип, номинал  и  исправность  предохранителей.

Персонал,  проводящий  ремонт,  должен  иметь  специальное  техническое образование,  квалификационную  группу  по  технике  безопасности не  ниже  III  и  пройти инструктаж  по технике  безопасности.

9.3 Указания  по  устранению  неисправностей

Перечень  возможных  неисправностей  и  методов  их  устранения  приведены  в таблице 9.1.

Таблица 9.1

| Внешнее проявление не-исправности и допол-нительный признак | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 Не светится индикатор напряжения на шине сети электропитания | Перегорели вставки плавкие 16 А | Проверить вставки плавкие и индикаторы; неисправные заменить |
| 2 При включении прибора не светится индикатор СЕТЬ | Неисправен сетевой кабель, предохрани- тели, тумблер сети; не работает источник напряжения 12 В | Проверить элементы цепи сети 220 В, неисправные заменить. Проверить печатный узел источника напряжения 12В, неисправные элементы заменить |
| 3 Не работают переключение и индикация режимов прибора | Неисправен блок питания Неисправно устройство коммутации Нет контакта в соединениях | Проверить блок питания Проверить устройство коммутации Проверить печатные узлы Неисправные элементы заменить Обеспечить контакт |

9.4 После проведения ремонта эквивалент должен  быть подвержен поверке.

# 10 Хранение

10.1 Эквивалент до введения в эксплуатацию должен храниться на складе в упаковке предприятия – изготовителя.

Условия хранения 3 по ГОСТ 15150

- температура окружающего

воздуха, ˚С								от минус 25 до плюс 55;

- среднегодовая влажность

окружающего воздуха, %				70 при температуре 27˚С;

- верхнее значение влажности

окружающего воздуха, %					98 при температуре 35˚С.

10.2 В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150.

10.3 По требованию заказчика эквивалент может быть законсервирован для длительного хранения по ГОСТ 9.014.

# 11 Транспортирование

11.1 Предельные условия транспортирования эквивалента сети должны соответствовать требованиям ГОСТ 22261 для приборов группы 3.

11.2 Климатические воздействия при транспортировании должны находиться в пределах:

- температура окружающего воздуха	     от минус 25 до плюс 55˚С;

- относительная влажность воздуха	     95%  при температуре 25˚С.

11.3 Эквивалент сети транспортируют в транспортном ящике в закрытых транспортных средствах любого вида.

При транспортировании самолетом эквивалент сети должен быть размещен в отапливаемом герметизированном отсеке.

Трюмы судов, кузова автомобилей, используемые для перевозки эквивалента, практически не должны иметь следов цемента, угля, химикатов и т.д.

# 12 Тара и упаковка

12.1 Комплект эквивалента с эксплуатационной документацией размещается в транспортном ящике.

12.2 Транспортный ящик пломбируется ОТК навесной пломбой.

# 13 Маркирование и пломбирование

13.1 На эквиваленте нанесены:

- наименование и условное обозначение типа прибора;

- товарный знак предприятия – изготовителя;

- порядковый номер и год изготовления;

- испытательное напряжение изоляции;

- изображение знака Государственного реестра;

- прочие  надписи и  маркировка согласно приложения А и приложения Б.

13.2 На таре нанесены:

- наименование и условное обозначение типа прибора;

- номер технических условий;

- предприятие – изготовитель;

- порядковый номер и год изготовления;

- предупреждающие знаки по ГОСТ 14192.

13.3  Пломбирование       эквивалента        производится         поверяющей организацией         на     задней панели,  пломбирование   транспортной   тары производится установкой пломб с оттиском ОТК.

Запрещается нарушение пломб на эквиваленте.

## Приложение А – Общий вид передней панели эквивалента сети Я6-127

## Приложение Б – Общий вид задней панели эквивалента сети Я6-127

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

|  | Номера листов (страниц) | Всего листов |  | Входящий № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Изме-нен-ных | Заме-нен-ных | Новых | Анну-лиро-ван-ных | (стра-ниц) в докум. | № докум. | сопро-води-тельно-го докум. и дата | Подп. | Дата |

# Text boxes

5

1

2

3

4

1

Х1      Х5

Х8

2

3

ВЧ

2

3

1

4

А    6    Б

8

3

5

10

9

1

2

7

6

4

А    7    Б

9

3

5

11

10

1

2

8

Ручное

управление