## Антенна измерительная логопериодическая

П6-122

Паспорт

КНПР. ______________

Заводской номер ________________

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

| Общие указания Назначение изделия Технические характеристики Состав изделия и комплектность Устройство Эксплуатационные ограничения, меры безопасности, подготовка изделия к работе и порядок работы Техническое обслуживание Первичная и периодическая поверки антенны Возможные неисправности и способы их устранения Свидетельство о приемке Гарантии изготовителя Свидетельство об упаковывании 13. Приложение 1 | 3 3 3 4 4 5 6 7 7 7 8 8 9 |
| --- | --- |

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Настоящий паспорт (ПС) является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики антенны измерительной логопериодической  П6-122 (далее - антенны).

1.2 Документ позволяет ознакомиться с устройством и принципом работы антенны и устанавливает правила её эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание антенны в постоянной работоспособности.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Антенна совместно с измерительными приемными устройствами и генераторами применяется для измерения плотности потока энергии электромагнитного поля, параметров антенных устройств, параметров электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, а также возбуждения электромагнитного поля с заданной плотностью потока энергии в диапазоне частот от 300 до 3000 МГц. Антенна может использоваться для работы в лабораторных, заводских и полевых условиях на открытом воздухе.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Наименование параметров | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих частот, МГц Коэффициент усиления антенны в диапазоне рабочих частот, дБ, не менее КСВН входа, дБ, не более Тип СВЧ соединителя Масса антенны, кг, не более Габаритные размеры (длина× ширина×высота), мм, не более | От 300 до 3000 4,0 2,5 1,1 726×659×33 |

П р и м е ч а н и е: Коэффициент усиления для заданной частоты определяется по таблице, придаваемой к антенне  (см. Приложение)  и может уточняться в процессе эксплуатации по результатам первичной и периодической поверок.

Рабочие условия эксплуатации:

- температура воздуха, °С……………………….…от  минус 40 до +50;

- относительная влажность при температуре 25°С, %,

не  более………………………………………………………………..70;

- атмосферное давление, мм рт. ст .………………………...от 630 до 795.

4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Антенна П6-122 – 1шт.

2.  Паспорт  – 1шт.

5. УСТРОЙСТВО

Антенна выполнена в виде продольной решетки вибраторов, питаемых двухпроводной симметричной линией с проводниками квадратного сечения, выполняющие одновременно роль несущей конструкции. Длина вибраторов и расстояние между ними изменяются по закону геометрической прогрессии со знаменателем т = 0,88. Возбуждение двухпроводной линии осуществляется коаксиальным кабелем типа __________, проложенным вдоль одного из проводников двухпроводной линии. Антенна имеет коаксиальный СВЧ - вход с волновым сопротивлением 50 Ом (соединитель _______________).

Общий вид антенны П6-122 представлен на рисунке:

6. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, Меры безопасности, подготовка изделия к работе и порядок работы

  - Эксплуатационные ограничения и меры безопасности.

    - Перед началом эксплуатации антенны необходимо изучить настоящий Паспорт.

6.1.2  При работе с антенной  персонал должен владеть основами работы с антенно-фидерной техникой. В процессе работы с антенной запрещается её использование для  решения нефункциональных задач.

6.1.3 Персонал обязан строго выполнять правила техники электробезопасности.

6.1.4 При проведении измерений или использовании антенны в качестве передающей соблюдайте правила техники безопасности при работе с СВЧ-излучениями. СВЧ-излучения могут представлять опасность для жизни и здоровья человека.

6.1.5  При выполнении работ по монтажу антенны и в процессе использования  ЗАПРЕЩАЕТСЯ оказывать механические воздействия, приводящие к изменению габаритных размеров, а также целостности и исправности антенны.

6.1.6 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование измерительных кабелей,  оборудованных соединителями, имеющими несовместимый стандарт резьбового и канального соединения с антенной.

6.2  Подготовка к работе и порядок работы

Произведите монтаж антенны  в следующей последовательности:

-  установите антенну  на опору и зафиксируйте её в требуемом положении (опора в комплект антенны не входит);

-  присоедините к СВЧ-соединителю антенны измерительный кабель;

-  присоедините свободный разъем измерительного кабеля  к входному разъему вашего измерительного прибора или генератора (в случае несоответствия сечений разъемов кабеля и измерительного прибора используйте прецизионный СВЧ переход из состава вашего измерительного прибора).

Изделие готово к работе.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 В зависимости от этапов эксплуатации проводят следующие виды технического обслуживания:

-   контрольный осмотр;

-   техническое обслуживание №1.

  - Контрольный осмотр (КО) проводят перед и после использования антенны по назначению и после транспортирования.

  - При контрольном осмотре проведите  визуальную проверку:

-  состояния разъёмов антенны и кабелей;

-  отсутствия механических повреждений  изделий комплекта антенны.

  - Техническое обслуживание №1 (ТО1) проводится один раз в год перед проведением поверки антенны, а так же вне очереди при постановке антенны на хранение и снятии с хранения.

    - При ТО1 выполните следующие  работы:

      - Работы по пункту 7.3  (КО).

      - Произведите очистку поверхностей изделий ветошью.

      - Произведите смазку трущихся  деталей  крепления антенны  смазкой  ОКБ 122-7 ГОСТ 18179-72.  Излишки смазки удалите ветошью.

- ПЕРВИЧНАЯ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПОВЕРКИ АНТЕННЫ

8.1  Заказчикам поставляются антенны, прошедшие первичную поверку.

8.2  Периодическую поверку антенны  рекомендуется проводить не реже 1 раза в год при эксплуатации в полевых условиях; не реже 1 раза за 2 года при эксплуатации в лабораторных условиях; вне очереди после ремонта и снятии с долгосрочного хранения.

8.3 Периодическая поверка антенны проводится по требованию  заказчика.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет сигнала на выходе измерительного кабеля | Неисправен измерительный кабель | Проверить измерительный кабель |

Неработающая антенна подлежит отправке на ремонт на предприятие- изготовитель.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Антенна измерительная активная магнитного поля П6-122 заводской номер _____________ соответствует КД

| Место для штампа ОТК Подпись представителя ОТК ____________ | Дата приемки ___________ |
| --- | --- |

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие антенны измерительной логопериодической П6-122  КНПР. _____________ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода антенны в эксплуатацию.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Антенна измерительная логопериодическая П6-122 заводской номер _________________ упакована согласно КД.

Дата упаковки ___________

Упаковку произвел____________(подпись)

Упаковку приняли:	М.П.

Представитель ОТК ___________(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица

значения коэффициента усиления  антенны для заданной частоты

| Частота, МГц | Коэффициент усиления, дБ | Частота, МГц | Коэффициент усиления, дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 |  | 925 |  |
| 325 |  | 950 |  |
| 350 |  | 975 |  |
| 375 |  | 1000 |  |
| 400 |  | 1100 |  |
| 425 |  | 1200 |  |
| 450 |  | 1300 |  |
| 475 |  | 1400 |  |
| 500 |  | 1500 |  |
| 525 |  | 1600 |  |
| 550 |  | 1700 |  |
| 575 |  | 1800 |  |
| 600 |  | 1900 |  |
| 625 |  | 2000 |  |
| 650 |  | 2100 |  |
| 675 |  | 2200 |  |
| 700 |  | 2300 |  |
| 725 |  | 2400 |  |
| 750 |  | 2500 |  |
| 775 |  | 2600 |  |
| 800 |  | 2700 |  |
| 825 |  | 2800 |  |
| 850 |  | 2900 |  |
| 875 |  | 3000 |  |
| 900 |  |  |  |