ИЗМЕРИТЕЛЬ  ИММИТАНСА

Е7-21

Методика  поверки

МП.МН 1153-2002

Содержание

|  | Общие сведения …………………………………………………… | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операции и средства поверки …………………………………… | 3 |
| 2 | Условия поверки и подготовка к ней ………………………… | 4 |
| 3 | Требования безопасности ………………………………………… | 4 |
| 4 | Проведение поверки ………………………………………………. | 4 |
| 4.1 | Внешний осмотр ……………………………………………………. | 4 |
| 4.2 | Проверка электрической прочности изоляции ………………… | 4 |
| 4.3 | Определение электрического сопротивления изоляции ……. | 5 |
| 4.4 | Опробование ………………………………………………………… | 5 |
| 4.5 | Определение погрешности установки рабочей частоты ……. | 5 |
| 4.6 | Определение основной погрешности прибора ………………... | 6 |
| 5 | Оформление результатов поверки ……………………………… | 7 |
| Приложение А. Протокол поверки измерителя |  |
|  | иммитанса Е7-21 ……………………………………… | 8 |

Настоящая методика поверки распространяется на измеритель иммитанса Е7-21  ТУ РБ 100039847.037-2002  (далее по тексту прибор) и устанавливает  методы и средства  первичной и периодической  поверок.

Первичной поверке подлежат приборы, выпускаемые из производства и после ремонта. Периодической поверке подлежат приборы, находящиеся в эксплуатации и на хранении. Поверка должна проводиться в органах метрологической службы, аккредитованных в данном виде деятельности.

Межповерочный  интервал  12 мес.

Методика поверки составлена в соответствии с РД РБ 50.8103-93 и 
ГОСТ 8.294-85.

#### Операции  и  средства  поверки

1.1  При  проведении  поверки  должны  быть  выполнены  следующие  операции  и  применены  средства  поверки с характеристиками,  указанными  в  таблице  1.1.

## Таблица  1.1

| Наименование операции | Но-мер пун-кта МП | Рекомендуемое средство поверки | Используемый параметр | Обязательность проведения операции при |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Тип (модель) | Диапазон измерений | Требуе-мая погреш-ность | первич-ной поверке | эксплу-атации и хра- нении |
| Внешний осмотр | 4.1 | –– |  |  |  | Да | Да |
| Проверка электрической прочности изоляции | 4.2 | Универсаль-ная пробойная установка | УПУ-10 (УПУ-1М) | От 200 до 2000 В 50 Гц | (10 % | Да | Нет |
| Определение электрического сопротивления изоляции | 4.3 | Мегаомметр | М4101/3 | От 2 до 100 МОм Uисп = 500 В | (10 % | Да | Нет |
| Опробование | 4.4 | –– |  |  |  | Да | Да |
| Определение погрешности установки рабочей частоты | 4.5 | Частотомер | Ч3-57 | 1 мс, 10 мс | (0,006 % | Да | Да |
| Определение основной погрешности прибора | 4.6 | Меры емкости Меры индуктивности Магазин сопротивления Резистор | Р597 Р5103, Р5105 -Р5109 Р4830/1 С2-29В С2-29В С2-29В | от 20 пФ до 100 нФ tg ( < 10-3 от 10 мкГн до 10 мГн от 100 Ом до 10 кОм 0,125-16 кОм 0,125-160кОм 0,125-1,6МОм | ( (0,05- 0,8) % ( (0,05-1,3)% ( 0,05 % ( 0,25 % ( 0,25 % ( 1 % | Да | Да |
| Примечание – Допускается использовать другие средства поверки, прошедшие метрологическую аттестацию или поверку в органах государственной метрологической службы или аккредитованных поверочных лабораториях, удовлетворяющих по точности требованиям настоящей методики. |

#### 2   Условия   поверки  и  подготовка  к  ней

2.1  При  проведении  поверки  должны  быть  соблюдены  следующие условия:

- температура воздуха в помещении,  (С                      20 ( 2;

- относительная  влажность  воздуха, %                       от 30 до 80;

- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)      от 84 до 106,7 (от 630 до 800); - напряжение питающей сети, В                                     230 ( 46;

- частота питающей сети, Гц                                           50 ( 1.

2.2 Перед поверкой  прибор  необходимо  выдержать в условиях, указанных в 2.1, не  менее  8 ч.

#### 2.3 Средства поверки подготовить к работе в соответствии с их эксплуатационной  документацией.

#### 2.4 При подготовке к поверке прибора должны быть выполнены подготовительные  работы,  указанные  в  2.2  руководства  по  эксплуатации.

#### 3  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования 
ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ 22261-94 и руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (1984 г.) и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок» (1989 г.).

#### 4  Проведение  поверки

4.1  Внешний  осмотр

При  внешнем  осмотре  должно  быть  установлено  соответствие  прибора  следующим  требованиям:

-  наличие в комплекте соединительных кабелей;

- наличие и прочность крепления органов управления, наличие вставок плавких;

-  отсутствие механических повреждений;

-  исправность гнезд, четкость маркировки прибора.

Прибор, не удовлетворяющий этим требованиям, бракуется и направляется в ремонт.

4.2  Проверка  электрической  прочности  изоляции

При проверке электрической прочности изоляции штырьки вилки шнура питания соединяют между собой и подключают к незаземленному выводу источника высокого напряжения. Заземленный вывод источника высокого напряжения соединяют с выводом защитного заземления поверяемого прибора.

Переключатель питания поверяемого прибора должен быть во включенном положении.

Напряжение на выходе источника высокого напряжения плавно повышают от нуля до значения испытательного напряжения 1,5 кВ в течение (5-10) с.

Изоляция должна выдерживать полное испытательное напряжение в течение 1 мин. Внезапное возрастание тока в низковольтной цепи источника напряжения указывает на неудовлетворительное состояние изоляции.

4.3   Определение электрического  сопротивления  изоляции

Проверку электрического сопротивления изоляции проводить в нормальных условиях применения по ГОСТ 12.2.091-2002 с помощью мегаомметра М4101/3 при испытательном напряжении 500 В. Сопротивление изоляции измерить между закороченными контактами вилки сетевого шнура и заземляющим контактом.

Отсчет результата измерения проводить после достижения установив-шегося  показания, но не ранее, чем через 5 с и не позднее 1 мин.

Измеренное значение электрического сопротивления изоляции должно быть не менее 7 МОм.

4.4  Опробование

4.4.1 К прибору подключают устройство присоединительное (УП-2). 
При разомкнутых зажимах УП-2 нажимают кнопку «ХХ». При этом прибор проведет калибровку нуля «холостого хода». В течение времени калибровки на дисплее  будет  присутствовать  обратный  счет  времени  калибровки.

По окончании калибровки устанавливают следующий режим:

| - параметр | Gp; |
| --- | --- |
| - частота | 1 кГц; |
| - уровень | 1 В; |
| - предел | A (автоматический выбор); |
| - смещение | Откл; |
| - усреднение | Откл. |

При этом показание  прибора  должно быть  в  пределах  (2 нСм.

4.4.2 Замыкают зажимы УП-2 при помощи медной или алюминиевой пластинки или отрезка провода. Нажимают кнопку «КЗ». При этом прибор проведет калибровку нуля «короткого замыкания». По окончании калибровки устанавливают режим, аналогичный 4.4.1, а измеряемый параметр – RS.  При этом показание прибора должно быть в пределах  ( 2 мОм.

4.5   Определение  погрешности  установки  рабочей  частоты

Погрешность установки рабочей частоты определяют следующим образом:

- подключают частотомер Ч3-57 между зажимами “ I”, “U” и корпусным выводом УП-2, устанавливают кнопкой «F» рабочую частоту прибора 1 кГц и измеряют период  Тд;

- вычисляют погрешность установки рабочей частоты (F, в процентах, по формуле:

Fном - Fд

(F =  ----------- 100,                                                          (4.1)

Fд

где  Fном  – номинальное значение установленной частоты,

Fд = 1/Тд – действительное значение установленной частоты,

Тд – действительное значение периода, измеренное частотомером;

– устанавливают рабочую частоту 100 Гц и проводят аналогичное измерение.

Результат  считают  удовлетворительным, если погрешность установки частоты не превышает  0,02 %.

4.6   Определение  основной  погрешности  прибора

4.6.1 Перед началом измерений проводят калибровку нуля «холостого хода» и «короткого замыкания»  аналогично 4.4.

После окончания калибровки определяют основную погрешность измерения иммитансных параметров методом комплектной поверки в соответствии со схемами  подключения  (рисунки 4.1-4.3)  и  приложением  А.

Рисунок 4.1 – Схема подключения приборов для определения относительной 
  основной погрешности измерения сопротивления

Рисунок 4.2 – Схема подключения приборов для определения относительной   
                          основной погрешности измерения емкости и абсолютной   
                          основной  погрешности  измерения тангенса угла потерь

L

Рисунок 4.3 – Схема подключения приборов для определения относительной  
                           основной погрешности измерения индуктивности

4.6.2  Основную  абсолютную  погрешность  прибора  определяют  по формуле:

( =  (А – Ад) ,                                                    (4.2)

где А – показание поверяемого прибора при измерении соответствующей 
величины,
        Ад – действительное значение образцовых мер.

Основную относительную погрешность прибора в процентах определяют по формуле

( =  ((/Аном)(100,                                              (4.3)

где  Аном – номинальное значение образцовой меры.

Результаты измерения, действительные значения образцовых мер и рассчитанную погрешность заносят в протокол по форме таблиц А.2-А.4  приложения А.

Результат поверки считают удовлетворительным, если погрешность измерений не превышает допускаемой погрешности, указанной в таблицах 
А.1-А.4  приложения А.

5   Оформление  результатов  поверки

5.1  Результаты  поверки  оформляют по форме протокола поверки приложения А.

5.2  Положительные  результаты  поверки  прибора  удостоверяются  нанесением  оттиска поверительного клейма на задней панели прибора и выдается  свидетельство  о  поверке  установленной  формы.

5.3   В  случае,  если  по  результатам  поверки  прибор  не  удовлетворяет  предъявленным  к  нему  требованиям,  он  бракуется  и  выдается  извещение  о  непригодности  с  указанием  причин, при этом оттиск поверительного  клейма подлежит  погашению.

Приложение А

(Рекомендуемое)

Протокол  поверки  №_____

измерителя  иммитанса  Е7–21  зав. № __________ выпуск _______ года

Принадлежит ____________________________________________________

###### Наименование  организации,  проводившей  поверку ___________________

Поверка  проводилась  в  соответствии  с  методикой  поверки 
       МП.МН 1153-2002.

Условия  поверки:

–  температура  окружающего  воздуха,  0С     _________________

–  относительная  влажность  воздуха,  %        _________________

–  атмосферное  давление,  кПа  (мм  рт. ст.)   _________________

–  напряжение  питающей  сети,  В                    _________________

Средства поверки    _______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

1   Внешний  осмотр (4.1) _____________________

- Электрическая  прочность  изоляции  (4.2) _____________________

3   Электрическое  сопротивление  изоляции  (4.3) _____________________

4   Опробование  (4.4) __________________

5   Определение погрешности установки рабочей частоты (4.5) ___________

### Таблица А.1

| Номиналь-ное значение частоты Fном, кГц | Действи- тельное значение периода Тд, мс | Действитель- ное значение частоты Fд = 1/Тд, кГц | Погрешность установки частоты Fном – Fд (F = ------------- 100% Fд | Допускаемая погрешность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | (0,02 |
| 0,1 |  |  |  |  |

6   Определение основной погрешности  прибора  (4.6) ________________

### Таблица А.2

| Рабо-чая час-тота, кГц | Уро-вень сиг-нала, В | Номер диапа-зона | Измеря- емый пара- метр | Номиналь-ное значение измеряемой величины | Действи-тельное значение измеряемой величины | Результат измерения | Погреш-ность измере-ния | Пределы допуска- емой погреш-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 1 | 1 | Ср | 0 нСм (ХХ) |  |  |  | (2 нСм |
|  |  |  | Ср | 0 пФ (ХХ) |  |  |  | (2 пФ |
|  |  |  | Ср D | 200 пФ D < 10-3 |  |  |  | (2,4 % (0,021 |
|  |  |  | Ср D | 1000 пФ D < 10-3 |  |  |  | (1,1 % (0,008 |
|  |  | 2 | Ср D | 2 нФ D < 10-3 |  |  |  | (0,22 % (0,011 |
|  |  |  | Ср D | 10 нФ D < 10-3 |  |  |  | (0,16 % (0,004 |
|  |  | 3 | Ср D | 20 нФ D < 10-3 |  |  |  | (0,22 % (0,011 |
|  |  |  | Ср D | 100 нФ D < 10-3 |  |  |  | (0,16 % (0,004 |
|  |  | 4 | Rp | 10 кОм |  |  |  | (0,24 % |
|  |  |  | Rp | 1 кОм |  |  |  | (0,15 % |
|  |  | 5 | Rs | 1000 Ом |  |  |  | (0,15 % |
|  |  |  | Rs | 900 Ом |  |  |  | (0,15 % |
|  |  |  | Rs | 800 Ом |  |  |  | (0,15 % |
|  |  |  | Rs | 700 Ом |  |  |  | (0,15 % |
|  |  |  | Rs | 600 Ом |  |  |  | (0,16 % |
|  |  |  | Rs | 500 Ом |  |  |  | (0,16 % |
|  |  |  | Rs | 400 Ом |  |  |  | (0,17 % |
|  |  |  | Rs | 300 Ом |  |  |  | (0,17 % |
|  |  |  | Rs | 200 Ом |  |  |  | (0,19 % |
|  |  |  | Rs | 100 Ом |  |  |  | (0,24 % |
|  |  | 8 | Rs | 0 мОм (КЗ) |  |  |  | (2 мОм |
|  |  |  | Ls | 0 мкГн (КЗ) |  |  |  | (2 мкГн |
|  | 0,1 | 3 | Ср D | 20 нФ D < 10-3 |  |  |  | (0,66 % (0,033 |
|  |  |  | Ср D | 100 нФ D < 10-3 |  |  |  | (0,48 % (0,012 |
|  |  | 4 | Rp | 10 кОм |  |  |  | (0,72 % |
|  |  |  | Rp | 1 кОм |  |  |  | (0,45 % |
|  |  | 5 | Rs | 1 кОм |  |  |  | (0,45 % |
|  |  |  | Rs | 100 Ом |  |  |  | (0,72% |

### Продолжение таблицы А.2

| Рабо-чая час-тота, кГц | Уро-вень сиг-нала, В | Номер диапа-зона | Измеря- емый пара- метр | Номиналь-ное значение измеряемой величины | Действи-тельное значение измеряемой величины | Результат измерения | Погреш-ность измере-ния | Пределы допуска- емой погреш-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | Gp | 0 нСм (ХХ) |  |  |  | (2 нСм |
|  |  |  | Cp | 0 пФ (ХХ) |  |  |  | (0,2 пФ |
|  |  |  | Cp D | 20 пФ D < 10-3 |  |  |  | (2,4 % (0,021 |
|  |  |  | Cp D | 100 пФ D < 10-3 |  |  |  | (1,1 % (0,008 |
|  |  | 2 | Cp D | 200 пФ D < 10-3 |  |  |  | (0,22 % (0,011 |
|  |  |  | Cp D | 1000 пФ D < 10-3 |  |  |  | (0,16 % (0,004 |
|  |  | 3 | Cp D | 2 нФ D < 10-3 |  |  |  | (0,22 % (0,011 |
|  |  |  | Cp D | 10 нФ D < 10-3 |  |  |  | (0,16 % (0,004 |
|  |  | 4 | Rp | 10 кОм |  |  |  | (0,24 % |
|  |  |  | Rp | 1 кОм |  |  |  | (0,15 % |
|  |  | 5 | Rs | 1000 Ом |  |  |  | (0,15 % |
|  |  |  | Rs | 900 Ом |  |  |  | (0,15 % |
|  |  |  | Rs | 800 Ом |  |  |  | (0,15 % |
|  |  |  | Rs | 700 Ом |  |  |  | (0,15 % |
|  |  |  | Rs | 600 Ом |  |  |  | (0,16 % |
|  |  |  | Rs | 500 Ом |  |  |  | (0,16 % |
|  |  |  | Rs | 400 Ом |  |  |  | (0,17 % |
|  |  |  | Rs | 300 Ом |  |  |  | (0,17 % |
|  |  |  | Rs | 200 Ом |  |  |  | (0,19 % |
|  |  |  | Rs | 100 Ом |  |  |  | (0,24 % |
|  |  | 6 | Ls | 10 мГн |  |  |  | (0,16 % |
|  |  |  | Ls | 5 мГн |  |  |  | (0,18 % |
|  |  | 7 | Ls | 1000 мкГн |  |  |  | (0,34 % |
|  |  |  | Ls | 500 мкГн |  |  |  | (0,43 % |
|  |  | 8 | Ls | 100 мкГн |  |  |  | (1,2 % |
|  |  |  | Ls | 10 мкГн |  |  |  | (4,4 % |
|  |  |  | Rs | 0 мОм (КЗ) |  |  |  | (2 мОм |
|  |  |  | Ls | 0 мкГн (КЗ) |  |  |  | (0,2 мкГн |
|  | 0,1 | 3 | Cp D | 2 нФ D < 10-3 |  |  |  | (0,66 % (0,033 |
|  |  |  | Cp D | 10 нФ D < 10-3 |  |  |  | (0,48 % (0,012 |
|  |  | 4 | Rp | 10 кОм |  |  |  | (0,72 % |
|  |  |  | Rp | 1 кОм |  |  |  | (0,45 % |
|  |  | 5 | Rs | 1 кОм |  |  |  | (0,45 % |
|  |  |  | Rs | 100 Ом |  |  |  | (0,72 % |
|  |  | 6 | Ls | 10 мГн |  |  |  | (0,48 % |
|  |  |  | Ls | 5 мГн |  |  |  | (0,51 % |

Таблица А.3

| Рабочая частота | Номер диапа-зона | С1, нФ | R1 | Измеря- емый параметр | Результат измерения D (уровень сигнала 1 В) | Действи-тельное значение D | Пределы допускае-мой погреш-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 Гц | 2 | 10 | 1,6 МОм | Cp, D |  | 0,100 | (0,004 |
|  |  |  | 160 кОм | Cp, D |  | 0,995 | (0,008 |
|  | 3 | 100 | 1,6 МОм | Cp, D |  | 0,010 | (0,004 |
|  |  |  | 160 кОм | Cp, D |  | 0,100 | (0,004 |
|  |  |  | 16 кОм | Cp, D |  | 0,995 | (0,008 |
| 1 кГц | 2 | 1 | 1,6 МОм | Cp, D |  | 0,100 | (0,004 |
|  |  |  | 160 кОм | Cp, D |  | 0,995 | (0,008 |
|  | 3 | 10 | 1,6 МОм | Cp, D |  | 0,010 | (0,004 |
|  |  |  | 160 кОм | Cp, D |  | 0,100 | (0,004 |
|  |  |  | 16 кОм | Cp, D |  | 0,995 | (0,008 |

## Таблица А.4

| Рабочая частота | Номер диапа-зона | С1, нФ | R1 | Измеря- емый параметр | Результат измерения Q (уровень сигнала 1 В) | Действи-тельное значение Q | Пределы допускае-мой погреш-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 кГц | 3 | 10 | 1,6 МОм | Cp, Q |  | 100,5 | (40 % |
|  |  |  | 160 кОм | Cp, Q |  | 10,05 | (4,0 % |
|  |  |  | 16 кОм | Cp, Q |  | 1,005 | (0,80 % |

(

R1

Рисунок А.1 – Схема подключения приборов для определения абсолютной  
       основной  погрешности  tg ( (D)  и  относительной  основной  погрешности  Q

C1 – мера емкости Р597;

R1 – резистор С2-29В-0,125-16 кОм(0,25 %;

или         С2-29В-0,125-160 кОм(0,25 %;
                 или         С2-29В-0,125-1,6 МОм(1 %.

Действительное значение тангенса угла потерь составной меры, cостоящей из С1, R1, определяется по формуле

1

tg ( (D) = -------------- + tg (0,                       (А.1)

2(fC1R1

где f      – рабочая частота, Гц;  
                С1 – значение меры емкости, Ф;
                R1 – сопротивление резистора, Ом.

Действительное  значение  добротности  составной  меры определяется  по формуле

1

Q = --------                                                    (А.2)

tg (

# Text boxes

Е7-21

(поверяемый прибор)

I(

U(

Заключение о годности прибора:  ________________________________

Поверитель                                         _____________    _________________

подпись               расшифровка подписи

Дата  поверки                                      ________________________________

I, U

I(, U(

УП-2

Е7-21

(поверяемый
прибор)

1

(

2

Магазин
сопротив-ления Р4830/1

I, U

I(, U(

УП-2

Е7-21

(поверяемый прибор)

А

В

Мера емкости из комплекта Р597

Е7-21

(поверяемый прибор)

УП-2

I(

U(

I

U

Мера индуктивности

Р5103 – 10 мкГн

Р5105 – 100 мкГн

Р5106 – 500 мкГн

Р5107 – 1 мГн

Р5108 – 5 мГн

Р5109 – 10 мГн

Q =

I

U

УП-2

С1

+ tg (0 ,