Преобразователи измерительные силы тока

ПИТ-***-УА-Б14, ПИТ-***-У-4/20-Б14

# Руководство по эксплуатации

ЯЛНИ.411521.005 РЭ

Содержание

Стр.

- Введение									3

- Назначение и область применения					3

- Основные технические характеристики				4

- Комплектность								6

- Устройство и работа изделия						6

- Указание мер безопасности 						7

- Порядок установки и работы						7

- Проверка технического состояния.					7

- Маркирование, пломбирование,  упаковка				8

- Транспортировка и хранение					8

- Гарантии изготовители						8

Приложение 1.  Схема включения преобразователей			9

1. Введение

Настоящее руководство по эксплуатации  предназначено для ознакомления с устройством, принципом действия, техническими характеристиками и правилами эксплуатации  преобразователей измерительных силы тока ПИТ-УА-Б14, ПИТ-У-4/20-Б14 (далее преобразователи ПИТ-У).

2. Назначение и область применения

2.1. Назначение.

Преобразователи силы тока измерительные ПИТ-У предназначены  для преобразования силы постоянного и переменного токов в цепях, гальванически изолированных от питания и выхода:

- ПИТ- *** -УА- преобразуют мгновенные значения силы измеряемого постоянного и переменного тока в пропорциональные значения силы тока

- ПИТ- ***-У - 4/20 – преобразуют среднеквадратичные значения  силы измеряемого постоянного и переменного тока в пропорциональную силу тока, соответствующую требованиям к стандартному интерфейсу «токовая петля 4/20 ».  
Где   *** - указывается верхний предел преобразования силы тока  в амперах.

Литера «Б» в названии означает, что преобразователь предназначен для монтажа в блок.

Цифра после литеры «Б» означает величину диаметра отверстия в корпусе преобразователя под токовую шину, в миллиметрах.

2.2. Область применения.

###### Преобразователи ПИТ-У предназначены для работы в составе измерительных и управляющих систем.

###### По условиям эксплуатации преобразователи соответствуют группе 3 по ГОСТ 22261-94 с расширенным температурным с диапазоном рабочих температур и влажности до 90 % при 25 С. Все преобразователи  используют внешние источники питания.

Преобразователи изготавливаются на три диапазона рабочих температур.

3. Технические характеристики.

3.1. . Основные технические характеристики преобразователей ПИТ-***-УА-Б14.

| Предел преобразования силы тока, не менее, А эфф: | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сила тока на выходе при номинальном токе на входе, мА | 10 | 25 | 50 | 75 | 50 | 75 |
| Максимальное сопротивление нагрузки, Ом | 600 | 240 | 120 | 80 | 120 | 80 |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности , % не более | ±1,0 | ±1,0 | ±0,7 | ±0,7 | ±0,7 | ±0,5 |
| Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в интервале рабочих температур, группа А группа В группа С | ±1,5 ±2,0 ±2,5 | ±1,0 ±1,5 ±2,0 | ±0,5 ±0,7 ±1,0 |
| Частота преобразуемой силы тока, кГц | 0- 100 |
| Время установления выходного сигнала не более, с | 0,00001 |
| Время установления рабочего режима не более, с | 60 |
| Время непрерывной работы, не менее, ч. | Неогр. |
| Время перегрузки по входу, полуторократный номинальный ток | Неогр. |
| *Напряжение питания, Uп, В |  от 14,25 до 15,75 (+ от 28,5 до 31,5) |
| Ток потребления по цепи питания не более, мА | 25 | 40 | 65 | 90 | 65 | 90 |
| Электрическая прочность изоляции токовой шины на переменном токе 50 Гц/ 1 мин, В | 6000 |
| Сопротивление изоляции в рабочих условиях не менее, МОм | 5 |
| Диаметр отверстия под токовую шину, мм | 14 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 70х55х34 |
| Масса., не более,г | 200 |

3.2. Основные технические характеристики преобразователей ПИТ-***-У-4/20-Б14.

| Предел преобразования силы тока, не менее, А эфф: | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сила тока на выходе при нулевом входном токе, мА | 4,0 |
| Сила тока на выходе при номинальном входном токе, мА | 20 |
| Сопротивление нагрузки максимальное, Ом на общую шину на источник «- Uпит» | 500 1250 |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности , % не более | ±1,3 | ±1,3 | ±1,3 | ±1,3 | ±1,3 | ±1,3 |
| Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в интервале рабочих температур, группа А группа В группа С | ±1,5 ±2,0 ±2,5 | ±1,0 ±1,5 ±2,0 | ±0,5 ±0,7 ±1,0 |
| Частота преобразуемой силы тока, кГц | 0- 100 |
| Время установления выходного сигнала не более, с | 1,0 |
| Время установления рабочего режима не более, с | 60 |
| Время непрерывной работы, не менее, ч. | Неогр. |
| Время перегрузки по входу, полуторократный номинальный ток | Неогр. |
| *Напряжение питания, Uп, В |  от 14,25 до 15,75 (+ от 28,5 до 31,5) |
| Ток потребления по цепи питания не более, мА | 50 | 65 | 90 | 115 | 90 | 115 |
| Электрическая прочность изоляции токовой шины на переменном токе 50 Гц/ 1 мин, В | 6000 |
| Сопротивление изоляции в рабочих условиях не менее, МОм | 5 |
| Диаметр отверстия под токовую шину, мм | 14 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 70х55х34 |
| Масса., не более,г | 200 |

*Примечание. По согласованию с разработчиком, допускается питание преобразователей от однополярного источника.

| Нормальные условия применения | Температура окружающего воздуха 20±5о С; относительная влажность 30…80%; атмосферное давление 650… 800 мм рт. ст. |
| --- | --- |
| Рабочие условия применения (группа 3 по ГОСТ 22261-94 с расширенным температурным диапазоном | Температурная группа А 0…+70о С; Температурная группа В -10…+70о С; Температурная группа С -40…+70о С; Относительная влажность до 90% при 25о С; Атмосферное давление 650…800 мм. рт. ст. |

По устойчивости к условиям транспортирования преобразователи соответствуют группе «3» по ГОСТ 22261-94.

4. Комплектность.

Преобразователь ПИТ-У				1 шт.

Паспорт						1 шт.

Руководство по эксплуатации 			1 шт.

Упаковочная тара					1 шт.

5. Устройство и работа изделия.

5.1. Конструкция.

Преобразователи  состоят из замкнутого магнитопровода с обмоткой, датчиком Холла в его зазоре  и печатной платы  с электронной схемой обработки сигнала, размещенных в изолированном корпусе.

Конструкция преобразователей предусматривает механическое крепление.

Устройство является необслуживаемым и неремонтируемым изделием

5.2. Работа изделия.

Ток, протекающий  через шину, наводит в магнитопроводе магнитную индукцию.

Установленный в зазоре магнитопровода датчик Холла преобразует напряженность магнитного поля в зазоре в пропорциональное напряжение соответствующего знака.

В преобразователях используется компенсационная схема преобразования. Усиленный сигнал датчика Холла подается в обмотку,  компенсирующую магнитное поле измеряемого тока, текущего по входной шине, пропущенной в отверстие магнитопровода. Датчик Холла работает как элемент сравнения в очень узкой области характеристики преобразования, чем достигается малая нелинейность преобразования и низкая зависимость от индивидуального разброса параметров датчиков Холла.  Компенсирующий ток является одновременно выходным током преобразователя.

В преобразователях со  стандартным интерфейсом «токовая петля 4-20 мА»  (окончание обозначения 4/20, описанная выше схема обработки сигнала, дополнена детектором истинных среднеквадратических значений (True RMS). Сигнал, выделенный схемой получения линейного токового выхода, преобразуется этим детектором в положительное напряжение, значение которого  пропорционально истинному среднеквадратичному значению измеряемого тока. Схема передатчика токового интерфейса «токовая петля 4-20 мА», формирует из этого напряжения выходной токовый сигнал, пропорциональный истинному среднеквадратичному значению силы измеряемого тока.

6. Указание мер безопасности.

6.1.	При работе с преобразователями необходимо соблюдать требования техники безопасности, распространяющиеся на устройства, в составе которых они используются.

6.2.	К эксплуатации допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности распространяющиеся на устройства, в составе которых они используются.

6.3.	Подключение выводов устройства к токоведущим цепям должно производиться после проверки отсутствия напряжения на них.

7. Порядок установки и работы.

7.1.	Подключение преобразователя производится согласно схемам включения, приведенным в приложении 1.

Пропустить шину с измерительным проводом через отверстие в корпусе преобразователя.

Подключить нагрузку. Подключить питание.

7.2.	Включение преобразователя производится путём подачи питания. Время установления рабочего режима не превышает 1 мин.

8. Проверка технического состояния.

  - Техническое состояние преобразователей оценивается внешним осмотром.

  - При подозрении на неисправность - измерением сигнала известной величины.

  - В процессе работы преобразователи не требуют технического обслуживания.

9. Маркирование, пломбирование, упаковка.

10.1. 	На корпусе устройства имеется маркировка, содержащая:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение преобразователя;

- изображение знака утверждения типа;

- вблизи выводов надписи или символы, указывающие их  назначение ;

- заводской номер изделия;

10.2.	В свидетельстве о приемке  преобразователя, принятого ОТК, указывается знак контролёра.

10.3.  Преобразователи поставляются в комплектности согласно п.4,  упакованными в соответствующую транспортную тару, имеющую маркировку по ГОСТ 14192-77 и содержащую манипуляционные знаки.

10. Транспортировка и хранение.

11.1.	Преобразователи в таре предприятия-изготовителя могут перевозиться на любые расстояния всеми видами транспорта при внешних условиях в пределах:

- температура окружающего воздуха 		минус 50  +50 С;

- относительная влажность воздуха 		95 % при 25 С;

- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)	86 106 (650  800);

- транспортная тряска, ударов в минуту 	80 120;

- ускорение м/с2 					30.

Поставка на малые расстояния или небольших партий допускается без транспортной тары.

11.2.	Преобразователи в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в отапливаемых хранилищах при температуре от 5 до 40° С и относительной влажности до 80 % при температуре 25° С.

В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозийно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

11. Гарантии изготовителя.

11.1.	Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу преобразователей в течение 24 месяцев со дня продажи,

## Приложение 1.

## Схема включения преобразователя ПИТ-УА, ПИТ-У-4/20.

.

- Преобразователь.

- Источник питания.

- Миллимперметр.