Содержание

Раздел	Стр.

1	Введение	3

2	Назначение и область применения	3

3	Основные технические характеристики	4

4	Комплект поставки	7

5	Устройство и работа клещей	7

6	Указание мер безопасности	7

7	Порядок установки и работа с клещами	7

8	Проверка технического состояния	8

9	Маркировка, пломбирование, упаковка	8

10	Транспортировка и хранение	8

11	Гарантии изготовителя	9

ПРИЛОЖЕНИЕ А	10

1	Габаритный чертеж клещей	10

# Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом действия, устройством, техническими характеристиками и правилами эксплуатации электроизмерительных клещей КЭИ-ПЭ (в дальнейшем клещи).

# Назначение и область применения

## Клещи КЭИ-ПЭ предназначены для преобразования постоянного и переменного токов в цепях, изолированных от питания и выхода.

1 КЭИ-ПЭ*** преобразуют входной ток в выходное напряжение, пропорциональный мгновенному значению входного тока («линейный выход»).

2 КЭИ-ПЭ*** RMS преобразуют входной ток в выходное напряжение, пропорциональное среднеквадратичному значению входного тока .

3 КЭИ-ПЭ*** 4/20 (0/20) преобразуют входной ток в выходной ток, согласно требованиям к стандартному интерфейсу «токовая петля 4/20 (0/20)», пропорциональный среднеквадратичному значению входного тока.

Где *** - указывается номинальный ток клещей в Амперах.

## Клещи могут быть использованы для измерения импульсного тока .

## Клещи предназначены для работы в составе измерительных и управляющих систем.

## Рабочие условия эксплуатации:

Внутренние питание от батареи типа «Крона», 6F22

Внешние питание + 6 ÷ 15;

окружающая температура от минус10°С до 50°С.

Примечание. По требованию Заказчика возможно изготовление клещей с расширенным температурным диапазоном: минус 40°С ÷ +70°С

## Нормальные условия эксплуатации:

температура окружающей среды (+20±5)°С.

## По устойчивости к условиям транспортирования преобразователь соответствует группе «3» ГОСТ 22261-94.

## Для измерения тока, протекающего по проводу (силовая шина), клещи надевают на этот провод по принципу обычной прищепки, а сигнал с выхода клещей подается на любое регистрирующее устройство или контролирующий прибор.

# Основные технические характеристики

Основные характеристики приведены в таблице.

Таблица1

| Технические характеристики | Параметры |
| --- | --- |
| Тип клещей | КЭИ-ПЭ*** |
| Диапазон преобразования тока I, А эфф | 0 - 300 | 0 - 500 | 0 - 750 | 0 - 1000 | 0 - 1500 |
| Максимальный измеряемый ток I, А эфф | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1800 |
| Неравномерность АЧХ, в диапазоне частот 0-1 кГц, не более, % | 1 |
| Выходное напряжение при номинальном входном токе, В | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 |
| Сопротивление нагрузки, Ом Максимальное Минимальное | - 1 |
| Пределы допустимой приведенной осн. погрешности, % | 3 |
| Нелинейность, не более, % | 0,5 |
| Пределы допустимой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в интервале рабочих температур на 10°С, % | ± 1 |
| Время установления выходного сигнала не более, с | 0,1 |
| Время установления рабочего режима, не более, мин. | 1 |
| Время непрерывной работы, не менее, ч | неограничено |
| Напряжение питания Uп, В | +6…15 |
| Ток потребления по цепи питания, не более, мА | 5 |
| Диаметр отверстия под токовую шину, мм | 35 | 35 или 64 |
| Габариты, не более, мм | 215x83x28 | 215x83x28 или 245x105x28 |
| Масса, не более, г | 300 | 300 или 380 |

Таблица2

| Технические характеристики | Параметры |
| --- | --- |
| Тип клещей | КЭИ-ПЭ***RMS |
| Диапазон преобразования тока I, А эфф | 0 - 300 | 0 - 500 | 0 - 750 | 0 - 1000 | 0 - 1500 |
| Максимальный измеряемый ток I, А эфф | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1800 |
| Неравномерность АЧХ, в диапазоне частот 0-1 кГц, не более, % | 1 |
| Выходное напряжение при нулевом входном токе, не более, мВ | 7 |
| Выходное напряжение при номинальном входном токе, В | 1 |
| Сопротивление нагрузки, Ом Максимальное Минимальное | - 1 |
| Пределы допустимой приведенной осн. погрешности, % | 3 |
| Нелинейность не более, % | 0,5 |
| Пределы допустимой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в интервале рабочих температур на 10°С, % | ± 1 |
| Время установления выходного сигнала, не более, с | 0,5 |
| Время установления рабочего режима не более, мин. | 1 |
| Время непрерывной работы, не менее, ч | неограниченно |
| Напряжение питания Uп, В | +6…15 |
| Ток потребления по цепи питания, не более, мА | 5 |
| Диаметр отверстия под токовую шину, мм | 35 | 35 или 64 |
| Габариты, не более, мм | 215x83x28 | 215x83x28 или 245x105x28 |
| Масса, не более, г | 300 | 300 или 380 |

Таблица3

| Технические характеристики | Параметры |
| --- | --- |
| Тип клещей | КЭИ-ПЭ***4/20 (0/20) |
| Диапазон преобразования тока I, А эфф | 0 - 300 | 0 - 500 | 0 - 750 | 0 - 1000 | 0 - 1500 |
| Максимальный измеряемый ток I, А эфф | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1800 |
| Неравномерность АЧХ, в диапазоне частот 0-1 кГц, не более, % | 1 |
| Выходной ток при нулевом входном токе не более, мА | 3,95…4,15 (0…0,1) |
| Выходной ток при номинальном входном токе, мА | 20 |
| Сопротивление нагрузки, Ом Максимальное Минимальное | (Uп-4В)/0,028А 0 |
| Пределы допустимой приведенной осн. погрешности, % | 3 |
| Нелинейность не более, % | 0,5 |
| Пределы допустимой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в интервале рабочих температур на 10°С, % | ± 1 |
| Время установления выходного сигнала, не более, с | 0,5 |
| Время установления рабочего режима, не более, мин. | 1 |
| Время непрерывной работы, не менее, ч | неограниченно |
| Напряжение питания Uп, В | +8…15 |
| Ток потребления по цепи питания при измерении номинального тока, не более, мА | 25 |
| Диаметр отверстия под токовую шину, мм | 35 | 35 или 64 |
| Габариты, не более, мм | 215x83x28 | 215x83x28 или 245x105x28 |
| Масса, не более, г | 300 | 300 или 380 |

# Комплект поставки

Клещи КЭИ-ПЭ	1 шт.

Щупы измерительные	1 шт.

Руководство по эксплуатации 	1 шт.

Упаковочная тара	1 шт.

# Устройство и работа клещей

## Клещи состоят из замкнутого магнитопровода с зазором, датчика Холла и электронной схемы управления, помещенных в корпус.

## Магниточувствительный датчик Холла закреплен в зазоре магнитопровода и соединен со входом электронного усилителя.

## При протекании измеряемого тока по шине, охватываемой замкнутым магнитопроводом, в нем наводится магнитное поле. Датчик Холла реагирует на возникающее магнитное поле, вырабатывает напряжение Холла, пропорциональное измеряемому току.

## Выходной сигнал с датчика Холла усиливается электронным усилителем схемы.

## В клещах с пропорциональным среднеквадратичным выходным напряжением (окончание обозначения RМS) описанная выше схема обработки сигнала дополнена детектором истинных среднеквадратических значений (True RMS). Сигнал, выделенный схемой получения линейного токового выхода, преобразуется в положительное напряжение, пропорциональное истинному среднеквадратичному значению измеряемого тока.

## В клещах со стандартным интерфейсом «токовая петля 4/20 (0/20) мА» (окончание обозначения 4/20 (0/20)) описанная выше схема обработки сигнала преобразователя с пропорциональным среднеквадратичным выходным напряжением дополнена схемой интерфейса «токовая петля 4/20 (0/20) мА», формирующего выходной токовый сигнал, пропорциональный истинному среднеквадратичному значению измеряемого тока.

# Указание мер безопасности

## Использование клещей КЭИ-ПЭ45 требует выполнения правил ПЭЭП и ПТБ электрических потребителей и требований стандартов ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ 12.1.019-79 и ГОСТ Р 51350-99.

## К эксплуатации клещей допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности, распространяющиеся на устройства, в составе которых они используются.

## Подключение выводов клещей к токоведущим цепям должно производиться после проверки отсутствия напряжения на них.

# Порядок установки и работа с клещами

## Все работы по подключению клещей производятся при отключенном источнике питания.

## Подсоединить клещи согласно маркировке на лицевой панели клещей.

Питание 	+ 6 ÷ 15В.

Общий.

Выход.

## Подать питание на клещи, переместив переключатель сбоку клещей в крайнее положение «ВКЛ.». Средние положение переключателя предназначено для определения исправности батареи или наличия внешнего питания. Красный сигнал индикатора свидетельствует об исправности батареи или наличия внешнего питания.

## Перед измерением тока с помощью отвертки в боковом отверстии клещей установите «0» на выходе клещей.

## Обхватить клещами силовую шину и провести измерение тока.

# Проверка технического состояния

## Техническое состояние клещей оценивается внешним осмотром. При подозрении на неисправность - измерением сигнала известной величины.

## В процессе работы клещи КЭИ-ПЭ не требуют технического обслуживания.

# Маркировка, пломбирование, упаковка

## На корпусе клещей имеется маркировка, содержащая:

обозначение клещей;

логотип предприятия-изготовителя;

вблизи выводов надписи или символы, указывающие их назначение Приложение А;

заводской номер клещей;

## Клещи поставляются в комплектности согласно п.4, упакованные в соответствующую транспортную тару, имеющую маркировку по ГОСТ 14192-77 и содержащую манипуляционные знаки.

# Транспортировка и хранение

## После изготовления  клещи с руководством по эксплуатации завариваются в индивидуальный полиэтиленовый пакет. Клещи в таре предприятия-изготовителя могут перевозиться на любые расстояния всеми видами транспорта при внешних условиях в пределах:

температура окружающего воздуха 	минус 50(+70°С;

относительная влажность воздуха 	9% при 25°С;

атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)	86(106 (650(800);

транспортная тряска, ударов в минуту 	80(120;

ускорение м/с2 	30.

## Клещи в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в отапливаемых хранилищах при температуре от 5 до 40°С и относительной влажности до 80% при температуре 25°С.

В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозийно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

# Гарантии изготовителя

## Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу клещей в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(Справочное)

# Габаритный чертеж клещей