| КЛЕЩИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЭИ-3КА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 46.ПИГН.411521.005 ТО |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Введение	……3

2. Назначение…..	……3

3. Технические данные	……3

4. Устройство и работа изделия	……3

5. Указание мер безопасности	……4

6. Порядок установки и работа с датчиком КЭИ-3КА	……4

7. Правила хранения и транспортировка	……5

- ВВЕДЕНИЕ

1.1.	Техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для ознакомления с устройством, принципом работы и основными правилами эксплуатации электроизмерительных клещей на основе эффекта Холла КЭИ-3КА.

- НАЗНАЧЕНИЕ

2.1.	Клещи КЭИ-3КА являются индикаторным датчиком и предназначены для измерения постоянных и переменных токов в диапазоне от 0 до 3 кА без разрыва силовой цепи по измерению магнитной индукции, создаваемой протекающим током.

3.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - .	Диапазон измеряемых токов, А					0 - 3000

при напряжении на силовой шине, В не более 		300

3.2.	Основные технические характеристики:
	Основная приведенная погрешность, %			3%

Температурный дрейф чувствительности, %/оС		(0,3

Питание 						                     батарея «Крона»	Номинальное напряжение питания, В				9,0

Потребляемый ток, не более, мА				7

Допустимая рабочая температура, оС				-10 ÷ +40

Внутренний диаметр отверстия магнитопровода, мм	90		Масса с элементами питания, кг				0,8

Габаритные размеры, мм						330х130х28

4.	Устройство и работа изделия

4.1.	Электроизмерительные клещи состоят из разъемного магнитопровода, в зазорах которого закреплены специальные датчики Холла, печатной платы с электронной схемой обработки сигнала, автономных источников питания схемы и цифрового жидкокристаллического индикатора, смонтированных в корпусе клещей.

4.2.	При протекании измеряемого тока по силовой шине, охватываемой магнитопроводом, в нем наводится магнитное поле. Датчик Холла, реагирующий на возникшее магнитное поле, вырабатывает напряжение, пропорциональное измеряемому току.

4.3.	Выходной сигнал с датчика Холла поступает на специальную схему обработки. Действующее значение измеряемого тока выводится на 4-х разрядный жидкокристаллический индикатор с учетом направления протекания тока 
(знак «-»).

5.	Указание мер безопасности

5.1.	Применение клещей электроизмерительных не требует специальных мер электробезопасности, однако при проведении электрических измерений необходимо выполнять ПЭЭП и ПТБ электрических потребителей и основные требования ГОСТ 12.3.019 - 80, ГОСТ 12.1.019 – 78.

6.	ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И РАБОТА С ДАТЧИКОМ КЭИ-3КА

  - Для измерения тока необходимо с помощью переключателя выбрать род измеряемого тока – ПЕРЕМ. или ПОСТ., а также выбрать предел измерения тока 200 А/ 2 кА/ 3 кА.

Если измеряется постоянный ток, то перед измерением необходимо установить на индикаторе с помощью ручки «ноль» нулевое значение.

После чего с помощью рычага разжать губки клещей и охватить шину с измеряемым током и произвести измерение силы тока.

  - Если необходимо зафиксировать измеренное показание тока, то нажмите кнопку  ПАМЯТЬ. Для сброса показания, повторно нажмите эту же кнопку.

  - Если на индикаторе высвечивается значок    - +   , то необходимо заменить батарею.

7.	Правила ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА

7.1.	Электроизмерительные клещи должны храниться в отапливаемых хранилищах при температуре от 5 до 35 оС и относительной влажности до 85% (при температуре 20 оС).

7.2.	Климатические условия транспортировки не должны выходить за границы заданных предельных условий:

-	Температура, оС						-50 - +50;

-	Относительная влажность при 25 оС, %		98.

Транспортирование датчиков КЭИ-3КА производится любым транспортом на любое расстояние без ограничения скорости.

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изменён-ных | Заменён-ных | Новых | Аннули-рованных |  |  |  |  |  |