| КЛЕЩИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЭИ-5КА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 46.ПИГН.411521.016 ТО |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Введение	……3

2. Назначение…..	……3

3. Технические данные	……3

4. Устройство и работа изделия	……3

5. Указание мер безопасности	……4

6. Порядок установки и работа с датчиком КЭИ-5КА	……4

7. Правила хранения и транспортировка	……5

- ВВЕДЕНИЕ

1.1.	Техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для ознакомления с устройством, принципом работы и основными правилами эксплуатации разъемного датчика измерения тока КЭИ-5кА (электроизмерительные клещи на основе эффекта Холла).

- НАЗНАЧЕНИЕ

2.1.	Клещи КЭИ-5КА являются индикаторным датчиком и предназначены для измерения постоянных и переменных токов в диапазоне от 0 до 5 кА без разрыва силовой цепи по измерению магнитной индукции, создаваемой протекающим током.

3.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - .	Диапазон измеряемых токов, А					0 - 5000

при напряжении на силовой шине, В не более 		300

3.2.	Основные технические характеристики:
	Температурный дрейф чувствительности, %/оС		(0,3

Питание 						                     батарея «Крона»	Номинальное напряжение питания, В				9,0

Потребляемый ток, не более, мА				6

Допустимая рабочая температура, оС				0 ÷ +35

Внутренний диаметр отверстия магнитопровода, мм	160		Масса с элементами питания, кг				2,0

Габаритные размеры, мм						50х200х515

4.	Устройство и работа изделия

4.1.	Электроизмерительные клещи состоят из разъемного магнитопровода, в зазорах которого закреплены специальные датчики Холла, печатной платы с электронной схемой обработки сигнала, автономных источников питания схемы и цифрового жидкокристаллического индикатора, смонтированных в корпусе клещей.

4.2.	При протекании измеряемого тока по силовой шине, охватываемой магнитопроводом, в нем наводится магнитное поле. Датчик Холла, реагирующий на возникшее магнитное поле, вырабатывает напряжение, пропорциональное измеряемому току.

4.3.	Выходной сигнал с датчика Холла поступает на специальную схему обработки. Действующее значение измеряемого тока выводится на 4-х разрядный жидкокристаллический индикатор с учетом направления протекания тока 
(знак «-» в старшем разряде).

5.	Указание мер безопасности

5.1.	Применение клещей электроизмерительных не требует специальных мер электробезопасности, однако при проведении электрических измерений необходимо выполнять ПЭЭП и ПТБ электрических потребителей и основные требования ГОСТ 12.3.019 - 80, ГОСТ 12.1.019 – 78.

6.	ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И РАБОТА С ДАТЧИКОМ КЭИ-5КА

  - При измерении тока необходимо: с помощью рычага разжать губки клещей и охватить шины с измеряемым током;

- включить тумблер питания – тумблер «ВКЛ.»;

  - Необходимо с помощью переключателя выбрать род измеряемого тока – ПЕРЕМ. или ПОСТ.

  - Переменным резистором «Настр. 0» выставить на индикаторе все нули. (В данных клещах резистор «Настр. 0» наружу не выведен).

  - При снижении напряжения питания электронной схемы до 7,7±0,2В в старшем разряде индикатора загораются два сегмента (знак «L»), что указывает на необходимость немедленной зарядки аккумуляторных батарей.

  - Для зарадки аккумуляторов прилагается специальное зарядное устройство с питанием от сети переменного тока 220В, 50Гц.

При зарадке необходимо, чтобы тумблер питания на клещах находился в положении «Выкл.» Штекер разъема зарядного устройства вставить в гнездо «Заряд ак.» на клещах, после чего включить зарядное устройство в розетку 220В, 50Гц.

Время зарядки – 12-15 часов при зарядном токе 10 мА.

Примечание.

- Минимальная чувствительность – 10А. В случае перегрузки при измерении тока в старшем разряде высвкчивается знак «I», три младших разряда погашены.

- Основная приведенная погрешность при измерении постоянного тока в диапазоне показаний по индикатору «100 – 500» составляет 3%.

- Основная приведенная погрешность при измерении переменного синусоидального тока частотой 20Гц – 2кГц в диапазоне показаний по индикатору «300 – 1999» - составляет 3%.

- Основная приведенная погрешность при измерении переменного синусоидального тока частотой 20Гц – 6кГц в диапазоне показаний по индикатору «600 – 1999» составляет 3%.

7.	Правила ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА

7.1.	Электроизмерительные клещи должны храниться в отапливаемых хранилищах при температуре от 5 до 35 оС и относительной влажности до 85% (при температуре 20 оС).

7.2.	Климатические условия транспортировки не должны выходить за границы заданных предельных условий:

-	Температура, оС						-50 - +50;

-	Относительная влажность при 25 оС, %		98.

Транспортирование датчиков КЭИ-5КА производится любым транспортом на любое расстояние без ограничения скорости.

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изменён-ных | Заменён-ных | Новых | Аннули-рованных |  |  |  |  |  |